[bookmark: _GoBack]关于64排高配置球管采购项目市场需求调查的报告           （进口产品）


我院飞利浦ingenuity 64排型号CT机于2019年7月购入，配套专用MRC880 8兆球管运行4年，已经多次报错预警球管故障，医院目前的病人量大，使用频率非常高。本着为医院节省开支，降低故障率，有效延长设备使用生命周期的目的需要购买配套专用球管壹支。资金来源：医院自筹资金，预算总金额为135万元。
国家食品药品监督管理局第16号令规定医疗仪器的设备要经过整机注册，其主要部件不能改变其组成。其飞利浦ingenuity 64排型号CT机注册证号：国械注进20163061984，其球管注册证号为：国械注进20212060358。
  为了确保机器的图像质量和临床诊断的准确性，其球管的参数应为
	阳极材料
	RT/TZM/石墨

	焦点位置
	动态焦点

	焦点大小
	小焦点 0.5 x 1.0（IEC）

	
	大焦:1.0×1.0（IEC）

	输入功率
	小焦点85kW

	
	大焦点120kW

	有效阳极热容量
	≥ 25MHU

	靶面直径
	200mm

	靶面倾角
	7°

	可用射线角度
	± 2.75°/ ± 27.2°

	加速时间
	<120秒

	阳极旋转速度
	6,300转/分钟

	阳极旋转方向
	逆时针（从阴极角度看）

	最大灯丝电流
	5.2安培

	最大灯丝电压
	17.5伏

	管电压
	140kV



MRC880 8兆球管是原装进口的经飞利浦厂家检验合格的备件，厂家可以提供海关报关单，由飞利浦研发，具有唯一性和不可替代性，其备件跟出厂时的备件一致，确保了整机的完整；同时也为能给病人及时的、准确的诊断检查提供有力的保障。
我院于2023年4月28日在医院官网发布购置球管意向公告，只有一家公司报名，2023年6月25日公开组织现场设备论证询价会，由医院主要领导、设备科、纪检、泌尿外科等组成的联合谈判小组进行面对面谈判询价。
为了保证设备的正常运行，提高开机率，保证对病人诊治工作的正常开展，也由于高级设备的软硬件的专属性、特殊性以及专有的知识产权保护，设备制造商能提供优质的全面的解决方案，符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定，因此采用单一来源方式采购上述设备
附件

[image: CT球管意向公示]
[image: CT球管注册证]



[image: CT注册证]
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