福建医科大学附属第二医院关于消化内镜中心
电子内镜系统等设备品牌需求调研报告
一、采购项目基本情况
我院为省级区域医疗中心，普通外科为国家及省级重点专科。日常内镜检查量和手术量也在省内名列前茅，每年完成消化内镜诊疗达4万多例。其中，消化内镜下的复杂手术如ESD、ERCP等手术量逐年递增，手术技术水平稳步提升。此次“高清胃肠镜系统设备采购项目”所申请的全部设备都用于我院消化内镜中心的胃肠镜检查、诊疗需要。
我省属于胃癌、结直肠癌发病率高发地区，近些年来老百姓对于胃肠镜检查的需求日益增加，慕名来我院预约胃肠镜检查和治疗的患者也逐年增加，患者量的逐年递增也造成了科室在现有条件下，设备周转不及时，制约了日常内镜检查诊疗量的增长。预约内镜检查诊疗时间过长，影响了患者对医院的满意度；同时，有些患者因预约检查时间过长，错过了发现病情的最佳时机，耽误了后续治疗，给生命健康造成了影响。特别是消化道早癌的发现，可以大大提升患者5年存活率，同时可以极大减轻患者和国家医保的负担。据调查研究，消化道早癌在内镜下平均治疗费用不超过3万；若早癌未能及时发现，发展成消化道癌中晚期，外科手术费用加上术后放化疗及靶向药物治疗等费用，治疗总费用预计要达到30万元。
为缩短患者消化内镜检查治疗的预约周期，并且保障胃肠镜检查顺利、安全进行，提高消化道早癌的检出率，消化内镜中心申请购买新的电子内镜系统1套、电子胃镜4根、电子肠镜2根。
本次拟购设备为电子胃肠镜系统，已于2023年4月经医院院长办公会议研究并提交院党委会讨论审定通过，预算金额为306万元，资金来源：由医院自筹。
二、采购需求调查
[bookmark: _Hlk97756702]1.经与使用科室充分沟通，确认本次拟采购设备需具备如下标准：①电子内镜系统需具备拓展兼容小肠镜。才能P-J综合征小肠息肉的治疗、克罗恩病小肠狭窄扩张术治疗、小肠血管性病变的治疗、小肠异物取出术②高清胃镜先端外径≤9mm，且同时钳道内径≥2.8mm。可以在食管等较为狭窄的部位打角度操作，避免漏诊。③ 电子内镜系统需具备拓展兼容双钳道内镜功能。可同时插入不同的治疗器械，既可减少术中附件更换频率，又可扩展治疗范围。临床应用对于复杂异物的疑难病例取出；消化道壁缝合手术以及超声小探头诊断的应用，双钳道内镜可以同时插入不同的治疗器械，协调操作。④高清电子胃镜能提供手柄处具有快捷按钮≥5个以上。手柄处快捷按钮更多，可以设置更多检查功能，医生提前根据操作习惯及病人情况，操作过程中更迅速调用，减少漏诊及操作时间。⑤高清电子胃镜具有双焦距功能，可以一键切换双焦距。仅需按下内镜一个按钮，切换常规焦距和近焦，更加方便检查中发现疑似病灶可以直接诊断，不需要更换内镜，减少成本及时间。
2.拟采购设备国内从90年代开始生产，目前较为受认可为深圳开立和上海澳华；市场供给充足；历史成交较少，目前国内份额15%左右，福建成交基本在二级及以下单位，三级医院成交较少，升级更新较快，但是造成产品质量稳定性较差；备品备件充足；无耗材。
3.拟采购国产产品价格240万左右，进口产品价格310万左右。进口产品国内份额大概为日本奥林巴斯53%、日本富士24%、宾得8%，国产品牌13%。
（1）德化县中医院 111.6万 福建省政府采购网 (quanzhou.gov.cn) 奥林巴斯 2022/7/19
（2）德化县医院   320万   福建省政府采购网 (quanzhou.gov.cn) 奥林巴斯 2021-07-26
（3）霞浦县医院   179.5万 福建省政府采购网 (ningde.gov.cn) 开立 2022/5/19
（4）霞浦县医院   450万   福建省政府采购网 (ningde.gov.cn)  富士 2022/7/27
[bookmark: _GoBack]4 需求标准对比
	序号
	需求标准
	国内产品1
（开立）
	国内产品2
（澳华）
	进口产品3
（奥林巴斯）
	进口产品
（富士）

	[bookmark: _Hlk96972481]1
	电子内镜系统需具备拓展兼容小肠镜功能
	无
	无
	有
	
      有

	[bookmark: _Hlk96973611]2
	高清电子胃镜先端外径≤9mm，且同时钳道内径≥2.8mm
	无
	无
	有
	
无

	3
	电子内镜系统需具备拓展兼容双钳道内镜功能
	无
	无
	有
	
有

	4
	高清电子胃镜能提供手柄处具有快捷按钮≥5个以上
	无
	有
	有
	
无

	5
	高清电子胃镜具有双焦距功能，可以一键切换双焦距。
	无
	无
	有
	

无




4. 国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。
3、 需求调查过程
本着公平、公正、公开的原则，我院针对此次采购项目的消化内镜中心电子内镜系统等设备，于2023年4月28日在福建医科大学附属第二医院门户网站上向社会公开了采购需求，邀请各电子内镜系统、电子胃镜、电子肠镜厂商参与项目竞争。为确保在调研论证时能囊括大部分市场主流国内外品牌，在公开征集调研对象时，均设置基础公共参数作为标准。共有四个厂商报名参与了电子内镜系统、电子胃镜、电子肠镜设备的推介，分别是日本奥林巴斯品牌、日本富士能品牌、国产上海澳华品牌、国产深圳开立品牌。我院于2023年6月25日召开了设备的论证询价会，经充分公开征集，该项目共有4家品牌厂家提供产品资料参与论证，品牌型号包括深圳开立、上海澳华、日本奥林巴斯、日本富士能。
4、 调查结论
通过各产商的设备介绍和性能比较，得出如下结论：
（1）根据科室对电子内镜主机关键参数具备“电子内镜系统需具备拓展兼容小肠镜”的需求调研发现：
进口奥林巴斯具有可以后期可以拓展的小肠镜系统，可以应用于发现并诊治小肠疾病，国产开立及澳华均不具备支持后期可以拓展小肠镜系统，不符合要求。
（2） 根据使用科室对高清电子胃镜设备关键参数具备“高清胃镜先端外径≤9mm，且同时钳道内径≥2.8mm”的需求调研发现：先端部≤9mm，且同时钳道内径≥2.8mm，国产品牌均达不到相关要求，进口品牌可达到。
（3） 根据使用科室对电子内镜主机设备关键参数具备“电子内镜系统需具备拓展兼容双钳道内镜功能”的需求调研发现：国产开立及澳华均不具备支持后期可以拓展双钳道内镜要求，对于复杂的疑难病例手术操作，会需要更多的手术时间来完成手术操作，对于可以降低手术风险的手术操作会较为不利。
（4） 根据使用科室对高清电子胃镜设备关键参数具备“高清电子胃镜，能提供手柄处具有快捷按钮≥5个以上”，国产品牌达不到相关要求。
（5） 根据使用科室对高清电子胃镜设备关键参数具备“具有双焦距功能，可以一键切换双焦距”了解，国产品牌达不到相关要求。
（6） 另据相关市场调研，在福建省内外各大综合性公立医院、在消化内镜的高端市场，进口产品还是占据了绝大部分的市场份额。
以上为我院针对福建医科大学附属第二医院消化内镜中心电子内镜系统等设备采购项目进行的设备品牌需求调查。经调研，目前暂时只有进口品牌奥林巴斯能够满足我院消化内镜中心设备使用需求。故此次采购项目申请采购进口设备。
五、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。
6、 附件
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