关于电子鼻咽喉镜市场需求调查
的报告（进口产品）

一、采购项目基本情况
我院耳鼻咽喉科是省级耳鼻咽喉科住院医师规范化培训基地，科室开放床位数50张，年门诊量4万人次，年手术超过1000台，目前随着科室耳鼻喉咽疾病内镜检查患者量的增加，本科室现有配套的电子鼻咽喉镜4台主机（东海2台、鲤城院区2台），每台主机配有1支检查镜、1支治疗镜，所配的镜子有的已经快十年，故障率增加，且随着病人量增加，无法满足临床日常诊断工作需求，严重制约了科室内镜检查的及技术发展，为了更好的满足临床患者对电子鼻咽喉镜检查的需求，故特此申请购置电子鼻咽喉镜5条，采购用途主要用于：声嘶、咳痰带血者；回涕带血、耳鸣、听力下降者；鼻塞、流脓涕、头痛者；颈部淋巴结肿大、或呼吸有障碍者；疑鼻、咽、喉有异物者；颈部粗短、舌体肥大、间接喉镜检查有困难者；睡眠打鼾、长期用口呼吸者；防癌普查或寻找癌原发灶者；咽喉小良性肿瘤如（如小息肉、囊肿、乳头状瘤等）或小结需手术者。预算金额为190万元，资金来源由医院自筹。
2、 采购需求调查
1、单位采购项目需求及标准
通过慎重研究和调研，科室从日常工作需求出发本次拟采购的电子鼻咽喉镜需具备以下技术标准：
（1）具有窄带成像技术可通过光学物理原理。利用主机上的滤光片过滤内镜光源发出的红蓝绿光波中的宽带光谱仅留下窄带光谱进行内镜特殊光观察，能够更清晰的看到粘膜的表面微结构包括微血管、微腺管，使内镜检查时对粘膜微结构形态显示得更加清楚，帮助医生准确、迅速地发现病灶，提高活检的准确率， 提升了对早期肿瘤的诊疗能力，使患者得到及时准确的诊断和治疗。 
（2）镜子具有高分辨率成像功能：水平分辨率≥1080线，为内窥镜检查提供高清晰图像。
（3）能兼容频闪光源，实现软镜下的频闪喉镜检查。可对病变进行观察和诊断。
（4）可与科室现有主机相匹配使用。
（5）先端部外径≤ Ф2.6mm。先端部外径的越小给病人做检查时候病人的敏感度越低有助于病人配合，特别是儿童患者，病人的难受程度越低，有助于提高检查的舒适度。
2. 采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。
国内产业发展：我国电子鼻咽喉镜技术起步略晚，技术上有较大壁垒。国产的电子鼻咽喉镜目前市场上没有具有窄带成像检查的同类产品，只有普通电子鼻咽喉镜设备，无论从图像质量产品耐用度上还是窄带成像功能上都无法满足临床使用需求。              
进口产品目前主要是日本的奥林巴斯、宾得和德国的艾克松三大品牌，国内外份额上均占很大优势地位。
	序号
	项目名称
	采购人名称
	公示时间
	价格（元）
	网址

	1
	窄带成像电子鼻咽喉镜
	厦门大学附属第一医院
	2021-12-03
	1829800
	http://ccgp-xiamen.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/5030190.html

	
	
	
	
	
	

	2
	电子鼻咽喉镜
	福建省中医药大学附属第二人民医院
	2022-9-23
	629000
	https://zfcg.czt.fujian.gov.cn/freecms/site/fujian/ggxx/info/157664.html?noticeType=001021,001022,001023,001024,001025,001026,001029,001004,001006

	3
	电子鼻咽喉镜
	福建省南平市第二医院
	2021-2-8
	785000
	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202102/t20210208_15904099.htm

	4
	电子鼻咽喉镜（内窥镜视频图像处理装置）
	福建医科大学附属第二医院
	2022-9-13
	899000
	https://www.ebnew.com/businessShow/679857318.html


该设备是医疗器械二类产品，无需耗材。
3. 国产进口产品价格对比
近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况：进口品牌设备价格人民币70万～200万元；国产品牌设备价格人民币40～80万元左右。
4.国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情
	序号
	重要参数
	国内产品
上海澳华
VRL-H30
VRL-1T30
	进口产品
日本奥巴
ENF-VH
ENF-VT2 
	进口产品
ATMOS
ATMOS Scope
	进口产品
德国艾克松
EV-N
EV-NE
	参数的意义及相应的科研

	1
	具有窄带成像技术可通过光学物理原理，利用主机上的滤光片过滤内镜光源发出的红蓝绿光波中的宽带光谱仅留下窄带光谱进行内镜特殊光观察

	检查型电子鼻咽喉镜VRL-H30
不可实现窄带光谱的特殊光观察
	检查型电子鼻咽喉镜ENF-VH全数字电子内镜图像处理系统特殊
可实现窄带光谱下的特殊光观察
	检查型电子鼻咽喉镜ATMOS Scope无任何早癌筛查技术

	检查型电子鼻咽喉镜EV-N全数字电子内镜图像处理系统不具备特殊光模式
	窄带光谱下的特殊光观察也称窄带成像技术（NBI）能够更清晰的看到粘膜的表面微结构包括微血管、微腺管，使内镜检查时对粘膜微结构形态显示得更加清楚，帮助医生准确、迅速地发现病灶，提高活检的准确率， 提升了对早期肿瘤的诊疗能力，使患者得到及时准确的诊断和治疗。。

	2
	镜子具有高分辨率成像功能：水平分辨率≥1080线，为内窥镜检查提供高清晰图像
	图像清晰度能实现1280*720的像素
	图像清晰度能实现1920*1080的像素
	图像清晰度能实现1280*720的像素
	图像清晰度能实现1920*1080的像素
	高清晰的像素能在检查和治疗过程中避免漏诊和误诊

	3
	能兼容频闪光源
	不可兼容频闪光源
	能兼容频闪光源
	能兼容频闪光源  
	不可兼容频闪光源
	兼容频闪光源能实现软镜下的频闪喉镜检查，

	4
	要求电子鼻咽喉镜可与科室现有的主机系统匹配
	检查型电子鼻咽喉镜不可与科室现有的奥林巴斯、艾克松主机配套使用。
	检查型电子鼻咽喉镜可以与科室现有的奥林巴斯主机配套使用。
	检查型电子鼻咽喉镜不可与科室现有的奥林巴斯、STORZ、艾克松主机配套使用。
	治疗型电子鼻咽喉镜不可与科室现有的艾克松主机配套使用。
	目前原有的电子鼻咽喉镜已远不能满足病人的需求，此次采购的电子鼻咽喉镜作为配套产品，需配合现有的奥林巴斯、STORZ、艾克松主机配套使用。

	5
	先端部外径≤ Ф2.6mm
	先端部外径为3.9mm远超2.6mm
	先端部外径为 2.6mm
	先端部外径为3.8mm不满足条件
	先端部外径为2.5mm满足条件
	先端部外径的越小给病人做检查时候病人的敏感度越低有助于病人配合，病人的难受程度越低，有助于提高检查的舒适度


三、需求调查过程
我院按照政府采购法律法规要求于2023年 6月 2日发布了设备采购意向公示，公开征集有意向的厂家或供货商主动参与。为确保在调研论证时能囊括大部分市场主流国内外品牌，在公开征集调研对象时，均设置基础公共参数作为标准。经充分公开征集，于2023年8 月18 日在医院鲤城院区门诊大楼十楼第三会议室公开组织现场设备论证询价会，由医院主要领导、设备科、审计、采管办、耳鼻喉科等专家组成的联合谈判小组与供应商、厂家进行面对面谈判询价，参与现场谈判的企业品牌有艾克松、奥林巴斯、ATMOS。
四、调查结论
医院设备科和耳鼻喉科前期通过多种渠道和方式了解各品牌的性能、配置、可拓展性及操作便捷性，医院组织的多部门共同参加的邀约公开现场谈判。对参与谈判的奥林巴斯、艾克松、ATMOS三家品牌从企业资质、产品法定治疗功能范围、性能配置、用户、交易价格、售后服务方面进行面对面沟通谈判。综合对比评价，只有奥林巴斯的配套电子鼻咽喉镜可与现有科室主机进行匹配使用，并且完全满足耳鼻喉科科实际采购需求和后续发展需要。
五、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容真实性负责。
6、 附件
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