关于全自动活细胞荧光成像系统采购项目市场需求调查的报告(进口产品)
一、采购项目基本情况
   呼吸与危重症医学科是“国家临床重点专科”、“福建省呼吸医学中心”、“ 睡眠医学福建省高校重点实验室”、“海峡两岸医药卫生交流协会海西介入呼吸病学专业委员会”及“福建医科大学睡眠呼吸紊乱研究室”的挂靠单位，是国家卫计委首批PCCM专科医师规范化培训基地（专培）、中国医师协会首批呼吸内镜培训基地、国家首批PCCM规范化建设三级医院优秀单位、中国医师协会首批PCCM专科规范化进修基地（专修）及四个（介入呼吸病学、肺功能检查、呼吸治疗、呼吸康复）PCCM专科单项规范化进修基地（单修）、中国肺癌联盟肺结节诊治分中心之一，也是福建医科大学博士、硕士学位授权点及博士后工作站。目前呼吸与危重症医学科急需科研级全自动活细胞荧光成像系统，主要应用于实验室肺细胞及活细胞培养观察、组织切片及荧光标记细胞形态、结构的全片扫描。全自动活细胞荧光成像系统具有可特异性标记、可对活体细胞进行实时动态成像的优势，观察细胞的运动、营养、繁殖等机能，观察细胞体形态、基本结构、和功能；利用荧光成像观测生物活体和固定的细胞，是研究目标蛋白定位和动态的一种重要手段。该系统可对荧光强度信号的定量分析以及其他生物学应用，亦可对细胞内的物质吸收、运输、化学物质的分布及定位，是医学、生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的重要仪器。
[bookmark: _GoBack]本次拟购设备为全自动活细胞荧光成像系统，呼吸与危重症医学科没有同类设备，该设备已于2023年5月16日经医院院长办公会议研究并提交院党委会讨论审定通过，2023年9月7日经医院专家等论证、询价，确定招标预算金额为90万元，资金来源是重点专科专项资金。
二、采购需求调查
1.明确单位采购项目需求标准并阐述依据，如为什么需要达到某种技术标准。确立需求标准的依据，标准依据必须是客观存在的。
通过慎重研究和调研，科室从日常工作需求出发确认本次拟采购设备需具备如下标准：
（1）、全自动活细胞荧光成像系统，具备明场、荧光、相差观察功能，控制可通过机身按钮，同时可手动控制机身，自带触摸屏，便于控制和查看工作状态，满足自动荧光光强、明场光强管理，电动明场光闸和视场光阑，电动荧光光闸，电动聚光镜、电动物镜转盘、电动聚焦和XY轴扫描台，各种观察方式一键切换。用于观测生物活体和固定的细胞研究目标蛋白定位和动态，活细胞水平上获取特定蛋白或基因信息、在时间轴上进行细胞状态、特定蛋白的表达。
（2）电动转盘式聚光镜，聚光镜头工作距离≥28mm，数值孔径≥0.55。工作距离越大，数值孔径越大，能更好的观察各种类型标本，如组织切片、细胞器、活细胞培养的各种状态，扩展试验需求如特殊大标本的观察。
（3）实验室观察的样本多数为活细胞，细胞是动态的，细胞观察完成后还需进行下游实验，细胞有运动、营养和繁殖等机能是需要电动高速的荧光通道切换及高速高灵敏度的相机，同时需要配置电动6位荧光转盘、电动6位物镜转盘，光强随物镜变换自动调整并记忆。更能观察及拍摄细胞内蛋白的荧光信号表达及各种细节，利于呼吸科肺细胞不同时期的观察。
（4）具有硬件自动对焦模式，可做到850nm红外自动跟踪焦平面，实现整个追踪与对焦功能，能自动纠正因为环境变化、加样等引起焦面漂移而产生的成像面模糊，有利用实验室活细胞长时间的培养观察、及荧光标记细胞形态，实现对生命活动的动态实时监测。
（5）电动Z轴调焦，粗调和微调，越大的行程，越小的步进精度和高精度扫描载物台，XY方向自动移动，移动范围越大,能更好的观察各种类型的标本，如组织切片、细胞器、活细胞培养的各种状态，提供培养皿、玻璃片、多孔板插件及软件配有多功能全标本导航，全标本拼图，能进行全片无缝拼图扫描。Z轴连续层扫，能对细胞、组织标本、细胞器进行3D重构及3D成像。

2.采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。
该采购项目(全自动活细胞荧光成像系统）国内目前暂无同类设备。
该设备具有多功能全标本导航，全标本拼图，能进行全片无缝拼图扫描。Z轴连续层扫，3D成像；时间序列成像，可自由设置间隔时间、总观察时间，实现对生命活动的动态实时监测。是实验室领域高端前沿设备。
该设备在市场上主要以进口的徕卡、蔡司、尼康为主。历史成交：1、福建医科大学附属第一医院，中标金额260万。2、福建医科大学附属协和医院，中标金额165万。3、郑州大学医学科学院，中标金额169万。4、中山大学农学院，中标金额144.5万。5、广州医科大学，中标金额163.6万。
全自动活细胞荧光成像系统无耗材，是一套开放开放式的科研平台，是医学、生物学、细胞学、肿瘤学、遗传学、免疫学等研究工作的重要仪器。是呼吸危重症监护治疗领域及睡眠医学福建省高校重点实验室开展科研和临床诊断之用的先进工具，属高端前沿设备，用于呼吸科肺细胞不同时期的观察。三个进口厂家在国内建有仪器零备件库，备品备件齐全。
3.国产、进口产品价格对比情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况。
进口产品主要有徕卡、蔡司、尼康，徕卡占市场的42%，蔡司占比30%，尼康占比28%。
近期中标情况：1、福建医科大学附属第一医院，徕卡全自动活细胞荧光成像系统，中标金额260万。2、福建医科大学附属协和医院，徕卡全自动活细胞工作站，中标金额165万。3、郑州大学医学科学院，徕卡高级3D细胞培养分析系统，中标金额169万。4、中山大学农学院，徕卡全自动高分辨快速成像系统，中标金额144.5万。5、广州医科大学，徕卡活细胞钙离子成像系统，中标金额163.6万
4.国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。
全自动活细胞荧光成像系统对比表
	技术指标
	徕卡        （进口）
	蔡司（进口）
	尼康（进口）
	美国赛默飞（进口）
	国产产品

	全自动活细胞荧光成像系统，具备明场、荧光、相差观察功能，控制可通过机身按钮，同时可手动控制机身，自带触摸屏，便于控制和查看工作状态，满足自动荧光光强、明场光强管理，电动明场光闸和视场光阑，电动荧光光闸，电动聚光镜、电动物镜转盘、电动聚焦和XY轴扫描台，各种观察方式一键切换。用于观测生物活体和固定的细胞研究目标蛋白定位和动态，活细胞水平上获取特定蛋白或基因信息、在时间轴上进行细胞状态、特定蛋白的表达。
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合

	电动转盘式聚光镜，工作距离越大，数值孔径越大，能更好的观察各种类型标本，如组织切片、细胞器、活细胞培养的各种状态，扩展试验需求如特殊大标本的观察。
	电动转盘式聚光镜，聚光镜头工作距离28mm，数值孔径0.55工作距离长且具备更高的数值孔径数值获得最佳分辨率同时适用样品载体厚度。                                 
	电动转盘式聚光镜，聚光镜头工作距离26mm，数值孔径0.5
	电动转盘式聚光镜，聚光镜头工作距离30mm，数值孔径0.52
	工作距离长且具备更高的数值孔径数值获得最佳分辨率同时适用样品载体厚度更好
	不符合

	电动高速的荧光通道切换及高速高灵敏度的相机，同时需要配置电动6位荧光转盘、电动6位物镜转盘，光强随物镜变换自动调整并记忆。
	符合
	符合
	符合
	电动高速的荧光通道切换及高速高灵敏度的相机，配置电动4位荧光转盘、电动5位物镜转盘 
	不符合

	具有硬件自动对焦模式，可做到850nm红外自动跟踪焦平面，实现整个追踪与对焦功能，能自动纠正因为环境变化、加样等引起焦面漂移而产生的成像面模糊。实现对生命活动的动态实时监测。
	符合
	符合
	符合
	符合
	不符合

	电动Z轴调焦，粗调和微调，越大的行程，越小的步进精度和高精度扫描载物台，XY方向自动移动，移动范围越大,能更好的观察各种类型的标本，如组织切片、细胞器、活细胞培养的各种状态，提供培养皿、玻璃片、多孔板插件及软件配有多功能全标本导航，全标本拼图，能进行全片无缝拼图扫描。Z轴连续层扫，能对细胞、组织标本、细胞器进行3D重构及3D成像。
	电动z轴调焦：粗调和微调，行程12mm，步进精度 4nm。和高精度扫描载物台，XY方向自动移动，移动范围127x83mm,能更好的观察各种类型的标本，如组织切片、细胞器、活细胞培养的各种状态，提供培养皿、玻璃片、多孔板插件及软件配有多功能全标本导航，全标本拼图，能进行全片无缝拼图扫描。Z轴连续层扫，能对细胞、组织标本、细胞器进行3D重构及3D成像。
	电动z轴调焦：粗调和微调，行程13mm，步进精度10nm。和高精度扫描载物台，XY方向自动移动，移动范围130x85mm,能更好的观察各种类型的标本，如组织切片、细胞器、活细胞培养的各种状态，提供培养皿、玻璃片、多孔板插件及软件配有多功能全标本导航，全标本拼图，能进行全片无缝拼图扫描。Z轴连续层扫，能对细胞、组织标本、细胞器进行3D重构及3D成像。
	电动z轴调焦：粗调和微调，行程10mm，步进精度10nm。和高精度扫描载物台，XY方向自动移动，移动范围110x75mm,能更好的观察各种类型的标本，如组织切片、细胞器、活细胞培养的各种状态，提供培养皿、玻璃片、多孔板插件及软件配有多功能全标本导航，全标本拼图，能进行全片无缝拼图扫描。Z轴连续层扫，能对细胞、组织标本、细胞器进行3D重构及3D成像。
	电动z轴调焦：粗调和微调，行程10mm，步进精度10nm。XY方向自动移动，移动范围120x80mm, 能更好的观察各种类型的标本，如组织切片、细胞器、活细胞培养的各种状态，提供培养皿、玻璃片、多孔板插件及软件配有多功能全标本导航，全标本拼图，能进行全片无缝拼图扫描。Z轴连续层扫，能对细胞、组织标本、细胞器进行3D重构及3D成像。
	不符合



三、需求调查过程
本着公平、公正、公开的原则，我院针对此次采购项目的全自动活细胞荧光成像系统，于2023年6月3日在福建医科大学附属第二医院门户网站上向社会公开了采购需求，邀请各国内外厂商参与项目竞争。为确保在调研论证时能囊括大部分市场主流国内外品牌，在公开征集调研对象时，均设置基础公共参数作为标准。我院于2023年9月7日召开了设备的论证询价会，共有四个厂商报名参与了推介，分别是德国徕卡、德国卡尔蔡司、美国赛默飞、日本尼康品牌。
四、调查结论
通过对各产商的设备介绍和性能比较，只有进口产品德国徕卡、德国卡尔蔡司、日本尼康均能满足要求，而美国赛默飞只能实现5位电动物镜转盘，4位电动荧光转盘，不满足需求；国产产品也不满足科室所需要求。
全自动活细胞荧光成像系统目前是市面上最先进的用于活细胞观察的设备，除目前配置的红色、绿色、蓝色荧光模块外，还可以升级扩展远红外CY5，青色、橘红色等不同的荧光成像，扩展更多的实验，为呼吸与危重症医学科的实验室及临床提供更多的帮助，同时也为福建医科大学博士、硕士学位授权点及博士后工作站提供学习及科研平台。只有进口产品可满足需求。故此次采购项目申请采购进口设备。
五、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。
六、附件
附件1医疗设备采购意向公告
附件2大型医疗设备询价论证的公告
   附件3闽卫医政函【2023】1088号
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