关于进口梯度PCR仪采购项目市场需求调查的报告（进口产品）

1、 采购项目基本情况
我院神经调控代谢性疾病研究中心成立于2020年4月，研究中心负责人是医院引进的澳大利亚籍特聘教授。研究中心具有分子生物学实验平台、动物学实验平台、实验重要仪器设备平台和临床研究成果转化平台。目前已经组建了双线科研团队：神经代谢基础研创团队和干细胞临床转化应用研创团队。开辟了医院15个临床学科共享成果参与的科研协作模式；完成20余场研究中心组织的系列学术讨论及科研SCl文章撰写技能讲座；已正式发表SCI文章50篇；成功获批泉州市高级人才团队资助400万元基金；研究团队核心成员获国家自然科学基金2项，省卫健委资助基金5项。
最近两年研究中心蓬勃发展，研究人员进一步增多，进行分子生物学实验的本科生、研究生、技术员、院内外技术交流人员增加速度加快，原有的分子生物学设备不能满足中心人员的实验需求。为适应中心进一步发展，需要增添一些必备的分子生物学设备。包括梯度PCR仪1台，研究中心现没有该种设备。
梯度PCR仪在本研究中心的用途如下：
一次性PCR扩增可以设置一系列不同的退火温度条件（温度梯度，通常有8种温度梯度）的PCR仪称作梯度PCR仪。因为被扩增的不同DNA片段，其最适退火温度是不同的，通过设置一系列的梯度退火温度进行扩增，从而一次性PCR扩增，就可以筛选出表达量高的最适退火温度，进行有效的扩增。用于研究未知DNA退火温度的扩增，这样节约成本的同时也节约了时间。梯度PCR仪在不设置梯度的情况下也可以做普通PCR扩增。主要应用于科研、教学机构。    
[bookmark: _GoBack]本项目将由医院自筹资金购买，预算已获省里批准。招标预算为5万元。
二、采购需求调查
根据所要开展的实验，提出以下几点需求标准。
（1）具备温度梯度功能，可进行包括退火温度在内的最佳PCR条件的摸索，PCR产物单一、纯净以便于下游的分子生物学实验。
（2）温度梯度具备动态变温功能，在不同的退火温度下保持相同的孵育时间，使得PCR产物量具备一致性。
（3）具备大屏幕触摸屏操作，图形化界面，易于编程，可减少师生学习编程时间。
（4）热盖具备自适应高度调节模式，不需要用户手工旋紧热盖，操作更简便。
2. 采购项目国内产业发展、市场供给、历史成交情况、升级更新、备品备件、耗材等情况。
国内产业发展情况：目前，聚合酶链式反应(PCR)诊断以肝炎、性病、肠道呼吸等传染性疾病以及肿瘤单基因检测为重要应用领域。2020年新冠检测各类技术中，聚合酶链式反应(PCR)诊断技术凭借高敏感度和准确性，被确定为全球新冠诊断的“金标准”。2020年新冠疫情爆发带来的巨大检测需求使得中国PCR行业经历了爆发式的增长。2020年我国PCR仪器行业市场规模达到86亿元，同比增长196.6%。该产业国外比较发达，最早可追溯到80年代末期 ，目前国外比较知名的企业有Bio-Rad（伯乐）、美国ABI、Biometra、Eppendorf（艾本德）等。该产品从90年代引入中国，2000年过后，国内有很多企业开始研发生产普通PCR仪。近年来，随着产业政策的激励以及技术的发展，国内普通PCR厂商也开始研发生产触摸屏式普通PCR仪。如西安天隆，杭州博日，杭州郞基，珠海黑马，大龙仪器等等。
市场供给：对比NMPA批准各仪器国内外产品、厂商数可以看出，在技术水平要求相对较低的核酸提取/纯化仪及PCR扩增仪领域，国产厂商获批产品数量较多； 目前国内市场主要被上海领成，西安天隆，杭州郞基，珠海黑马，杭州博日五大品牌所占有；进口品牌中美国ABI，美国labnet，美国Bio-rad，日本TaKaRa，英国Techne，德国Eppendorf六大品牌占有率比较高。
历史成交情况：与国外企业PCR仪器相比，国内梯度PCR仪器价格范围为26000-28000万元/台，国外代表企业的梯度PCR仪器价格为35000-90000万元/台
[image: http://p2.itc.cn/q_70/images03/20201104/773e1f28061242fe9dd377a21d97d98c.jpeg]
升级更新、备品备件、耗材：
梯度PCR仪国内外厂商均能保证固件和软件的升级更新和足够的备品备件，但由于国外厂商在当地有独家代理商或者一级代理商，独家代理商能够第一时间免费进行固件的升级更新和准备足够的备品备件，国内厂商在当地没有售后维修人员，需要由上海、北京、广州等地派出售后人员，故时效性上不如进口品牌。
梯度PCR仪的耗材为PCR单管、8联排管或96孔板，均为开放性耗材，可在市场上自由采购。
3. 国产、进口产品价格对比情况，进口产品各供应商竞争情况，近期在政采领域的中标或成交情况及价格情况。
国产、进口产品价格对比:
	序号
	品牌
	产地
	型号
	市场中标价格（万元）

	1
	Bio-Rad
	美国
	T100
	4.8

	2
	Eppendorf 
	德国
	MasterCycler PRO
	7.5

	3
	Biometra
	德国
	Tprofessional
	6.5

	4
	杭州博日
	中国
	LifeTouch
	3.0



进口产品各供应商竞争情况:

	1
	Bio-Rad
	美国
	45%

	2
	Eppendorf 
	德国
	10%

	3
	Biometra
	德国
	10%

	4
	其他品牌
	中国
	25%



   4.国产、进口产品的核心技术标准与采购需求标准的对比情况。
目前国产普通PCR仪和进口产品性能上还有一些差距，主要体现在以下几个方面：
1、不具备温度梯度功能，不能进行包括退火温度在内的最佳PCR条件的摸索，PCR产物有非特异性扩增，不便于下游的分子生物学实验。
2、或者有些国产普通PCR仪具备温度梯度功能，但是不具备动态变温功能，在不同的退火温度下无法保持相同的孵育时间，使得PCR产物量不具备一致性。
3、不具备大屏幕触摸屏操作，非图形化界面，编程困难，大大增加师生学习编程时间。
4、热盖不具备自适应高度调节模式，需要用户手工旋紧热盖，操作复杂。
进口产品具备的优势如下：
1）、具备温度梯度功能，可进行包括退火温度在内的最佳PCR条件的摸索，PCR产物单一、纯净以便于下游的分子生物学实验。
2）、温度梯度具备动态变温功能，在不同的退火温度下保持相同的孵育时间，使得PCR产物量具备一致性。
3）、具备大屏幕触摸屏操作，图形化界面，易于编程，可减少师生学习编程时间。
4）、热盖具备自适应高度调节模式，不需要用户手工旋紧热盖，操作更简便。
进口和国产梯度PCR仪对比情况如下：
	生产厂家
（或品牌）
	美国Bio-Rad
	杭州博日
	大龙仪器

	国别
	产地新加坡
	产地中国
	产地中国

	型 号
	T100
	LifeTouch
	TC1000-G

	是否具备温度梯度功能
	具有八行动态升降温温度梯度功能：同时运行8个不同温度
	无
	无

	温度梯度是否具备动态变温功能
	温度梯度具备动态变温功能，在不同的退火温度下保持相同的孵育时间，使得PCR产物量具备一致性
	否
	否

	操作界面
	操作面板为5.7"液晶触摸屏，图形化界面，易于编程，实验过程中实时显示温控及运行状态
	LCD屏幕。
	LCD屏幕JIN

	是否具备自适应热盖系统
	全自动自适应热盖，无需手工旋转
	手动热盖，需要用户自己旋紧或旋松
	手动热盖，需要用户自己旋紧或旋松

	2.市场使用情况
	占有率高
	占有率低
	占有率低



进口梯度PCR仪的对比如下：
调研情况如下：
	生产厂家
（或品牌）
	美国Bio-Rad
	德国Eppendorf 
	德国Biometra

	国别
	产地新加坡
	产地德国
	产地德国

	型 号
	T100
	MasterCycler PRO
	Tprofessional

	是否具备温度梯度功能
	具有八行动态升降温温度梯度功能：同时运行8个不同温度
	具有12列温度梯度功能
同时运行12个不同温度
	具有12列温度梯度功能同时运行12个不同温度

	温度梯度是否具备动态变温功能
	温度梯度具备动态变温功能，在不同的退火温度下保持相同的孵育时间，使得PCR产物量具备一致性
	否
	否

	操作界面
	操作面板为5.7"液晶触摸屏，图形化界面，易于编程，实验过程中实时显示温控及运行状态
	彩色屏幕，通过按键控制。
	LCD屏幕JIN

	热盖系统
	全自动自适应热盖，无需手工旋转
	手动热盖，需要用户自己旋紧或旋松
	手动热盖，需要用户自己旋紧或旋松

	2.市场使用情况
	占有率高
	占有率低
	占有率低


三、需求调查过程
医院设备科及神经调控代谢性疾病研究中心在 2023期间对意向品牌通过官网查询、电话咨询、实地调研、会议机器参观操作等，2023年6月3日在医院外官网公开发布面向全国各潜在品牌的项目采购意向公告，调查了美国Bio-Rad、德国Eppendorf ，德国Biometra，杭州博日，2023年10月26日在医院鲤城院区门诊大楼十楼第三会议室公开组织现场设备论证询价会，有医院主要领导、设备科、审计、采管办、检验等组成的联合谈判小组与供应商、厂家进行面对面谈判询价，参与现场谈判的企业品牌有美国Bio-Rad、德国Eppendorf ，德国Biometra。
四、调查结论
通过各种调查，我们发现进口PCR里Bio-Rad公司T100梯度PCR仪具有：（1）具备温度梯度功能，可进行包括退火温度在内的最佳PCR条件的摸索，PCR产物单一、纯净以便于下游的分子生物学实验。（2）温度梯度具备动态变温功能，在不同的退火温度下保持相同的孵育时间，使得PCR产物量具备一致性。（3）具备大屏幕触摸屏操作，图形化界面，易于编程，可减少师生学习编程时间。（4）热盖具备自适应高度调节模式，不需要用户手工旋紧热盖，操作更简便。且我们确认进口PCR具有寿命长、故障少、准确率较高、稳定性好等特点，故我们的调查结论认为伯乐T100梯度PCR仪器符合我们实验室对PCR仪器的4个基本需求，故特此向上级主管部门申请购置。
五、调查结果承诺
承诺上述需求调查内容真实有效，无虚假情况，本单位对此报告内容的真实性负责。
六、附件
向社会调查发出的问询函、函询企业的回复件，如采用电询方式，则提供电询记录（文字版）以及电话录音。召开咨询会、论证会的，提供会议论证结果及相关材料。进行网上征询的提供网页截图。
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