## Sheet1
品名 | 规格 | 最高控制价
60立方壁挂式紫外线空气消毒机 | 一、壁挂式空气消毒器 | 2625
1.人机共存，动态连续消毒，消毒时无味无辐射不腐蚀设备
2.紫外线灯管寿命≥5000H，高强度紫外线灯消毒杀菌强度≥20000 uw/cm2
3.初效网、中效网尘埃过滤，光触媒(Tio2)活性碳滤膜除异味
4.负氧离子释放量≥6×106个/cm3（提供检测报告或厂家印刷彩页佐证）
5.微电脑程控自动运行，可预设6个或6个以上时段开关机。
6.附带临时消毒功能，风速﹙高、中、低﹚选择，风向多角度可调
7、壳体采用抗阻燃抗氧化ABS材质，重量≤15kg（±2），。
8.超静音轴流风机，循环风量≥600m3/h
9.紫外线故障自动检测，自动累时分为灯管累时和滤网累时
10.紫外线强度自动检测 ，显示屏实时显示紫外线灯管强度≥20000 uw/cm2 .
11.机外紫外线泄露≤0.1uw/cm2 ，消毒时空气中臭氧浓度≤0.02 mg/m3 (低于国家标准）
13.适用体积≥60 m3
14.噪音：＜45db（A）
15.投标型号需提供省级以上带CMA标识的第三方检测报告
16.机内紫外线灯管与主机须同一生产厂家便于维护及售后.
100 立方壁挂式紫外线空气消毒机 | 一、壁挂式空气消毒器 | 3545
1.人机共存，动态连续消毒，消毒时无味无辐射不腐蚀设备
2.紫外线灯管寿命≥5000H，高强度紫外线灯消毒杀菌强度≥20000 uw/cm2
3.初效网、中效网尘埃过滤，光触媒(Tio2)活性碳滤膜除异味
4.负氧离子释放量≥6×106个/cm3（提供检测报告或厂家印刷彩页佐证）
5.微电脑程控自动运行，可预设6个或6个以上时段开关机。
6.附带临时消毒功能，风速﹙高、中、低﹚选择，风向多角度可调
7、壳体采用抗阻燃抗氧化ABS材质，重量≤15kg（±2）。
8.超静音轴流风机，循环风量≥1000m3/h
9.紫外线故障自动检测，自动累时分为灯管累时和滤网累时。
10.紫外线强度自动检测 ，显示屏实时显示紫外线灯管强度≥20000 uw/cm2 。
11.机外紫外线泄露≤0.1uw/cm2 ，消毒时空气中臭氧浓度≤0.02 mg/m3 (低于国家标准）
12.适用体积≥100 m3
13.噪音：＜45db（A）。
14.投标型号需提供省级以上带CMA标识的第三方检测报告。
15.机内紫外线灯管与主机须同一生产厂家便于维护及售后。
100 立方吸顶式紫外线空气消毒机 | 一、吸顶式空气消毒器 | 5755
1.人机共存，动态连续消毒，消毒时无味无辐射不腐蚀设备
2.紫外线灯管寿命≥5000H，高强度紫外线灯消毒杀菌强度≥20000 uw/cm2
3.初效网、中效网尘埃过滤，光触媒(Tio2)活性碳滤膜除异味
4.负氧离子释放量≥6×106个/cm3（提供检测报告或厂家印刷彩页佐证）
5.微电脑程控自动运行，可预设6个或6个以上时段开关机。
6.附带临时消毒功能，风速﹙高、中、低﹚选择，风向多角度可调
7、安装方式：嵌入吸顶式，安装完成后机器表面与房间吊顶保持在一个水平面，美观大方。
8.超静音轴流风机，循环风量≥1000m3/h
9.紫外线故障自动检测，自动累时分为灯管累时和滤网累时。
10.紫外线强度自动检测 ，显示屏实时显示紫外线灯管强度≥20000 uw/cm2 。
11.机外紫外线泄露≤0.1uw/cm2 ，消毒时空气中臭氧浓度≤0.02 mg/m3 (低于国家标准）
12.适用体积≥100 m3
13.噪音：＜45db（A）（提供说明书或厂家印刷彩页佐证或检测报告佐证）
14.投标型号需提供省级以上带CMA标识的第三方检测报告
15.机内紫外线灯管与主机须同一生产厂家便于维护及售后
120立方移动式紫外线空气消毒机 | 一、移动式空气消毒器技术参数 | 5000
1、人机共存，动态连续消毒，消毒时无味无辐射不腐蚀设备
2、长寿命，高强度紫外线灯消毒杀菌
3、初效网、中、高效网尘埃过滤
4、静电吸附除尘，除菌
5、光触媒(Tio2)活性碳滤膜除异味
6、负离子发生器释放量6×106个/m3
▲7、噪音＜45dB(提供带CMA标识的检测报告佐证）
8、微电脑程控自动运行，一键式操作﹙远红外线遥控操作﹚
9、附带临时消毒功能
10、风速﹙高、中、低﹚选择
11、紫外线故障自动检测，自动累计消毒时间
12、液晶屏显示 ，触摸键
▲13、壳体采用抗阻燃抗氧化ABS材质，正面采用水晶面板易清洁，配手柄移动方便(附:实物显示屏截图佐证)
▲14、运行时显示屏显示机内紫外线强度≥30000uw/cm2(附:实物显示屏截图佐证)
▲15、提供紫外线空气消毒器对冠状病毒消毒效果≥99.99%（提供带CMA标识第三方冠状病毒消毒测试报告）
16、机外紫外线泄露≤0.1 uw/cm2
▲17、高强度紫外线灯管使用寿命≥8000小时（提供第三方检测报告佐证）
▲18、循环风量≥1200m3/h（提供带CMA标识的检测报告佐证）
19、适用体积≥120m3
20、后面进风前面出风,人性化设计避免风吹着病人
100立方壁挂式等离子体空气消毒机 | 1、消毒杀菌因子：等离子体 | 4300
2、人机共存：可以在有人的情况连续开机，对人和设备无任何伤害
3、具有杀菌与净化双重功能，除空气中的有害气体如甲醛，苯等.
4、等离子发生器使用中无损耗降低维护成本使用寿命≥15000H
5、采用直流无刷电机，风量大，噪音低
6、液晶屏显示杀菌因子等离子、及检测功能，远红外遥控
7、初、中效滤网滤除尘埃，机器内必须有活性碳滤网除异臭味
8、等离子体密度分布≥4.5×1017-3.1×1018m-3。
9、负离子发生量：≥6×106个/cm3
10、智能控制过滤网累时提示清洗，整机累计时间功能
11、等离子体发生器故障自动报警并停机保护
12、微电脑程控自动运行，预约开关机时间设置为6个或6个以上时段
13、投标型号需提供省级以上（带CMA、CNAS标识的第三方检测报告、原件备查）
14、消毒指标：符合医院二类环境标准（消毒技术规范），菌落总数：≤200cfu/m3
15、正常工作环境：温度范围：-10℃～40℃ 湿度：≤85%
16、净化性能:悬浮粒子粒≤3500个/L（Φ≥0.5µm）提供检测报告或彩页佐证
17、循环风量：≥1000m3/h
18、平板式外观≤105×38×16cm（±2cm）,壳体采用抗阻燃抗氧化ABS材质。
19、重量≤16Kg减轻墙体沉重（提供外包装截图佐证）
20、使用体积≥100m3
21、噪声：≤45dB
22、输入功率≤85VA
70立方壁挂式等离子体空气消毒机 | 1、消毒杀菌因子：等离子体 | 3800
2、人机共存：可以在有人的情况连续开机，对人和设备无任何伤害
3、具有杀菌与净化双重功能，除空气中的有害气体如甲醛，苯等
4、等离子发生器使用中无损耗降低维护成本使用寿命≥15000H
5、采用直流无刷电机，风量大，噪音低
6、液晶屏显示杀菌因子等离子、及检测功能，远红外遥控
7、初、中效滤网滤除尘埃，机器内必须有活性碳滤网除异臭味
8、等离子体密度分布≥4.5×1017-3.1×1018m-3。（提供第三方检验报告）
9、负离子发生量：≥6×106个/cm3
10、智能控制过滤网累时提示清洗，整机累计时间功能
11、等离子体发生器故障自动报警并停机保护
12、微电脑程控自动运行，预约开关机时间设置为6个或6个以上时段
13、投标型号需提供省级以上（带CMA、CNAS标识的第三方检测报告、原件备查）
14、消毒指标：符合医院二类环境标准（消毒技术规范），菌落总数：≤200cfu/m3
15、正常工作环境：温度范围：-10℃～40℃ 湿度：≤85%
16、净化性能:悬浮粒子粒≤3500个/L（Φ≥0.5µm）提供检测报告或彩页佐证
17、循环风量：≥700m3/h
★18、平板式外观≤105×38×16cm（±2cm）,壳体采用抗阻燃抗氧化ABS材质（机器实物截图佐证）
19、重量≤16Kg减轻墙体沉重（提供外包装截图佐证）
20、使用体积≥70m3
21、噪声：≤45dB
22、输入功率≤80VA
100立方吸顶式等离子空气消毒机 | 1、消毒杀菌因子：等离子体 | 6890
2、人机共存：可以在有人的情况连续开机，对人和设备无任何伤害
3、等离子发生器使用中无损耗降低维护成本使用寿命≥15000H
4、采用直流无刷电机，风量大，噪音低
5、液晶屏显示杀菌因子等离子、可调节强度高、中、低档显示及检测功能，远红外遥控。
6、初、中效滤网滤除尘埃，机器内必须有活性碳滤网除异臭味
7、等离子体密度分布≥4.5×1017-3.1×1018m-3。
8、负离子发生量：≥6×106个/cm3
9、智能控制过滤网累时提示清洗，整机累计时间功能
10、等离子体发生器故障自动报警并停机保护
11、微电脑程控自动运行，预约开关机时间设置为6个或6个以上时段
12、投标型号需提供省级以上（带CMA、CNAS标识的第三方检测报告、原件备查）
13、消毒指标：符合医院二类环境标准（消毒技术规范），菌落总数：≤200cfu/m3
14、正常工作环境：温度范围：-10℃～40℃ 湿度：≤85%
15、循环风量：≥800m3/h
16、安装方式：嵌入吸顶式，安装完成后机器表面与房间吊顶保持在一个水平面，美观大方18、重量≤16Kg减轻墙体沉重
17、使用体积≥100m3
18、噪声：≤45dB
19、输入功率≤60VA
150立方吸顶式等离子消毒机 | 1、消毒杀菌因子：等离子体 | 7800
2、人机共存：在有人的情况连续开机，对人和设备无任何伤害
★3、等离子发生器使用无损耗降低维护成本，使用寿命≥40000小时（提供带CMA或CNAS标识的第三方寿命检测报告）
4、液晶屏显示杀菌因子、强度高、中、低挡显示可调及检测功能，远红外遥控。
5、初、中效滤网滤除尘埃，机器内必须有活性碳滤网除异臭味
6、等离子体密度分布≥4.5×1017-3.0×1018m-3（提供第三方检验报告、原件备查）
7、智能控制过滤网累时提示清洗，整机累计时间功能
8、等离子体发生器故障自动报警并停机保护
9、微电脑程控自动运行，预约开关机时间设置6个或6个以上时段
10、该型号需提供省级以上（具备CMA标识的第三方检测报告、原件备查）
11、该型号须提供全国消毒产品网上信息服务平台查询备案凭证（截图和链接网址）https://credit.wsjd.gov.cn/xdcp/loginPage.do
12、消毒指标：符合医院二类环境标准（消毒技术规范），菌落总数：≤200cfu/m3
▲13、安装方式：嵌入吸顶式，安装完成后机器表面与房间吊顶保持在一个水平面，美观大方（附：机器实际安装场景图），外尺寸：≤63×63×26cm开孔尺寸≤60×60cm（±2cm）
14、使用体积≥150m3
120立方移动式等离子空气消毒机 | 一、等离子移动式空气消毒机 | 6000
1、消毒杀菌因子：等离子体
2、人机共存：可以在有人的情况连续开机，对人和设备无任何伤害
3、具有杀菌与净化双重功能，除空气中的有害气体如甲醛，苯等
▲4、等离子发生器使用无损耗降低维护成本使用寿命≥40000小时（提第三方等离子寿命检测报告）
5、液晶屏显示杀菌因子等离子、及检测功能，远红外遥控
6、初、中效滤网滤除尘埃，机器内必须有活性碳滤网除异臭味
▲7、等离子体密度分布≥5.57×1017-5.70×1018m-3。（提供第三方带CMA标识的等离子密度检测报告、原件备查）
8、负离子发生量：≥6×106个/cm3
9、智能控制整机累计时间功能，过滤网累时提示清洗，累计时间可调整。
10、等离子体发生器故障自动报警功能。
▲11、微电脑程控运行，预约开关时间设置≥9个时段最短可设30分钟。(提供控制器设置软件测试报告）
12、提供该型号省级以上产品检测报告（带CMA标识的第三方产品检测报告、原件备查）
13、消毒指标：符合医院二类环境标准（消毒技术规范）菌落总数：低于国际标准≤200cfu/m3
14、消毒效果：设备持续工作1小时，120m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%，白葡萄球菌杀灭率≥99.96%。（提供省级以上带CMA标书的第三方消毒效果检测报告）
▲15、提供等离子空气消毒机器对冠状病毒消毒效果≥99.99%（提供带CMA标识第三方冠状病毒消毒测试报告）
16、壳体采用抗阻燃抗氧化ABS材质轻巧，面饰采用水晶面板易清洁，配手柄推移动方便（提供实物截图佐证）
17、出风方式：采用后面进风前面出风,人性化设计避免风吹着病人，
▲18、噪音：≤50(dB)（提供第三方带CMA标识的噪音检测报告）
19、正常工作环境：温度范围：-10℃～40℃ 湿度：≤85%
20、工作电源: 220V 50Hz、输入功率：≤90VA
21、移动式使用体积：≥120m3，外观尺寸：38cm×43cm×105cm
床单位消毒机 | 1、利用空气压缩技术，使臭氧全面进入棉絮等消毒物品内部消毒彻底，无死角。 | 9800
2、专用不锈钢陶瓷发生器，臭氧发生量大，浓度高，使用寿命长。
3、杀灭各种细菌、病毒、繁殖体，杀灭率达到99％。
4、能除去各种异味，如药味、血腥味等。
5、消毒过程全电脑控制，控制方式分自动/手动，中文面板显示。
6、程序时间设定后自动记忆，操作方便，一键启动。
7、消毒程序：抽真空、充臭氧、消毒保持、解析四个程序一键启动自动运行（附：厂家印刷彩页原件及说明书、佐证）。
8、用新型臭氧解析技术（无需耗材），残留臭氧不污染环境，不人员损害。
9、故障自动检测，并有停机报警保护功能。
10、可对一张床进行消毒,同时也可以对两张相邻的床位进行消毒。
11、消毒后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌杀灭为99.9%，自然菌的消亡率﹥90%，（提供省级以上带CMA、CNA标识的检测报告佐证）。
12、在有人的房间内进行床上用品消毒，声音≤45db(A)不影响其他病人休息。
13、壳体采用抗阻燃抗氧化ABS材质移动轻巧方便，必须配与机身一体式手柄推拉移动方便（附：厂家印刷彩页及实物图片佐证）。
14、噪音≤45db(A)（附:厂家印刷彩页或说明书或检测报告佐证、原件备查）。
15、消毒时臭氧浓度≥1000mg/m3提供省级以上带CMA、CNA标识的检测报告证明佐证。
16、必须提供在全国消毒产品网上信息服务平台备案查询，网址：https://credit.jdzx.net.cn/xdcp/loginPage.do（链接网址和截图）
17、提供该型号带CMA、CNA标识省级以上的第三方检测报告
18、臭氧出压力：≥20kpa
19、消毒时臭氧泄漏量及残留浓度低于≤0.16mg/m3国家（消毒技术规范）标准
20、利用新型臭氧还原、解析技术，无需耗材，减少成本
21、工作环境：温度范围：-10℃～40℃ 湿度：≤85%
22、工作电源: 220V输入功率：≤300W
紫外线空气消毒机配件维修服务费 | 紫外线灯管使用寿命5000小时，需要跟换灯管。 | 120元/根（更换紫外线灯管）、
70（更换滤网）
等离子空气消毒机拆机清洗保养 | 1）等离子发生器使用寿命30000小时，机器自动记录累计时间，按照遥控器上显示键显示，机器显示屏显示累计时间。机器显示屏显示提醒过滤网清洗，等离子使用寿命。 | 70元/台（拆机清洗60立方）、
| 2）普通科室按照季度清洗过滤网。手术室、ICU、供应室按照每个月或每周清洗过滤网。注：活性炭不要清洗。 | 110元/台（拆机清洗100立方）、
| 3）过滤网清洗用清水冲洗即可，晾干在放入机。 | 130元/张（更换滤网）