备案公告
我院根据科室业务需要，急需备案以下试剂及耗材，有意向的供应商可向设备处递交材料、报名。报名三家以上（含三家）的，为遴选论证，两家报名的转为竞价性询价论证，只有一家报名的则转为独家产品询价论证。
	检测项目名称
	使用试剂、耗材名称
	备注

	血气分析+乳酸测定
	电极测试卡
	科室需求：科室可自行做质控（符合床旁快速检测要求）试剂包内含三水平（高、中、低）原厂质控（有注册证）可根据科室需求设定时间每8小时执行一次，不消化测试数且无需购买第三方质控品，且可提供L-J质控图

	
	定标液
	

	人类表皮生长因子受体2（HER-2/neu）测定
	Her-2/neu蛋白测定试剂盒
	科室需求：1、方法学：化学发光法
2、试剂开封有效期 ：2℃～8℃保存，可稳定 ≥60 天
3、灵敏度：最低检测限不大于 2.5ng/mL
4、需提供试剂说明书及项目彩页佐证

	组织多肽特异抗原（TPS）测定
	组织多肽特异性抗原检测试剂盒
	科室需求：1、 检测方法：化学发光法
2、样本最低检测限：≤16U/L
3、稳定性：试剂盒 2-8℃保存，有效期≥ 18 个月；开瓶有效期 至少1 个
月
4、需提供试剂说明书及项目彩页佐证

	无创产前基因检测：21、18、13染色体数目异常液体室内质控品
	无创产前基因检测：21、18、13染色体数目异常液体室内质控品
	科室需求：1、T21、T18、T13阳性质控品，浓度：10%，抽样检测时，定性结果必须全部为阳性，Z值≥10%。
2、稳定性和均匀性：质控品原料到货后，4℃条件下可稳定保存≥4周，室温条件（20℃~37℃）可稳定保存≥2周，-20℃条件可稳定保存≥1年。均匀性良好。（供货方提供承诺书及对质控品样本均稳性的评价报告）。
3、阳性样本要求至少80%以上主流试剂检测均为阳性。

	无创产前基因检测
	一次性使用真空采血管（DNA保存管）
	科室需求：1.一次性使用真空采血管主要由采血管管体、丁基胶内塞、纹面塑料安全帽、抗凝剂或凝固促进剂或血清分离剂组成，抗凝剂为EDTA-K2；
2.产品无菌采血管经辐照灭菌，一次性使用。无菌类试管材质为PET；
3.采血量10ml。

	无创产前基因检测
	2ml 圆底连盖离心管
	科室需求：1.容量:2ml；
2.外形:圆形底，搭扣盖；
3.材质:PP(聚丙烯)；
4.最大离心力:12000xg；
5.温度范围:-80°C-121℃℃，可在121°C/15psi灭菌15分钟。

	无创产前基因检测
	2.2ml低吸附方孔圆底板
	科室需求：1、优质原材料，进口聚丙烯（PP）材料 产品无DNA酶、RNA酶，无热原；
2、锥形圆底孔设计，无挂壁现象，确保样品低残留，样品的混合和收集
3、密封性可靠：孔板上部平整均一，保证密封有效性
4、具有良好的透明度，板上数字清晰，便于样品追踪           5、适配天隆NATCH-96S提取仪，核酸提取

	无创产前基因检测
	无核酸酶水
	科室需求：1.无核水(未经DEPC处理)去离子，无菌。
2.这种无核水经过严格测试，以检测其是否污染非特异性内切酶、核酸外切酶和核糖核酸酶活性。
3.不含核酸酶（Nuclease）的水；在DNA和RNA提取、PCR反应等过程中使用，防止核酸降解。

	无创产前基因检测
	[bookmark: _GoBack]1.2ml浅孔板
	科室需求：1.容量:1.2ml。孔型:方形孔；
2.低剖面设计:适合高通量工作流程的自动化液体处理；
3.密封设计:每个孔具有独立的密封边缘，防止交叉污染；
4.材料:高质量医用级原生聚丙烯树脂；
5.生产环境:在100000级洁净室1S09001条件下生产；
6.兼容性:符合ANSI标准，可兼容多种高通量工作流程的自动化液体处理；
7.耐化学性:耐DMSO、乙醇和异丙醇；
8.灭菌处理:适合高温高压灭菌(121°C下15分钟)或v辐照；
9.适配24孔磁力架；孔位不宜过高。                          10、用于纯化、清洗磁珠、干燥磁珠、洗脱样本。

	无创产前基因检测
	1.5ml低吸附无色离心管
	科室需求：1.高质量 PP 材料，边壁光滑，透明度佳，盖子松紧合适，密封性好，样品不挥发；
2.无 DNase、无 RNase、无蛋白酶，内毒素水平控制在安全标准内；
3.可承受温度范围:-80C~121℃；
4、耐受力‌：这些离心管能够承受较高的离心力（如15500g）；
5、低吸附可以减少或避免离心管表面对生物分子的吸附，提高样品回收率。                                                6、用于乳液PCR仪下机处理。

	无创产前基因检测
	Llife光学粘性膜）
	科室需求：1.用于（设备）：适配ABI7500荧光定量。
2.板兼容性：384孔板，96孔板；
3.类型：薄膜、密封或涂抹器；
4.高透光度型；
5.粘性好，降低孔间样本污染，样品蒸发。



 
报名须提交的材料：1、厂家三证、生产许可证、授权书2、产品注册证3、供应商三证、经营许可证、业务员个人授权书及身份证复印件4、报价表（含其他三甲医院供货价）5、其他三甲医院发票复印件
咨询电话0595-22770853      联系人：小李
提交材料时间2025年02月24日至2025年03月02日
报名地址 鲤城院区小儿科门诊三楼
 
                                      福建医科大学附属第二医院设备处
                                                2024年02月24日

