电外科工作站技术参数及配置
1、模块化功能，并具备软、硬件可持续升级功能，可升级为水束分离系统。
2、液晶屏幕显示，可存储≥10组临床经验设置模块。
3、具有器械自动识别功能，即插即用，可屏幕显示。
4、具备功率峰值补偿系统 、自动功率调节输出系统、智能电压和电弧调节系统，可根据术中组织的需要动态输出所需功率。
5、要求单极模块电切功率≤300W，电凝功率≤200W。
6、具有≥4种电切方式：自动电切、无血电切、针形刀专用切割程序 、圈套器专用切割程序等。
7、具有≥3种电凝方式：柔和电凝、强力电凝、双极电凝等。
8、具有内镜电切针形刀专用切割程序和圈套器专用切割程序。
*9、内镜电切专用程序，实现电切、电凝智能自动交替进行，可避免出现出血或穿孔等并发症。
*10、内镜电切要求：
10.1、内镜电切针形刀专用切割程序：功率≤200W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤550伏，可调节宽度及时间间隔。
10.2、内镜电切圈套器专用切割程序 ：功率≤200W，效果调节≥4档，最大峰值电压≤770伏，可调节宽度及时间间隔。
11、具有氩等离子凝固系统（氩气刀）：可用于术中止血和组织的失活，氩气控制器与高频电刀可分体也可合并。
*12、氩等离子电凝模式功率调节范围：5-120W，峰值电压≤4300伏，氩气流量0.1-8升/分。
13、具有氩气流量输出的监测系统及电极末端压力自动恒定系统 。
14、APC软管应有色环标记，并有多种喷口方向的软管可供选择。
15、主机应有ECB数据线接口，具有远程诊断功能，能自动存储错误代码，并显示错误信息 。
16、具有中性电极安全系统，可消除“边缘热效应”，可自动持续检测中性电极与设备及病员连接是否正确、接触状态、接触面积、电流密度与电流平衡，在出现危险时可自动关闭功能输出并通过文字显示及声音信号报警。
麻醉机

（1） 、用途说明：用于成人、儿童以及新生儿病人的全身麻醉，呼吸等麻醉呼吸的管理及生命体征监测。
（2） 、货物数量：3套
（3） 、系统技术规格及概述：
1、具备氧气，笑气和空气三种气源。当氧气供应失灵时，具备笑气自动切断功能。具备笑气氧气联动功能，确保笑气氧气混合时氧浓度不低于23%。当氧气切断或氧气流量低于200ml/min时，笑气切断，以保证患者安全。
2、电子流量计（氧气，空气，笑气），最大流量大于等于10L/min。
*3、要求除外手动皮囊，总呼吸回路系统总容积小于等于1.7升，临床使用时无需工具即可徒手拆卸，可高温高压消毒以避免医院内交叉感染。
*4、要求挥发罐与麻醉机为同一品 牌，标配一个七氟醚挥发罐。挥发罐具备自动压力、温度、流量补偿功能，且麻药装载量大于等于250ml。挥发罐装药状态进行运输时，侧放或倒卧无泄漏且不影响精度。
*5、电动电控呼吸机，要求具备以下通气模式：手动控制模式，自主呼吸模式，容量控制模式，压力控制模式、同步间歇指令模式、压力限制模式。
6、要求容量控制模式下潮气量设置20~1400ml，满足成人，儿童，新生儿以及肺部损伤或肺部病变病患的临床麻醉及呼吸支持。
*7、采用新鲜气体隔离技术，麻醉呼吸机向病患送气时新鲜气体需与送气回路隔断。潮气量输送的精确性不依赖于流量传感器且不受新鲜气流量变化的影响，以保证潮气量输送的精确性。
*8、要求高压氧气源故障或高压氧气源耗尽时，麻醉呼吸机依然能够利用室内空气给病患提供呼吸支持，以确保患者安全。
9、配备呼吸回路加热系统，麻醉时保证回路内温度为37℃，减少冷凝水的生成，避免长时间手术冷凝水的汇集增加气道阻力；
10、呼吸频率：4~60次/分钟
11、呼吸比：4:1~1:4
12、最大气流速≥75升/分钟
13、压力限制范围：15~70厘米水柱
*14、呼气末正压水平要求0到20厘米水柱连续可调。具备待机模式，一旦需要，马上进入工作模式。
15、吸气平台时间/吸气时间：0~50%
16、具备顺应性自动补偿功能，可补偿由于回路顺应性变化、气体压缩以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。
17、后备电池容量≥45分钟。
*18、要求流量传感器监测精度不受水汽影响，精确度不超过±8%
19、要求具备与麻醉机主机一体化显示屏，彩色液晶显示屏≥6.5英寸。麻醉机监测要求全中文菜单，监测、显示参数包括：分钟通气量、潮气量，呼吸频率，气道峰压、平台压、平均气道压、PEEP、压力波形显示等；
20、监护仪监测功能：心电波形/呼吸波形（ECG/RESP）、无创血压监测（NIBP）、氧饱和度监测（SPO2）、2道有创监测、体温监测、呼末二氧化碳、基本心律失常分析，24小时表格/图形趋势，具备实时连续ECG监测功能；
21、监护仪需提供可与麻醉信息系统对接端口及相应连接设备（如网卡及连接线）；
*22、配备多功能监护仪，屏幕尺寸：≥15英寸，最大支持≥11道波形显示，波形和参数框的大小可以跟随波形数量自动调整；支持多种语言选择，监护仪提供了全部监护参数数据，和报警事件的存贮。

配置清单

	序号
	[bookmark: _GoBack]品名
	单位
	数量

	1
	麻醉机主机
	台
	3

	2
	麻醉推车
	台
	3

	3
	空气、氧气、笑气电子流量计
	个
	3

	4
	 3气4个NIST接口
	个
	3

	5
	后备氧气压力表
	个
	3

	6
	带加热模块的集成回路
	个
	3

	7
	集成回路支架
	个
	3

	8
	5米氧气、空气、笑气连接管
	条
	3

	9
	七氟醚挥发罐
	个
	3

	10
	加药系统
	个
	3

	11
	流量传感器
	盒
	6

	12
	监护仪
	台
	3





新生儿呼吸机招标参数

1	适用范围：适用于体重30kg以内的早产儿、新生儿及儿童使用；
2	通气控制：常频通气模式下至少两种呼吸模式同时具备容量保证VTG和和容量限制（VTLimit）功能
3	通气技术参数：
▲3.1通气模式：间歇正压通气/间歇指令通气(IPPV/IMV)、同步间歇正压(SIPPV)、同步间歇指令(SIMV+Psupport压力支持)、压力支持通气 PSV（PSV+SIPPV）、持续正压通气CPAP;
▲3.2	常频容量保证最小可设置到: 0.8ml
▲3.3 具备Hi-Flow高流量无创通气，nCPAP，NIPPV
3.3	触发方式：流量触发和容量触发。
▲3.4最小流量触发可设置到:0.1 L/min
3.5	容量触发范围:5 - 30 %
3.6	吸气流量:   1 -30L/min，可手动调节流量数值
3.7	呼气流量:   1 -18L/min，可手动调节流量数值
3.8	SIPPV和SIMV模式都具备容量限制Limit功能：1-180ml
4	呼吸机主要监测功能：
4.1	同屏显示压力（P）、容量（V）、流速（flow）呼吸参数波形
4.2	具备三个肺功能环：P/V环、P/Flow环、V/Flow肺功能环；
4.3	至少可以同屏显示三道呼吸波形和两个肺功能环，方便对比研究肺功能情况
4.4	监测参数： Spont%、Tispont、C20/C(肺泡过度膨胀系数)、DCO2(CO2弥散系数)、Leak(泄漏率)、t（时间常数）、VHFO等参数；
5	要求热丝式流量传感器，非耗材，可重复使用，死腔≤0.9ml；
6	显示屏≥12英寸彩色触摸屏，屏幕与呼吸机主机可分离操作。
7	湿化系统：标配湿化系统一套；双加热重复性呼吸管路，可根据客户需求选配不同型号，可手动调节温度和湿度，保证最佳的湿化，减少管路里冷凝水的产生。可兼容第三方管路，减少使用成本。
8	呼气阀具备恒温加热功能，防止呼气阀因水汽凝集而造成的患儿呼气阻力增大。
9、配进口空气压缩机，提供备用空气气源供应，气源流速大于40L/min。
呼吸机配置清单(单台)

	序号
	具体配置说明
	数量
	备注

	1. 
	婴幼儿呼吸机主机
主机系统包括：两气源O2/Air（ISO标准）、吸气端口，测压端口、高频端口、12.1”彩色TFT液晶触摸屏，通气模式包含IMV/IPPV、SIPPV、SIMV、PSV-SIPPV、PSV-SIMV、nCPAP、nIPPV、Hiflow；
	1套
	

	2. 
	带加热功能的呼气阀
	1个
	

	3. 
	婴幼儿专用加热管路
	2套
	

	4. 
	小儿模拟肺
	1个
	

	5. 
	湿化器
	1个
	

	6. 
	热丝式流量传感器
	1个
	

	7. 
	热丝式流量传感器连接线
	1个
	

	8. 
	氧气传感器
	1个
	

	9. 
	O2连接管，带NIST标准接头和插头，5m（中心供气）
	1根
	

	10. 
	Air 连接管，带NIST标准接头和插头，5m（中心供气）
	1根
	

	11. 
	管路支架
	1个
	

	12. 
	婴幼儿专用鼻塞、婴幼儿专用鼻罩、婴幼儿专用帽子
	大、中、小各2套
	

	13. 
	NeoJet发生器及延长管
	2套
	

	14. 
	机座推车（匹配空压机）
	1台
	

	15. 
	空气压缩机
	1台
	60L
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