电子鼻咽喉镜
一、用途：用于对咽喉鼻腔到喉头的囊肿、乳头状瘤等观察、诊断以及鼻咽喉腔的观察、诊断和抓取异物等治疗。
2、 数量：1套
三、保修期：3年
四、技术参数：
1、内窥镜摄像主机系统：
1.1具有高分辨率成像功能：水平分辨率≥1080线，为内窥镜手术提供高清晰图像。
1.2兼容性：可连接摄像头并兼容微创外科单晶片、电子软/硬镜、纤维镜等。
1.3具有色调调节功能:红色调节：±8 • 蓝色调节：±8 • 色度调节：±8。
1.4具有自动增益控制：当内镜先端距离需要观察的物体较远，光线不足时，图像可以被电子增强。
1.5高清视频图像输出端口：HD/SD/SDI/模拟RGB。
1.6图像增强：具有构造强调和轮廓强调。
1.7二类结构强调功能： A型强调--高对比度下观察较大黏膜结构；B型强调--观察血管形态的对比。
▲1.8可通过光学物理原理，利用主机上的滤光片过滤内镜光源发出的红蓝绿光波中的宽带光谱仅留下窄带光谱进行内镜特殊光观察
1.9具有冻结模式。
1.10主机具有自动调节测光和峰值测光功能。
1.11 主光源：LED光源。
2、具有检查功能的电子鼻咽喉镜 ： 
▲2.1 视野角度:    不小于110°
2.2 景深:        5-50mm
▲2.3 插入部:      先端部外径 ≤3.9mm   软性部外径 ≤3.6mm
2.4 有效长度:     不小于300mm
2.5 弯曲部弯曲角: 向上130°，向下130°
 2.6.可实现自动白平衡
▲2.7可进行窄带光谱的特殊光检查
3、同时具有检查和治疗的电子鼻咽喉镜：
3.1视野角度:   不小于90°
▲3.2景深:        2-40mm
3.3 插入部:      先端部外径 ≤4.8mm ,  软性部外径 ≤4.9mm
3.4有效长度:     不小于365mm
3.5管道器械:     管道内径 ≥2.0mm
3.6弯曲部弯曲角: 向上130°，向下130°
3.7与主机连接口: 扁型数码插头,插入便携，清洗时无需防水盖。
3.8遥控按钮：镜子把柄有4个遥控按钮,可预设多种主机功能,如电子放大,轮廓强调, 数码记录等功能。
▲3.9可进行窄带光谱的特殊光检查
五、配置清单：
	序号
	[bookmark: _GoBack]品名
	数量

	1
	摄像系统主机
	1

	2
	监视器
	1

	3
	台车
	1

	4
	检查型电子鼻咽喉镜
	1

	5
	治疗型电子鼻咽喉镜
	1

	6
	测漏器
	1

	7
	工作站
	1

	8
	打印机
	1

	9
	空气净化消毒机
	1



电子胃肠镜
(一)电子胃镜
一、用途：用于观察胃部、食道、以及十二指肠镜病变情况，以及出血点，利于手术开展。
二、数量：一条
三、技术参数：
1  视野角：≥140°
2  景深：5-100mm
4  插入部外径：≤9.8mm
5  弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥120°，左≥120°、右≥120°
6  有效长度： ≥1,050mm
7  全长： ≥1,373mm
8  钳子管道内径：≥2.8mm
9  可兼容高频电刀
10 内镜带有记忆功能
△11 内镜带有向射水功能
△12内镜CCD具备百万像素
△13 采用彩色CCD，图像清晰、还原度好
四、配置清单：
	数量
	说明

	1
	上消化道电子内镜

	2
	清洗刷（1包10个）

	1
	清洗刷

	10
	活检帽

	1
	冲洗管

	1
	水气按钮O型圈

	1
	吸引按钮O型圈

	1
	硅油

	1
	水气、吸引管道清洗装置

	1
	防逆流阀门 (10 个)

	1
	活检帽

	1
	前向射水阀门装置

	1
	前向射水连接帽

	1
	吸引按钮

	1
	水气按钮



五：保修期：质保两年。
（二）电子肠镜
一、用途：用于诊断治疗大肠及结肠粘膜病变情况，以及出血点，利于手术开展。
二、数量：一条
三、技术参数：
1  视野角：≥140°
2  景深：4-100mm
3  插入部外径：≤13.2mm
4  弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160°
5  有效长度： ≥1500mm
6  全长： ≥1823mm
△7  钳子管道内径：≥3.8mm
8  可兼容高频电刀
9  内镜带有记忆功能
△10内镜带有向射水功能
△11 内镜CCD具备百万像素
△12采用彩色CCD，图像清晰、还原度好
四、配置清单：
	数量
	说明

	1
	电子肠镜

	2
	清洗刷

	1
	清洗刷

	10
	活检帽

	1
	注水管

	1
	O型圈（OF-B188）（4个）

	1
	O型圈（OF-B120/OF-B177）（3个）

	1
	硅油

	1
	水/气、吸引管道清洗装置   

	1
	防逆流阀塞(10PCS)(OE-C12)

	1
	清洁接头

	1
	活检帽

	1
	前向射水装置

	1
	前向射水阀帽

	1
	吸引按钮

	1
	水/气按钮



五：保修期：质保两年。
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