钬激光技术参数
1.适用于泌尿系软组织的汽化、凝固（前列腺剜除术、膀胱肿瘤、尿道狭窄等）及泌尿系结石的治疗。

★2.激光波长2100nm±100nm。

3.输出方式为重复脉冲输出。

4.激光模式为多模。

5.激光棒4腔结构，实际装配激光棒数量不小于4个。

★6.脉冲频率可调范围不小于5-80Hz。

7.单脉冲能量可调范围不小于0.2-6J。

8.可累计统计手术中能量输出总值。

9.可提示当前模式下频率、能量可调范围。

★10.激光终端最大平均输出功率不小于120W。

11.激光终端最大脉冲功率不小于12KW。

12.激光功率不稳定度不高于±3%（以CFDA提供的检验报告为准）。

13.输出功率复现性不高于±3%（以CFDA提供的检验报告为准）。

14.脉冲宽度范围不小于100微秒-1300微秒。

15.脉冲宽度可设置切换档位。

16.踏板可切换激光不同参数，可切换待机和就绪。

17.指示光波长532nm±5nm。

18.指示光亮度可调。

19.可匹配一次性及重复使用的光纤，光纤为激光主机原厂生产。

20.光纤传输效率不低于85%。

21.可不拆卸机器更换透镜保护镜。

22.具备安全措施，机器外部门打开时激光不能发射。

23.显示屏水平360度任意旋转，垂直180度任意旋转。
24.原厂在国内有备品备件库，保证维修的及时。
25.省内用户不少于30家。
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