流式细胞分析仪
一、用途：用于细胞生物学的研究分析及检测
二、数量：1台
三、主要技术参数
1、可配置三个固态激光器，激光器在空间上独立排布，无共线干扰，波长分别为：405nm、488nm、640nm，同时激发不少于12色荧光，包括前向及侧向角14个参数。
2、主机核心部件如激光器、检测器等必须采用国际知名品牌，确保其质量稳定性，需有原生产厂商铭牌标记。
*3、荧光检测器：荧光信号检测器为比二极管类更灵敏和更稳定的PMT检测器，采用多角型全反射方式到达每个PMT检测器，先收集能量较小的长波长信号，再收集能量较大的短波长信号，各荧光通道的电压可调，提高信号的接收效率和检测灵敏度。
4、滤光片放置方式：即插即拔式，不需要任何工具。
5、脉冲处理信号：可同时分析脉冲高度、宽度、面积和时间4种参数。
*6、荧光检测灵敏度：FITC≤ 25 MESF；
7、荧光分辨率：CV<3%。
8、补偿方式：数字化矩阵补偿，在线补偿或脱机补偿。
9、分析速度：最大分析速度为25000细胞/秒（丢失率小于10%）。
*10、气压泵正压上样，非蠕动泵或注射泵，液路更稳定，无需蠕动泵管等耗材，且可实现连续非固定体积上样；
11、可配备高通量自动进样装置，兼容96孔板、384孔板，高速模式交叉污染率＜0.5%。
12、可配备小颗粒检测装置，小颗粒检测能力≤ 0.2um。
*13、质控系统：可以检测各荧光通道的Qr值和 Br值等，生成全面质控报告；并且可以自动调整PMT电压，保证检测结果稳定性和重复性；
14、分析软件：软件系统，自动设门，自动创建补偿调节窗口、设定补偿值，可自动输出FCS数据。
*15、同一个样本单次获取样本数据时可设置不少于5个阀值，准确定位目的细胞，排除非目的细胞或碎片的干扰。
四、配置：
流式细胞仪主机              1台
全程质控程序                1套
工作站                      1套
数据采集软件                1套
打印机                      1台
液晶显示器                  1个
稳压电源                    1个
五、保修：贰年
水平离心机
一、用途：主要用于细胞、基因物质的冷冻离心
二、数量：  1台
三、主要技术参数:
1. 主机最高转速达14,000rpm，相对离心力为20,913 x g
2. 符合最严格IEC 1010-2-020安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室
3. 专利的压缩机频率调制器大大降低噪音水平，实现超静音操作，运行4*750ml水平转子，噪音仅有56分贝
4. ﹡所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，且拆卸简单，便于清洁
5. ﹡10档“启动”和“刹车”档可选，保护敏感样品
6. 转速(rpm)、相对离心力（rcf）和半径修正值可由用户输入，离心过程中可改变参数值
7. ﹡定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性
8. 具有瞬时离心功能，离心更方便
9. 自动识别转子，防止超速离心
10. 待机制冷功能，确保离心前后甚至是最高转速时，维持低温状态，保护样品安全
11. 具备快速制冷功能，15分钟即可快速冷却离心腔
12. ﹡开盖高度≤29cm，方便装载或者拿取样品
13. 内置冷凝水槽
4、 配置：
   冷冻水平离心机主机            1台
   4*750ml水平转子              1个
   15ml和50ml锥底管适配器     各1个
   平板吊篮                      4个
5、 保修：贰年
微型导管压力测量系统
一、用途：用于大鼠，小鼠，豚鼠，兔，猫等小动物临床前的生理学压力测量
二、数量：1台
三、主要技术参数：
1、适用于大鼠，小鼠，豚鼠，兔，猫等动物；
2、可测量血管压力、心室内压力、膀胱压、尿道、胃肠压、眼内压、颅内压等各种腔体内压力；
3、﹡5 kHz模拟输出，5kHz数字输出
4、USB2.0模拟输出电压范围0-5V（16位）； 
5、﹡导管传感器（直径）：0.5Fr，光纤长度20cm；
6、压力测量范围-300～+300mmHg，精确度±1%，分辨率±0.3mmHg；
7、﹡非电子光纤导管设计， 适用MRI环境（抗射频RF和EMI电磁干扰）；
8、光纤传感器采用最先进的Fabry-Perot腔设计，正面接收压力信息；
9、数据可记录和保存为TXT、XML、HTML Table、Excel等多种格式；
10、与第三方标准数据采集硬件和分析软件兼容；
11、实时读取测量数值和图形化数据浏览窗口；
12、可扩展4通道数据同时采集，各通道采样速度10 kHz，± 10v输入；
13、低于1mV噪音
四、配置：
微型导管压力测量系统主机           1台
微型压力导管-0.5F                  1个
光纤信号调节器单通道              1个
信号调节器安装支架                1个
五、保修：贰年

抗原修复仪

一、用途：抗原修复仪用于热诱导表位修复，优化和标准化抗体染色程序。
二、数量：1台
三、主要技术参数：
1、温度范围：60℃~110℃（±5℃）热诱导表位修复，优化和标准化抗体染色程序。
2、载玻片容量：总共72张载玻片
3、功率：≥1000W
四、配置：
高压蒸汽灭菌锅              1台
五、保修：贰年
大小鼠脉搏血氧呼吸监护仪

一、 用途：用于测量麻醉和清醒自由活动的大小鼠的生命体征
二、数量：1台
三、主要技术参数：
1、适用于麻醉和清醒动物，麻醉深度状态有报警提示；
2、﹡高通量，可以扩展同时监测多至16 只动物；
3、可同时监测大小鼠心率、呼吸频率、血氧饱和度、脉搏曲线、呼吸曲线、体温；
4、在 90 到 900BPM 范围内监测，每分钟 25 到 450；
5、监测反应时间：呼吸率每 1.7秒向用户报告，移动报告的值是10次呼吸的的平均数；
6、监测范围：0 到 100%动脉血氧饱和度；
7、监测反应时间：动脉血氧饱和度实时向用户报告，在每次心跳以后0.72 秒屏幕刷新，刷新屏幕显示被测量的所有动脉血氧饱和度；
8、脉波幅度：无创伤监测脉搏充盈度以估量血流量的变化，内径0到800微米的徽小血管；
9、血氧饱和度： 0--100%，误差<1.5%，每0.72s刷新一次结果
10、监测误差：<2.4%，横跨整个监测范围
11、﹡体温测量范围：15 至 50℃，测量分辨率±0.1℃，测量响应时间为每 0.72 秒刷新数据。
12、呼吸幅度：无创伤监测动物呼吸幅度的变化，监测范围为每分钟 25 到 450次；
四、配置：
大小鼠脉搏血氧呼吸监护仪        1台
温度监测模块                    1个
Collar传感器                     2个
Throat传感器                     2个
Paw传感器                       1个
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