全自动酶联免疫分析仪
一、用途：完成酶联免疫吸附实验项目的所有步骤，项目包括甲肝、乙肝、丙肝、艾滋、梅毒、肿瘤标志物、优生优育等项目
二、数量：1台
三、技术要求
3.1：性能基本要求
3.1.1：全开放式分析系统、智能双臂且加样臂、转运臂双臂操作互不干扰
3.1.2：自动化程度：加样、预稀释、加试剂、洗涤、酶标板传送、检测过程一体化自动完成
3.1.3：分析模式：连续进样、连续进板、随到随做、批量分析、板式酶标
★3.1.4：试验项目：板内拼板、一块板内可实现12个项目的拼板、同时在线20项以上检测,每批次可处理96孔板≥24块
3.1.5：分析速度快：加样，移板，洗涤，读板等各部件可独立同时运行
3.1.6：加样针与注射器：≥4根针，≥4个注射器，标配1000ul量程
★3.1.7：加样原理：以液压推动方式进行加样,可选标准（特氟隆涂层包被）不锈钢加样针，也可以选择一次性加样枪头彻底杜绝污染，或者将两者组合使用。
3.1.8：工作台：可任意调整样本位、板位、试剂位，工作台长度要求≥1.5米。且工作台面具有LED指示灯，在发生故障时具有声光报警功能
3.2：样品系统
3.2.1：机内全自动样品数量与样品条形码识别拥有worklist功能，可为任意标本分配任意试验
3.2.2：加样速度：96孔板微孔板的加样速度≦4分钟
3.2.3：加样量：1μl~1000μl可设置
3.2.4：加样模式：可同时至少对6块微孔扳进行加样
3.2.5：稀释功能：自动稀释，且管式和板式稀释可选
3.2.6：加样精密度：100μl容量CV≤0.75%
3.2.7：液面感应：各注射器均需带有独立感应功能
3.2.8：血凝块堵塞报警：有，且可调敏感度，各注射器独立感应
3.3：试剂系统
3.3.1：全开放式试剂,无专用试剂
3.3.2：不少于192个样品位，能容纳18个以上试剂位，不少于32个质控（对照）位
3.3.3：试剂分配速度：96孔板的试剂分配≦40秒
3.3.4：试剂液面感应报警：有
3.3.5：试剂识别：试剂与酶标板均可设定条码识别与确认
3.4：孵育器系统
★3.4.1：孵育容量：独立避光孵育，温控孵育器位置≥12板、常温孵育器位置≥6板，孵育方式：均匀调温且可在每块酶标板顶部和底部陶瓷同时加热用于防蒸发。
3.4.2：控温精度：室温（+5℃）～46℃(37℃/46℃校准)
3.5：条码识别系统
★3.5.1：水平、垂直均可扫描，3种扫描模式；可识别样品、试剂、质控、微孔板，且为主动扫描，无需人工推动样本架进行样本扫描。
3.6：洗涤系统
3.6.1：洗板机：洗板机洗板头设计≥16头， 可设定板形，且有独立注册证
3.6.2：洗液量：可设定，带充盈确认功能
3.6.3：洗液种类：4种以上同时工作，至少包含2*2升和2*4升，均带液面感应功能，
维护用蒸馏水瓶不占用洗液位置
3.6.4：洗板监控：清洗液缺液报警
3.7：检测系统
3.7.1：检测波长：至少包含405nm、450nm、492nm、620nm检测波长
3.7.2：检测吸光度范围：0~4.000Abs
3.7.3：吸光度测定精密度：0.2Abs时CV≤1%
3.8：控制和软件系统
3.8.1：外置电脑控制，配置适合应用软件系统
[bookmark: _GoBack]3.8.2：软件操作：中文操作界面，含中文报警及操作提示 
3.8.3：LIS：通讯说明。可选国际标准ASTM界面实现双向通讯
3.9：售后服务
★3.9.1:福建当地需有售后服务点（需提供相关佐证资料，包括工程师证书、售后服务中心证明等）
四、配置清单
	品名
	数量

	主机
	1  个

	4针加样机械臂
	1  个

	操作手册
	1  个

	加样系统管道
	4  根

	连接管道
	4  根

	钢针上的固定件
	4  个

	注射器
	4  个

	室温孵育塔（1个/组）
	1  组

	控温孵育塔
	2  个

	洗液桶
	1  个

	玻璃瓶
	1  个

	废液桶
	1  个

	配件包装箱
	1  个

	操作软件
	1  个

	操作手册
	1  个

	洗板机16头
	1  个

	酶标仪
	1  个

	样本架（6个/盒）
	2  盒

	微孔板架
	2  个

	试剂槽（108个/盒）
	1  盒

	洗针槽
	1  个

	清洗桶称重组件
	1  组

	试剂架
	8 个


五：保修期：
整机免费保修贰年。

多功能显微镜
一、用途：用于生物学研究中，哺乳动物细胞的形态学，化学染色和免疫荧光标记组织的观察和采集图像二、数量：1台
三、技术要求：
1、高级正置显微镜
1.1、高级正置显微镜，可作明场、荧光观察，可拓展相差、DIC、偏光等其他观察方法
★1.2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm
1.3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm，最小微调刻度单位≤1微米
1.4、观察筒：三目观察筒，倾斜角度30度，视野数≥22。
★1.5、照明装置：新一代高亮度LED光源（最大亮度≥13W），寿命≥50000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。
★1.6、物镜：要求物镜符合下列参数，投标公司必须提供物镜编号
4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥16.5）
10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥9.5）
20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥2.0 spring）
40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.50 spring）
100X（N.A. ≥1.30，W.D.≥0.2 spring，油镜）
★1.7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。
1.8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。
1.9、物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。
1.10、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A≥0.9。
2、荧光照明系统
★2.1、荧光照明器：≥八孔荧光照明器，满足不用荧光的需求，无需工具即可更换滤色镜组。
★2.2、长效荧光光源：全光谱LED荧光光源，光谱范围：350-700nm, 即时开关，可直接接入显微镜,寿命≥25000小时。
2.3、荧光激发块：带通型蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U），防止窜色。
3、2000万像素彩色CMOS相机，含接口和软件。
四、配置清单
1、显微镜主机                              1套
2、透射明场照明系统1套
3、物镜4X/10X/20X/40X/100X 1套
4、聚光镜								    1套
5、荧光照明系统                             1套
6、显微相机                                 1套
五、保修期：8年

普通显微镜
一、用途：用于培养的哺乳动物细胞的形态学，数量，大小的观察。
二、数量：4台
三、技术要求：
1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。
▲2、低位载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm，双手不离开桌面即可进行载物台的XY移动，移动范围 (X×Y)≥76 mm × 52 mm，可单手快速滑入滑出样品。
3、调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5μm。
▲4、明场/暗场聚光镜：内置孔径光阑， NA≥1.25，具备明场和暗场两种观察方式。
5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。
6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数≥20。
7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。
▲8、物镜：平场消色差物镜，满足以下参数，提供原厂彩页供核对
4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）
10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）
40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）
100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）
 ▲9、人机工程学载物台和目镜位置：从眼点位置可大范围观察载物台表面，使用户舒适放置和查看载物台上样品。载物台旋钮和调焦旋钮靠近，可在调焦同时单手轻松控制载物台移动。
▲10、定位销锁定功能：载物台 XY 移动可锁定、孔径光阑可锁定；切换放大倍率无需调整聚光镜 
11、 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。
四、配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	显微镜主机
	4

	2
	4X平场消色差物镜
	4

	3
	10X平场消色差物镜
	4

	4
	40X平场消色差物镜
	4

	5
	100X平场消色差物镜
	4

	6
	8CC镜油
	4

	7
	电源线
	4

	8
	防尘罩
	4

	9
	2000万像素相机
	1


五、保修期：8年

显微镜
用途：用于血液病学研究中，血液细胞的形态学，数量，病理特征的观察，采集图像和分析。
1、 数量：1套
2、 技术要求：
1、高级正置显微镜
1.1、高级正置显微镜，可作明场、相差观察，可拓展荧光、DIC、偏光等其他观察方法
★1.2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm
1.3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm，最小微调刻度单位≤1微米
★1.4、高级可倾斜三目镜筒：人工工程学三目镜筒，倾斜角度可调5-35度可调，视野数≥22。
★1.5、照明装置：新一代高亮度LED光源（功率≥13W），寿命≥40000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。
★1.6、物镜：要求物镜满足以下参数，投标公司必须提供物镜编号
4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥17.0）
10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥10.0）
20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥1.6 spring）
40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.5 spring）
100X（N.A. ≥1.3，W.D. ≥0.2 spring，油镜）
★1.7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。
1.8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。
1.9、物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。
1.10、聚光镜：相差暗场聚光镜，N.A≥1.1。
★1.11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，荧光激发块转盘位置≥7，具备复眼荧光照明技术。
2、骨髓图文分析系统
2.1、应用范围：对骨髓、血细胞显微图像进行处理分析，广泛用于医学科研及临床医院，可做骨髓形态学、外周血涂片及骨髓病理等，同时输出规范格式图文一体化报告单。
2.2、图像输入：系统全面支持视窗平台，支持模拟摄像头、数字摄像头、扫描仪等图像摄入设备；支持多种图像采集卡；可与各种型号电脑和显微镜相匹配
2.3、细胞统计计数：可由操作人员选择相应细胞，系统根据所选细胞自动计算不同细胞的个体数目以及总数，主要有髓片、血片的粒系、红系、单核系、淋巴系、浆系、巨核系、分裂细胞、退化细胞、血片共数白细胞数、骨髓共数有核细胞数以及其他各种常用细胞计数，并统计相应的所占百分比以及粒红比等，数目显示和百分比显示可选。
2.4、细胞计数仪支持：程序支持自行研发的计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到100、200个时有不同的提示，并且提示数目可设定。分析结果直接导入报告系统，不需要重复输入，自动计算百分比及粒红比，大大节省医生工作量和工作时间。
2.5、报告单设计与打印：高度灵活的报告单设计调整系统，报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式，并根据选择的报告格式自动生成彩色图文一体化的报告，图片可以直接传送到报告单上，特殊调整项目可以根据增强设计功能直接建立，简单方便。后续可升级拓展骨髓活检报告、溶血实验检查报告、尿液红细胞位相、胸腹水、脑脊液等
2.6、专家系统词库/模板：具备规范的开放性专家系统词库/模板，提供完善的分级分类词库，规范的常用模板，并编辑对应的部位和内容的模板，避免重复录入，提高工作效率。
2.7、数据查询、统计功能：灵活快速实用可以根据几乎所以的已填的病人资料进行查询，也可以进行复合条件查询，同一条件内的分段查询，如按年龄段进行查询统计，并可以自动完成各种查询、统计的报表职能，提供该报表的编辑工具，可以根据需要设定打印项目和格式。
2.8、批量打印功能：可选择某天或某时间段内的报告统一批量打印。
2.9、图像处理与测量分析功能：支持多种专业形态学图像分析及测量功能。
2.10、病例数据备份与维护：周到的数据库备份和数据库维护功能。可设定数据自动备份，以免出现故障时恢复。
2.11、网络连接：院方系统的支持对接，可升级连接医院LIS/HIS/PACS系统。
2.12、权限设置：支持详细的权限设置，方便科室管理。
2.13、显微相机：1200万像素CMOS相机，1英寸芯片，像素尺寸3.1um*3.1um
2.14、电脑一套
2.15、彩色激光打印机一套
四、配置清单
4.1. 显微镜主机                               1套
4.2  透射明场照明系统1套
4.3  物镜4X/10X/20X/40X/100X 1套
4.4  聚光镜								     1套
4.5  骨髓图文分析系统                         1套
4.6  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 1套
4.7  输液泵                                   5台
五、保修期：8年

心电监护仪
用途：是对危重病人的生命体征监测与指导。
1、 数量：5台
2、 技术参数
1、监护仪为原厂原装产品。
2、彩色TFT显示，显示屏≤ 8.4英寸；全屏触摸操作，方便快捷，预防感染。采用无风扇设计，减少交叉感染，降低故障率。
3、中文化操作界面，屏幕个性化设计。
4、报警：可同时用四种方式报警，配有快速报警设置功能，自动缩窄或增宽报警范围。
5、参数配置：心电/呼吸、血氧饱和度、无创血压、心率、脉搏
6、具备内置锂电池，工作时间> 3小时，方便转运。
7、可实时监测并同屏显示病人十二导联心电波形。
8、具备≧10种心律失常分析
9、血氧饱和度监测采用防运动/低灌注测量技术，提供灌注指示器，并在监护仪屏幕上用数字显示，指示外周小动脉充盈状态。采用软套式传感器，以提高测量准确性及病人舒适度。
10、无创血压采用单管测量，双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。
11、配有成人、儿童、新生儿中文专用分析软件。
12、配有内置教学软件，方便科室内部学习交流。
3、 配置清单
	序号
	品名
	数量

	1
	主机（含电池）
	1台

	2
	电源线
	1根

	3
	说明书
	1本

	4
	光盘
	1个

	5
	血氧探头
	1个

	6
	血压袖带
	1个

	7
	心电导联线
	1根

	8
	心电电缆
	2包

	9
	血压测压管
	1根

	10
	心电电极片
	2包















五、保修期：4年
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