全自动酶联免疫分析仪

一、用途：完成酶联免疫吸附实验项目的所有步骤，项目包括甲肝、乙肝、丙肝、艾滋、梅毒、肿瘤标志物、优生优育等项目

二、数量：1台

三、技术要求

3.1：性能基本要求

3.1.1：全开放式分析系统、智能双臂且加样臂、转运臂双臂操作互不干扰

3.1.2：自动化程度：加样、预稀释、加试剂、洗涤、酶标板传送、检测过程一体化自动完成

3.1.3：分析模式：连续进样、连续进板、随到随做、批量分析、板式酶标

★3.1.4：试验项目：板内拼板、一块板内可实现12个项目的拼板、同时在线20项以上检测,每批次可处理96孔板≥24块

3.1.5：分析速度快：加样，移板，洗涤，读板等各部件可独立同时运行

3.1.6：加样针与注射器：≥4根针，≥4个注射器，标配1000ul量程

★3.1.7：加样原理：以液压推动方式进行加样,可选标准（特氟隆涂层包被）不锈钢加样针，也可以选择一次性加样枪头彻底杜绝污染，或者将两者组合使用。

3.1.8：工作台：可任意调整样本位、板位、试剂位，工作台长度要求≥1.5米。且工作台面具有LED指示灯，在发生故障时具有声光报警功能

3.2：样品系统

3.2.1：机内全自动样品数量与样品条形码识别拥有worklist功能，可为任意标本分配任意试验

3.2.2：加样速度：96孔板微孔板的加样速度≦4分钟

3.2.3：加样量：1μl~1000μl可设置

3.2.4：加样模式：可同时至少对6块微孔扳进行加样

3.2.5：稀释功能：自动稀释，且管式和板式稀释可选

3.2.6：加样精密度：100μl容量CV≤0.75%

3.2.7：液面感应：各注射器均需带有独立感应功能

3.2.8：血凝块堵塞报警：有，且可调敏感度，各注射器独立感应

3.3：试剂系统

3.3.1：全开放式试剂,无专用试剂

3.3.2：不少于192个样品位，能容纳18个以上试剂位，不少于32个质控（对照）位

3.3.3：试剂分配速度：96孔板的试剂分配≦40秒

3.3.4：试剂液面感应报警：有

3.3.5：试剂识别：试剂与酶标板均可设定条码识别与确认

3.4：孵育器系统

★3.4.1：孵育容量：独立避光孵育，温控孵育器位置≥12板、常温孵育器位置≥6板，孵育方式：均匀调温且可在每块酶标板顶部和底部陶瓷同时加热用于防蒸发。

3.4.2：控温精度：室温（+5℃）～46℃(37℃/46℃校准)

3.5：条码识别系统

★3.5.1：水平、垂直均可扫描，3种扫描模式；可识别样品、试剂、质控、微孔板，且为主动扫描，无需人工推动样本架进行样本扫描。

3.6：洗涤系统

3.6.1：洗板机：洗板机洗板头设计≥16头， 可设定板形，且有独立注册证

3.6.2：洗液量：可设定，带充盈确认功能

3.6.3：洗液种类：4种以上同时工作，至少包含2*2升和2*4升，均带液面感应功能，

维护用蒸馏水瓶不占用洗液位置

3.6.4：洗板监控：清洗液缺液报警

3.7：检测系统

3.7.1：检测波长：至少包含405nm、450nm、492nm、620nm检测波长

3.7.2：检测吸光度范围：0~4.000Abs

3.7.3：吸光度测定精密度：0.2Abs时CV≤1%

3.8：控制和软件系统

3.8.1：外置电脑控制，配置适合应用软件系统

3.8.2：软件操作：中文操作界面，含中文报警及操作提示

3.8.3：LIS：通讯说明。可选国际标准ASTM界面实现双向通讯

3.9：售后服务

★3.9.1:福建当地需有售后服务点（需提供相关佐证资料，包括工程师证书、售后服务中心证明等）

四、配置清单

| 品名 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1 个 |
| 4针加样机械臂 | 1 个 |
| 操作手册 | 1 个 |
| 加样系统管道 | 4 根 |
| 连接管道 | 4 根 |
| 钢针上的固定件 | 4 个 |
| 注射器 | 4 个 |
| 室温孵育塔（1个/组） | 1 组 |
| 控温孵育塔 | 2 个 |
| 洗液桶 | 1 个 |
| 玻璃瓶 | 1 个 |
| 废液桶 | 1 个 |
| 配件包装箱 | 1 个 |
| 操作软件 | 1 个 |
| 操作手册 | 1 个 |
| 洗板机16头 | 1 个 |
| 酶标仪 | 1 个 |
| 样本架（6个/盒） | 2 盒 |
| 微孔板架 | 2 个 |
| 试剂槽（108个/盒） | 1 盒 |
| 洗针槽 | 1 个 |
| 清洗桶称重组件 | 1 组 |
| 试剂架 | 8 个 |

五：保修期：

整机免费保修贰年。

多功能显微镜

一、用途：用于生物学研究中，哺乳动物细胞的形态学，化学染色和免疫荧光标记组织的观察和采集图像二、数量：1台

三、技术要求：

1、高级正置显微镜

1.1、高级正置显微镜，可作明场、荧光观察，可拓展相差、DIC、偏光等其他观察方法

★1.2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm

1.3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm，最小微调刻度单位≤1微米

1.4、观察筒：三目观察筒，倾斜角度30度，视野数≥22。

★1.5、照明装置：新一代高亮度LED光源（最大亮度≥13W），寿命≥50000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。

★1.6、物镜：要求物镜符合下列参数，投标公司必须提供物镜编号

4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥16.5）

10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥9.5）

20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥2.0 spring）

40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.50 spring）

100X（N.A. ≥1.30，W.D.≥0.2 spring，油镜）

★1.7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。

1.8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。

1.9、物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。

1.10、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A≥0.9。

2、荧光照明系统

★2.1、荧光照明器：≥八孔荧光照明器，满足不用荧光的需求，无需工具即可更换滤色镜组。

★2.2、长效荧光光源：全光谱LED荧光光源，光谱范围：350-700nm, 即时开关，可直接接入显微镜,寿命≥25000小时。

2.3、荧光激发块：带通型蓝色（B）、绿色（G）、紫外（U），防止窜色。

3、2000万像素彩色CMOS相机，含接口和软件。

四、配置清单

1、显微镜主机                              1套

2、透射明场照明系统1套

3、物镜4X/10X/20X/40X/100X 1套

4、聚光镜								    1套

5、荧光照明系统                             1套

6、显微相机                                 1套

五、保修期：8年

普通显微镜

一、用途：用于培养的哺乳动物细胞的形态学，数量，大小的观察。

二、数量：4台

三、技术要求：

1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

▲2、低位载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm，双手不离开桌面即可进行载物台的XY移动，移动范围 (X×Y)≥76 mm × 52 mm，可单手快速滑入滑出样品。

3、调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5μm。

▲4、明场/暗场聚光镜：内置孔径光阑， NA≥1.25，具备明场和暗场两种观察方式。

5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。

6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数≥20。

7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。

▲8、物镜：平场消色差物镜，满足以下参数，提供原厂彩页供核对

4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）

10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）

40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）

100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

▲9、人机工程学载物台和目镜位置：从眼点位置可大范围观察载物台表面，使用户舒适放置和查看载物台上样品。载物台旋钮和调焦旋钮靠近，可在调焦同时单手轻松控制载物台移动。

▲10、定位销锁定功能：载物台 XY 移动可锁定、孔径光阑可锁定；切换放大倍率无需调整聚光镜

- 所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

四、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜主机 | 4 |
| 2 | 4X平场消色差物镜 | 4 |
| 3 | 10X平场消色差物镜 | 4 |
| 4 | 40X平场消色差物镜 | 4 |
| 5 | 100X平场消色差物镜 | 4 |
| 6 | 8CC镜油 | 4 |
| 7 | 电源线 | 4 |
| 8 | 防尘罩 | 4 |
| 9 | 2000万像素相机 | 1 |

五、保修期：8年

显微镜

用途：用于血液病学研究中，血液细胞的形态学，数量，病理特征的观察，采集图像和分析。

- 数量：1套

- 技术要求：

1、高级正置显微镜

1.1、高级正置显微镜，可作明场、相差观察，可拓展荧光、DIC、偏光等其他观察方法

★1.2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm

1.3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm，最小微调刻度单位≤1微米

★1.4、高级可倾斜三目镜筒：人工工程学三目镜筒，倾斜角度可调5-35度可调，视野数≥22。

★1.5、照明装置：新一代高亮度LED光源（功率≥13W），寿命≥40000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。

★1.6、物镜：要求物镜满足以下参数，投标公司必须提供物镜编号

4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥17.0）

10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥10.0）

20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥1.6 spring）

40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.5 spring）

100X（N.A. ≥1.3，W.D. ≥0.2 spring，油镜）

★1.7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。

1.8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。

1.9、物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。

1.10、聚光镜：相差暗场聚光镜，N.A≥1.1。

★1.11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，荧光激发块转盘位置≥7，具备复眼荧光照明技术。

2、骨髓图文分析系统

2.1、应用范围：对骨髓、血细胞显微图像进行处理分析，广泛用于医学科研及临床医院，可做骨髓形态学、外周血涂片及骨髓病理等，同时输出规范格式图文一体化报告单。

2.2、图像输入：系统全面支持视窗平台，支持模拟摄像头、数字摄像头、扫描仪等图像摄入设备；支持多种图像采集卡；可与各种型号电脑和显微镜相匹配

2.3、细胞统计计数：可由操作人员选择相应细胞，系统根据所选细胞自动计算不同细胞的个体数目以及总数，主要有髓片、血片的粒系、红系、单核系、淋巴系、浆系、巨核系、分裂细胞、退化细胞、血片共数白细胞数、骨髓共数有核细胞数以及其他各种常用细胞计数，并统计相应的所占百分比以及粒红比等，数目显示和百分比显示可选。

2.4、细胞计数仪支持：程序支持自行研发的计数仪直接输入统计个数，并对结果自动分析计算，在统计总数目达到100、200个时有不同的提示，并且提示数目可设定。分析结果直接导入报告系统，不需要重复输入，自动计算百分比及粒红比，大大节省医生工作量和工作时间。

2.5、报告单设计与打印：高度灵活的报告单设计调整系统，报告格式任意调整，可通过简单的鼠标拖拉，直观地设计任意多种报告格式，并根据选择的报告格式自动生成彩色图文一体化的报告，图片可以直接传送到报告单上，特殊调整项目可以根据增强设计功能直接建立，简单方便。后续可升级拓展骨髓活检报告、溶血实验检查报告、尿液红细胞位相、胸腹水、脑脊液等

2.6、专家系统词库/模板：具备规范的开放性专家系统词库/模板，提供完善的分级分类词库，规范的常用模板，并编辑对应的部位和内容的模板，避免重复录入，提高工作效率。

2.7、数据查询、统计功能：灵活快速实用可以根据几乎所以的已填的病人资料进行查询，也可以进行复合条件查询，同一条件内的分段查询，如按年龄段进行查询统计，并可以自动完成各种查询、统计的报表职能，提供该报表的编辑工具，可以根据需要设定打印项目和格式。

2.8、批量打印功能：可选择某天或某时间段内的报告统一批量打印。

2.9、图像处理与测量分析功能：支持多种专业形态学图像分析及测量功能。

2.10、病例数据备份与维护：周到的数据库备份和数据库维护功能。可设定数据自动备份，以免出现故障时恢复。

2.11、网络连接：院方系统的支持对接，可升级连接医院LIS/HIS/PACS系统。

2.12、权限设置：支持详细的权限设置，方便科室管理。

2.13、显微相机：1200万像素CMOS相机，1英寸芯片，像素尺寸3.1um*3.1um

2.14、电脑一套

2.15、彩色激光打印机一套

四、配置清单

4.1. 显微镜主机                               1套

4.2  透射明场照明系统1套

4.3  物镜4X/10X/20X/40X/100X 1套

4.4  聚光镜								     1套

4.5  骨髓图文分析系统                         1套

4.6  必配的附件、配件、专用工具、消耗品等 1套

4.7  输液泵                                   5台

五、保修期：8年

心电监护仪

用途：是对危重病人的生命体征监测与指导。

- 数量：5台

- 技术参数

1、监护仪为原厂原装产品。

2、彩色TFT显示，显示屏≤ 8.4英寸；全屏触摸操作，方便快捷，预防感染。采用无风扇设计，减少交叉感染，降低故障率。

3、中文化操作界面，屏幕个性化设计。

4、报警：可同时用四种方式报警，配有快速报警设置功能，自动缩窄或增宽报警范围。

5、参数配置：心电/呼吸、血氧饱和度、无创血压、心率、脉搏

6、具备内置锂电池，工作时间> 3小时，方便转运。

7、可实时监测并同屏显示病人十二导联心电波形。

8、具备≧10种心律失常分析

9、血氧饱和度监测采用防运动/低灌注测量技术，提供灌注指示器，并在监护仪屏幕上用数字显示，指示外周小动脉充盈状态。采用软套式传感器，以提高测量准确性及病人舒适度。

10、无创血压采用单管测量，双参考点校正：血管内测量法和水银柱测量法。

11、配有成人、儿童、新生儿中文专用分析软件。

12、配有内置教学软件，方便科室内部学习交流。

- 配置清单

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含电池） | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1根 |
| 3 | 说明书 | 1本 |
| 4 | 光盘 | 1个 |
| 5 | 血氧探头 | 1个 |
| 6 | 血压袖带 | 1个 |
| 7 | 心电导联线 | 1根 |
| 8 | 心电电缆 | 2包 |
| 9 | 血压测压管 | 1根 |
| 10 | 心电电极片 | 2包 |

五、保修期：4年