全能皮秒激光治疗平台
1、 用途：色素性皮肤疾病包括黄褐斑、太田痣、颧部褐青色痣、咖啡斑等；
2、 数量：壹套；
3、 技术要求及参数：
★1、激光器类型：Nd:YAG 
2、 波长1064nm+532nm
3、 脉宽级别：皮秒
▲4、最短脉宽: ≤450ps 
5、激光输出能量：≥400mj
▲6、激光输出最大峰值功率：≥1.35GW±0.1GW
▲7、光斑尺寸：2mm-10mm可调，步进1mm
8、脉冲重复频率：1HZ~10HZ可调，步进1HZ
▲9、激光输出最大能量密度：≥12.5J/cm2
10、输出能量密度：2mm-10mm独立可调
11、光束输出模式：多模式
12、脉冲输出方式：单脉冲和重复脉冲可选
13、激光输出发散角：＜0.3rad
14、瞄准光束：650 nm +20%，<3.5mW
15、开机预热时间 ≤2分钟
16、激光传输系统：带手柄的导光臂
17、图形化用户界面，彩色触摸屏
4、 配置清单
	序号
	配置
	单位
	数量

	1
	Nd: YAG 皮秒激光治疗仪主机
	台
	1

	2
	导光臂
	个
	1

	3
	手柄
	套
	1

	4
	眼镜
	个 
	2

	5
	眼罩
	个
	1

	6
	钥匙
	把
	2

	7
	钥匙扣
	个
	1

	8
	脚踏开关
	个
	1

	9
	激光标识
	套
	1

	10
	激光警示牌
	个
	1

	11
	电源线
	根
	1

	12
	用户手册
	份
	1

	13
	快速操作指南
	份
	1



5、 保修期：两年（自验收合格之日起算）

术中神经电生理监测系统
1、 用途
神经电生理监测系统应用于监测术中处于危险状态的神经系统功能的完整性。帮助手术医生辨别判断术中神经的功能及状态。及时提醒手术医生对术中神经的功能保护。其利用神经电生理学以及脑血液动力学的方法，了解神经传递过程中，电生理信号的变化，了解神经组织代谢功能的改变，了解神经血液灌流情况，从而有效地协助手术医师即时、全面的了解麻醉状态下病人神经功能的完整性。及时保障了患者术中神经的安全性，大大提高手术的安全性降低术中神经并发症的产生。
2、 数量：1套
3、 技术要求

	1.1
	电脑主机：双核 2.5G，4G内存，320G硬盘，DVD刻录机，15寸液晶显示器。

	1.2
	台车一套，打印机一套。

	1.3
	放大器：16通道，32道输入口，防溅入。 

	▲1.4
	16通道放大器与头盒一体化，无需外接延长排线。

	1.5
	共模抑制比100dB，噪声电平20nV。

	1.6
	每通道最大恒压输出电压0-1000V（拒绝通过串联两个通道刺激输出或外接其他刺激器的方法），即可完成麻醉状态下MEP监测。

	1.7
	配置视频采集适配器，可同步回放影像和电生理信号。

	1.8
	支持诱发电位、肌电图、脑电图、运动诱发电位等同时监测。

	1.9
	数据自动存储和保护功能，断电后再度开机数据自动恢复。

	1.10
	记录电极及刺激电极脱落自动报警。

	1.11
	自动伪迹抑制功能。

	1.12
	专用防电刀干扰探头。

	1.13
	报告系统和病员数据库。

	▲1.14
	[bookmark: _GoBack]可以与导航软件同步结合，精确定位

	▲1.15
	双模式运行软件：模块化易用版（在线帮助电极安装和阻抗测试）和专业多功能版

	1.16
	工作单元与电脑软件分析主机之间数据传输：高速USB电缆

	1.17
	提供16通道设备主机。

	▲2.1
	原厂中文操作界面

	2.2
	诱发电位术中监护（体感、听觉、视觉）。

	2.3
	肌电图、刺激肌电图术中监护。

	2.4
	经颅电刺激运动诱发电位术中监测。

	2.5
	脑电术中监测，包括CSA、DSA、CDSA分析。

	2.6
	脑电边界功率、峰值功率、相干分析及爆发抑制分析实时监测。

	2.7
	麻醉深度监测。

	2.8
	TOF试验肌松监测。

	2.9
	H反射术中监测。



4、 配置清单
	配置清单

	序号
	产    品    名    称
	数量

	1
	系统-控制器
	1 

	2
	笔记本电脑
	1 

	3
	数字前置放大器
	1 

	4
	电缆线-前置放大器
	1 

	5
	刺激器扩充器
	1 

	6
	电缆线-刺激器扩充器
	1 

	7
	静音检测探针
	1 

	8
	鼠标
	1 

	9
	阻抗测试接头
	1 

	10
	声刺激耳机
	1

	11
	视觉刺激眼镜
	1

	12
	1.2M 螺旋形电极(24个/包)
	1 

	13
	13MM 27G 2.0M 双针式电极 (12 对/盒)
	1 

	14
	单极 针直径27G 电缆长度1.5M
	1 

	15
	单极 针直径27G 电缆长度2.5M
	1 

	16
	神经探头 探针长度100MM(1个/包）
	1

	17
	双极探头 探针长度100MM（1个/包）
	1

	18
	椎弓根探头 探针长度175MM（1个/包）
	1

	19
	国产台车
	1

	20
	打印机
	1

	21
	软件（NS）
	1




2

