手术器械
1、 用途：用于手术室各种手术需求。
2、 数量：一批
3、 技术参数：
1.手术器械采用全国不锈钢厂优质304不锈钢制作、采用先进的无镀层工艺，具有极为理想的长久耐用特点，各性能指标与国际标准一致。
2.无镀层工艺流程：毛坯成型中温锻造→机加工选用数控设备→精密钳加工→真空热处理→表面金属本色钝化处理。
3.在整个生产过程中有工艺卫生控制制度，防止污染造成产品生锈。
4.无镀层工艺其表面十分细腻具有质感，能够充分体现出产品的高品质，减少临床操作人员的视觉疲劳和光污染。
四、保修期限：1年
供货范围清单
	序号
	产品
	规格
	单位
	数量

	1
	医用剪
	工作长度105mm，长23cm，尖头圆柄，弹簧枪状手柄，不锈钢
	把
	2

	2
	医用剪
	工作长度105mm，长23cm，钝头，弹簧枪状手柄，不锈钢
	把
	1

	3
	医用剪
	工作长度90mm，长20cm，尖头，弹簧枪状手柄，手柄为太空合成材料
	把
	2

	4
	撕囊镊
	日式圆柄,弧形14mm
	把
	1

	5
	角膜剪
	弯钝头
	把
	21

	6
	膜状内障剪
	弯尖,刃长16mm(囊膜剪)
	把
	1

	7
	眼用显微持针钳
	弯头,φ7圆柄一体式
	把
	21

	8
	系线镊
	直平台,长柄,头宽0.3mm
	把
	21

	9
	缝线结扎镊
	有唇头钩,宽背,1x2齿,头宽0.3mm
	把
	21

	10
	眼内膜铲
	双头手柄式 <虹膜恢复器>
	把
	7

	11
	开睑器
	钢丝封口
	把
	21

	12
	显微止血夹
	啄木鸟式
	把
	21

	13
	撕囊镊
	带刻度弧形，1.8mm切口，圆柄把
	把
	5

	14
	斜视镊
	
	把
	4

	15
	劈核钩
	
	把
	5

	16
	神经剥离器
	204*5*1
	把
	15

	17
	髓核钳
	20cm圈柄式 上弯 头部3×12
	把
	6

	18
	自动牵开器
	
	把
	8

	19
	自动牵开器
	
	把
	4

	20
	神经根拉钩
	
	把
	10

	21
	硬质合金镶片持针钳
	22cm左双弯 粗针0.5
	把
	1

	22
	硬质合金镶片持针钳
	25cm直 细针0.3圆鳃
	把
	1

	23
	硬质合金镶片持针钳
	22cm直窄 细针0.2
	把
	1

	24
	无损伤肺动脉钳
	24cm圆弯70×10 1×2齿
	把
	2

	25
	无损伤肺动脉钳
	24cm圆弯70×20 1×2齿
	把
	2

	26
	无损伤肺动脉钳
	22cm角弯90°×20 1×2齿
	把
	2

	27
	腹腔吸引管
	20cm弯形圆头φ10
	把
	1

	28
	腹腔吸引管
	28cm直形圆头φ10 加强型
	把
	1

	29
	脾蒂钳
	25cm弯 头宽5
	把
	1

	30
	咬骨钳
	22cm双关节 角弯20°刃4双角柄
	把
	5

	31
	乳突牵开器
	170*9 弯型
	把
	6

	32
	组织钳
	20cm金圈 头宽6
	把
	4

	33
	精细剪
	20cm弯窄头 金圈
	把
	1

	34
	精细剪
	25cm弯窄头 金圈
	把
	1

	35
	组织镊
	22cm直形 凹凸齿2.4×3.2(钛)
	把
	1

	36
	组织镊
	22cm直形 凹凸齿3.0×3.4(钛)
	把
	1

	37
	鼻中隔咬骨钳
	对咬 刃宽4
	把
	7

	38
	海绵钳
	36cm 滑板式 弯 有齿 头宽10
	把
	1

	39
	海绵钳
	32cm 弯有齿 头宽10
	把
	1

	40
	吸引管
	33cm 角弯尾弯 平头 φ6
	把
	1

	41
	吸引管
	33cm 弯 平头 φ6
	把
	1

	42
	淋巴结钳
	36cm 滑板式 碗口有齿 头宽8
	把
	1

	43
	持针钳
	26cm 镶片0.2
	把
	1

	44
	分离钳
	320mm 直角弯 H22 全齿 有锁牙
	把
	1

	45
	海绵钳
	25cm弯无齿 头宽10 WD
	把
	1

	46
	分离钳
	36cm 滑板式 弯H10 有锁牙 1×2齿
	把
	1

	47
	持针钳
	30cm 滑板式 无损伤式
	把
	1

	48
	组织剪
	综合剪 26cm 弯
	把
	1

	49
	组织剪
	精细剪 32cm 滑板式 弯H10
	把
	1

	50
	分离钳
	320mm 角弯 H15 全齿 有锁牙
	把
	1

	51
	止血钳
	32cm 弯 1×2齿 H12 有锁牙
	把
	1

	52
	止血钳
	32cm 弯 1×2齿 H17 有锁牙
	把
	1

	53
	吸引管
	33cm 角弯尾弯 平头 φ6
	把
	1

	54
	海绵钳
	36cm 滑板式 弯 有齿 头宽8
	把
	1

	55
	分离钳
	36cm 滑板式 弯H15 有锁牙 1×2齿
	把
	1

	56
	组织钳
	36cm 滑板式 三角形 弯 有锁牙 横齿
	把
	1

	57
	电钩
	单极电钩  φ5×330
	把
	1

	58
	麻醉开口器
	
	套
	4

	59
	压舌板
	角形
	把
	2

	60
	鼻剥离器
	19cm弯长圆形 头宽2.5/2.5
	把
	2

	61
	扁桃体夹持钳
	22cm多齿
	把
	2

	62
	咽喉镜
	φ10
	把
	1

	63
	手术刀柄
	7#
	把
	2

	64
	扁桃体剪
	18cm弯H7 WD
	把
	2

	65
	扁桃体止血钳
	20cm弯半齿H9
	把
	6

	66
	组织钳
	20cm 普通 头宽6(镀金)
	把
	2

	67
	持针钳
	22cm细针
	把
	2

	68
	鼻腔吸引管
	17.5cm角弯φ2.5
	把
	10

	69
	鼻腔吸引管
	17.5cm角弯φ3
	把
	10

	70
	鼻用镊
	20cm 枪形有齿 WD
	把
	5

	71
	乳突牵开器
	14cm固定式3×4钩锐
	把
	5

	72
	深部拉钩
	30cm板式 叶宽48×152
	把
	14

	73
	椎板牵开器
	17cm固定式 单钩 直角弯H40
	把
	2

	74
	组织钳
	20cm 普通 头宽5 WD
	把
	7

	75
	咬骨钳
	20cm双关节 角弯20°尖头无角柄
	把
	1

	76
	医用电动钻
	7.2V
	套
	1

	77
	超薄型椎板咬骨钳
	185*4.0*110°头部正口
	把
	1

	78
	椎板咬骨钳
	185*2.0*110°头部正口
	把
	1

	79
	超薄型椎板咬骨钳
	220*2.0*110°
	把
	1

	80
	组织镊
	25cm直形凹凸齿2.4*3.2（钛）
	把
	1

	81
	辊轴取皮刀
	刀片16cm（1×10）
	盒
	5

	82
	举宫器
	
	把
	3

	83
	拔牙钳
	成人 46#
	把
	1

	84
	拔牙钳
	成人 8#
	把
	1

	85
	拔牙钳
	成人 10S#
	把
	1

	86
	拔牙钳
	成人 15#
	把
	1

	87
	拔牙钳
	成人 1#
	把
	1

	88
	剥离器
	200*3
	把
	5

	89
	鼻骨复位钳
	200，角弯
	把
	2

	90
	椎板咬骨钳
	185*3.0*110°
	把
	5

	91
	椎板咬骨钳
	185*4.0*110°
	把
	3

	92
	腹腔吸引管
	20cm弯形圆头φ10
	根
	5

	93
	组织镊
	18cm直形 凹凸齿 1.5×2.8
	把
	1

	94
	无损伤肺动脉钳
	22cm角弯90°×20 1×2齿
	把
	1

	95
	阻生牙骨凿
	半圆刃/锤
	把
	1

	96
	牙刮匙
	4#双弯铲形 八角柄
	把
	1

	97
	牙挺
	3#直圆 头宽4 六角柄
	把
	1

	98
	后颅凹咬骨钳
	205*5.5
	把
	2

	99
	脑吸引管
	1.2-5
	套
	1

	100
	脑膜镊
	200*1*2
	把
	3

	101
	乳突牵开器
	130*18，活动式3*4钩
	把
	2

	102
	后颅凹牵开器
	180*24，活动式4*3钩
	把
	2



生物显微镜 
一、用途：
     病理科日常病理诊断必备的设备。
二、技术参数：
1、正置显微镜，可作明场观察，可拓展荧光、相差、DIC、偏光等其他观察方法
2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm
3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm，最小微调刻度单位≤1微米
4、高级可倾斜三目镜筒：人工工程学三目镜筒，倾斜角度可调5-35度可调。
▲5、照明装置：新一代高亮度LED光源（功率≥13W），寿命≥40000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。
▲6、物镜：要求物镜符合下列参数，投标公司必须提供物镜编号
2X（N.A. ≥0.06，W.D. ≥5.6）
4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥16.8）
10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥9.8）
20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥2.0 spring）
40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.13spring）
7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。
8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。
9、物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。
10、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A≥0.9。
11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，荧光激发块转盘位置≥7，具备复眼荧光照明技术。
裂隙灯显微镜
1、 用途：裂隙灯显微镜是眼科医生的桌边常驻设备，做眼科显微检查、显微手术 
2、 数量：两台
三、技术要求：
1.显微镜
★1.1类型：伽利略式会聚型双目镜
1.2放大倍数选择系统：5档旋转卷筒
1.3接物镜：f=125mm
1.4目镜：12.5x
1.5屈光度调节：±8 D
★1.6放大倍数：5x，8x，12.5x，20x，32x
1.7真实视野：46mm，29.5mm，18.4mm，11.5mm，7.5mm
1.8瞳孔间调节：50至75mm
1.9立体角度：6°
★1.10是否包括黄色滤光片：是
2.裂隙灯
2.1光源：6v20w卤素灯泡
2.2裂隙投射比例：1.16X
2.3裂隙宽度：0至14mm连续可变
2.4裂隙长度：1.8至13mm连续可变 
2.5最大裂隙长度：14mm
2.6光圈直径：14mm，9mm，5.5mm，0.2mm
2.7滤光片：蓝光，无赤光，热吸收
2.8裂隙旋转角度：±90°按照Tabo比例连续
2.9入射角度：0° 水平
2.10无障碍工作距离（退出棱镜/患者眼睛距离）：68mm
3.下颚支架
3.1固视点：白色，发光，带接缝
3.2固视点指示灯：LED 12V 60mA
3.3下颚托高度调节：76mm
4.直角运动底座：侧向或横向运动（x）107mm
前后或深度运动（y）113mm
上下或垂直运动（z）36mm
水平细致运动（x，y）14mm
5.电源及功耗：100V/120V/230V/240V AC ±10%，40V
6.尺寸及重量：500(W)×430(D)×662(H)mm /15.8kg
四、配置清单
1. 裂隙灯主机1台
2. 校准棒1个
3. 保护罩1个
4. 国产电动桌1台
五、保修期限：四年

综合验光仪
1、 用途：综合验光仪是目前国际上公认的主要验光设备。综合验光仪不仅能完成对近视、远视、散光、老视和双眼屈光平衡等常规屈光的定量检查，而且能够实现多重特殊的视觉测试功能。
2、 数量：一台
三、技术要求：          
★1.测量范围：
1.1球镜：-29.00至+26.75D (增量为0.12/0.25D/0.5D/3D)
          -19.00至+16.75D (十字交叉柱镜测试，棱镜测试)
1.2柱镜：0.00至±8.75D (增量为0.25D/1D/2D/3D)
1.3轴位：0至180°(1/5/15°增量)
1.4瞳距(PD)：48至80mm
		   	   50~74mm（近视距离35CM时）
			   54~80mm（辐辏时的远用PD）0.5/1.0mm间隔
1.5棱镜：0至20Δ(0.1Δ/0.5Δ/2Δ间隔)
★2.辅助镜片：十字交叉柱镜镜片(±0.25D,±0.50D,±0.25D自动十字交叉柱镜镜片)，遮挡镜，小孔镜（直径2mm），红/绿镜片，偏振滤光片（45°，135°），固定十字交叉柱镜镜片（±0.50D），检影镜用球镜镜片（+1.5D/-2.0D），红色马氏杆，固定分离棱镜，双眼平衡分离棱镜，水平隐斜视分离棱镜，垂直隐斜视分离棱镜，固定十字柱镜+水平隐斜视分离棱镜，双眼开放雾化（单只眼睛可以0.5Δ为增量更改）
★3.视野: 40°（VD=12mm），39°（VD=13.75mm）
4.近视力验光距离：350至700mm(50mm增量)
5.近视力灯：白色LED
6.前额托调节范围：14±2mm
7.顶点距离标记：12mm，14mm（13.75mm），16mm，18mm，20mm
8.水平调节：±2.5°
★9.显示：8.4英寸点阵式可翻转触摸彩色LCD屏
10.程序更新和版本升级可通过CF卡完成，简单而迅速，大幅度扩充仪器潜在功能
11.尺寸及重量：主机405（W）X 102（D）X 276（H）mm，3.5kg
			    控制器220（W）X 206（D）X 200（H）mm，1.9kg
			    继电器箱194（W）X 227（D）X 72（H）mm，4.0kg
打印机102（W）X86（D）X 121（H）mm，0.3kg
12. 电源及功耗：AC230V（±10%） 50/60Hz，120VA
四、配置清单
1.主机1台
2.控制箱1个
3.继电器箱1个
4.内置打印机1台
5. 前额托1个
五、保修期：四年

宫腔镜及器械
项目概述：该项目用于妇科手术中病变组织的抓取和离断
1、 数量：宫腔镜及器械一批
2、 宫腔镜及器械一批技术参数
1、宫腔电切镜
1.1、直径4mm ，12°镜，具有蓝宝石玻璃镜面，可高温高压灭菌
1.2、可高温高压灭菌
2、宫腔电切镜配套器械
2.1、外管鞘，外径26Fr
2.2、内管鞘，用于外径26Fr外管鞘
*2.3、工作把手，被动式，用于生理盐水下
2.4、环形，12度中号电极
2.5、艾力克冲洗器
2.6、软管旋阀
2.7、软管接头
2.8、清洗刷
3、自动膨宫加压装置
3.1、灌注泵的预置压强限应可调，调节范围为20mmHg～400mmHg；
3.2、过压减压功能灌注泵实际压力超过设定压力30mmHg，灌注泵应能在10s内过压减压
3.3、过压报警功能，灌注泵具有过压报警功能，过压报警的报警气压差为30mmHg。实测报警声强不小于50d B（A），报警延迟不得大于10s；
3.4、预置流量应可调，调节范围为100mL/min～1000mL/min。
4、一体式宫腔镜
4.1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；
4.2、窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；
4.3、采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；
4.4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；
4.5、镜体为直管型，使医生更便于控制内窥镜的方向；
4.6、镜体外径： Ø6.2mm ；镜体长度：200mm
5、宫腔镜配套活检钳
5.1、规格6Fr*385mm
6、宫腔镜配套剪刀
6.1、规格6Fr*385mm
7、内窥镜导光束
7.1、规格直径2.8mm，长3m，CF型；
7.2、内镜插入部最大外径<=4.1mm。
3、 配置要求：
	序号
	产品名称
	数量

	1
	宫腔电切镜
	3支

	2
	自动膨宫加压装置
	2套

	3
	一体式宫腔镜
	4支

	4
	宫腔镜配套活检钳
	4把

	5
	宫腔镜配套剪刀
	4把

	6
	内窥镜导光束
	3把


4、 保修期：主机两年，器械一年。

呼吸机
1、 用途：适用于院内抢救室术后复苏及监护室，院内转运
2、 数量：2台
3、 主要技术规格：
（1） 主要性能
1.供气方式及电源：进口呼吸机, 电动电控,内置涡轮供气。适用于院内抢救室
术后复苏及监护室，院内转运；交直流两用电源,内置电池≥3小时，可选加外置电池再延长3小时
2.传感器技术：热丝传感器技术,监测准确，长效耐用
3.重量：≤16KG，装卸简便，方便转运病人使用
4.操作屏幕：≥10.4英寸彩色触摸液晶屏幕显示，中文操作系统；监测屏幕与主机一体化
5.通气模式
5.1有创通气模式：容量控制/辅助通气（VCV） ，压力控制/辅助通气(PCV)，同步间歇指令通气（SIMV），压力支持自主通气PSV，安全通气模式（窒息通气Apnea ventilation)，自动插管补偿,手动通气
*5.2无创通气模式: 压力支持自主通气+PEEP无创模式（PSV NIV），持续气道正压通气(CPAP)，具备自动漏气补偿功能，无创模式属标配功能。
*5.3高级通气模式: 压力同步间歇指令通气（PSIMV）双水平正压通气（Duo-Levels），APRV，PRVC，PS-pro*
（二）监测参数要求
6.通气设置
*6.1潮气量: 20 ~ 2000 mL
6.2呼吸频率（VCV,PCV)：4 ~120 bpm
6.3吸气时间百分比：2～80%
6.4平台时间:0～60%
6.5呼吸频率(SIMV)：1~120 c/min
6.6呼气末正压PEEP：0~50 cmH2O
6.7吸气触发：1 ~ 10 L/min, OFF (OFF 在 VCV和 PCV情况下可用)
6.8呼气触发：OFF, 0~ 90% of peak flow
6.9吸气时间：0.2~10秒
6.10氧浓度：21~100%
6.11最大吸气时间:0.3~ 5s
6.12吸气压力：2~99 cmH2O
6.13压力支持 PS：PEEP之上2 ~40 cmH2O
6.14压力上升斜率：20 ~200 cmH2O/s
6.15最小频率：1～100c/min
6.16叹息：OFF，ON
6.17容量叹息，潮气量：1~2倍VT
6.18压力叹息，吸气压力：1~2倍PI
6.19流速波形：方波/减速波
6.20最大吸气流速：根据氧浓度的不同，最大流速可在150 L/min到200 L/min (at 4 bar)
6.21智能吸痰：吸痰前后自动增氧，时间浓度可调，吸痰中自动停止通气
6.22同步气动雾化功能，雾化流速1~20L/min，雾化时间1~60min，雾化周期1~24h
7. 病人监测
7.1监测病人实时数据：通气参数，静态气道阻力/顺应性，内源性呼气末正压，平台压， FIO2,平均压，吸气百分比,P0.1, 漏气百分比，NIF，RSB，呼吸功（WOB），动态顺应性/阻力
7.2显示曲线：实时曲线：流速（时间），压力（时间）
环路曲线：压力/容积，容积/流速，流速/压力;
可显示呼吸环路曲线并可以实时冻结，连续80小时趋势图
8. 报警功能
8.1视觉和听觉：三级智能声光报警，分不同的声音和颜色
8.2报警设置项目：气道峰压（ Ppeak high），平台压限值( Pplat high)，呼吸频率上/下限 (RR low/RR  high)，吸气潮气量上/下限（ High Vti/Low Vte），呼气潮气量下/下限 （Low VTe/ High Vte），分钟通气量上/下限 （High Mve/Low Mve），氧浓度上/下限（FiO2 low/FiO2 high），窒息时间（T apnea)，电源故障，断电报警，管路脱落，病人活动增加吸气流速，技术报警，自主呼吸频率，自主分钟通气量
8.3报警参数：历史记录，保留4000条
9. 气源：可连接高压氧接口（2.8~6bar ）或低压氧接口（0~1.5 bar ）
10. 数据传输和连接：具有连接投影仪大屏幕的视频输出 和 OTP连接功能。
*11.特殊功能：氧疗，通过呼吸机连接高流量鼻吸氧管给病人供氧，氧浓度和流量可调
（三）保修期
呼吸机主机保修叁年；除颤仪保修叁年；心电图机保修叁年。
供货范围清单
	序号
	品名
	数量

	1
	主机（含氧传感器）
	2套

	2
	台车
	2套

	3
	机械臂
	2套

	4
	850加温加湿器
	2套

	5
	可消毒EVA呼气阀（含呼出流量传感器）
	2套

	6
	一次性成人回路
	2套

	7
	细菌过滤器
	2个

	8
	灰尘过滤器
	2片

	9
	涡轮HEPA过滤器
	4个

	10
	中文操作手册
	2本

	11
	国标电源线
	2条

	12
	除颤仪
	1台

	13
	心电图机
	1台

	14
	手柄式可视喉镜
	1个

	15
	硅胶管道
	1副
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转运呼吸机
用途：
适用于院内抢救室、术后复苏及监护室和其他各个临床科室，以及转运途中。
一、数量：1台
二、主要技术规格：
（一）操作界面
1、彩色液晶触摸屏幕≥6.4寸，所有功能都在屏幕上显示，操作界面按功能分区 ，仅用一个旋钮调节和确认；
2、全中文显示操作界面，共有九种语言可供选择；
*3、监测屏幕与机身一体化，可以显示波形、流速（时间），压力（时间）、3条环路曲线、压力容积、容积/流速、流速/压力和监测参数。
*4、界面显示可以180°旋转切换，方便医护人员在狭窄空间对面操作时设置。
（二）、技术条件
*1、配置涡轮，不需外置空压机；电动电控不依赖氧气驱动，在无氧源情况下呼吸机仍可送气工作。
*2、后备电源：内置充电电池，后备时间5小时，可外接电池达到20小时供电；
3、 可接临床通用型双回路病人管路，无需专用管路，与床边呼吸机无缝连接；
4、铂金丝加热式呼出流量传感器：精确度高，自动校准传感器，无需暂停呼吸机，不影响正常工作；
5、数据传输和连接：可以接外部外部传输系统，中央监护系统等；
6、历史事件：可以持续存储40个小时的趋势图和4000项报警记录。 
（三）、通气模式
1、容量辅助控制通气(VCV)；
2、压力辅助控制通气(PCV),可开启容量保障（VT target）功能； 
3、同步间歇指令通气 (SIMV)； 	
4、压力支持自主通气(PSV )可开启容量保障（VT target）功能； 
5、无创容量辅助控制通气(NIV-VCV)；
6、无创压力辅助控制通气(NIV-PCV)； 
7、无创同步间歇指令通气 (NIV-SIMV)；	
8、无创压力支持自主通气(NIV-PSV +PEEP)； 
9、窒息通气和最小频率（RRmin）支持通气。
10、双/单回路通气。
（四）、通气参数
1、潮气量：50-2000ml；
2、呼吸频率：1-60bpm；
3、吸气时间：0.2-3s；
4、PEEP：0-20cm H2O；
5、压力支持：5-50cmH2O（PEEP之上）；
6、吸气流速触发：0,5-10L/min；
7、呼气触发：10-90%峰流速；
8、吸呼比：1:1～1:9；
9、流速波形：方波/减速波。
（五）、监测项目
  1、分钟通气量（MVe/MVi）； 
  2、潮气量（Vte/Vti）； 
  3、呼吸频率(ＲＲ) ；
  4、呼气末正压（ＰＥＥＰ）：0-99cmH2O；
  5、ＦｉＯ２：18-100%；
  6、吸呼比（Ｉ：Ｅ）：1:20－1:0.3；
  ７、漏气量（Ｖｌｅａｋ）：2-60L/Min；
  8、显示曲线：实时曲线：流速（时间），压力（时间）； 
  9、环路曲线：压力/容积，容积/流速，流速/压力 。  
（六）、报警项目
  1、报警：声光报警，智能分级报警，划分为三级；
  2、供应报警：气源、电源异常；
  3、超过阈值自动报警（最大压力，潮气量上/下限，氧浓度上/下限，病人连接，呼吸频率上/下限，窒息，分钟通气量上/下限，电源等）；
  4、不可调病人报警：病人回路脱落等；
  5、窒息报警；
  6、技术性报警。
三、保修期
呼吸机主机保修贰年。

供货范围清单
	序号
	品名
	数量

	1
	(主机+背包）
	1套

	2
	单回路连接盖
	1套

	3
	成人一次性单回路
	1套

	4
	内置电池
	1套

	5
	氧电池
	1套

	6
	流量计
	1套

	7
	呼气阀
	1个

	8
	可重复呼气流速传感器
	1片

	9
	中文操作手册
	1本

	10
	国标电源线
	1条
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