手术器械

- 用途：用于手术室各种手术需求。

- 数量：一批

- 技术参数：

1.手术器械采用全国不锈钢厂优质304不锈钢制作、采用先进的无镀层工艺，具有极为理想的长久耐用特点，各性能指标与国际标准一致。

2.无镀层工艺流程：毛坯成型中温锻造→机加工选用数控设备→精密钳加工→真空热处理→表面金属本色钝化处理。

3.在整个生产过程中有工艺卫生控制制度，防止污染造成产品生锈。

4.无镀层工艺其表面十分细腻具有质感，能够充分体现出产品的高品质，减少临床操作人员的视觉疲劳和光污染。

四、保修期限：1年

供货范围清单

| 序号 | 产品 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用剪 | 工作长度105mm，长23cm，尖头圆柄，弹簧枪状手柄，不锈钢 | 把 | 2 |
| 2 | 医用剪 | 工作长度105mm，长23cm，钝头，弹簧枪状手柄，不锈钢 | 把 | 1 |
| 3 | 医用剪 | 工作长度90mm，长20cm，尖头，弹簧枪状手柄，手柄为太空合成材料 | 把 | 2 |
| 4 | 撕囊镊 | 日式圆柄,弧形14mm | 把 | 1 |
| 5 | 角膜剪 | 弯钝头 | 把 | 21 |
| 6 | 膜状内障剪 | 弯尖,刃长16mm(囊膜剪) | 把 | 1 |
| 7 | 眼用显微持针钳 | 弯头,φ7圆柄一体式 | 把 | 21 |
| 8 | 系线镊 | 直平台,长柄,头宽0.3mm | 把 | 21 |
| 9 | 缝线结扎镊 | 有唇头钩,宽背,1x2齿,头宽0.3mm | 把 | 21 |
| 10 | 眼内膜铲 | 双头手柄式 <虹膜恢复器> | 把 | 7 |
| 11 | 开睑器 | 钢丝封口 | 把 | 21 |
| 12 | 显微止血夹 | 啄木鸟式 | 把 | 21 |
| 13 | 撕囊镊 | 带刻度弧形，1.8mm切口，圆柄把 | 把 | 5 |
| 14 | 斜视镊 |  | 把 | 4 |
| 15 | 劈核钩 |  | 把 | 5 |
| 16 | 神经剥离器 | 204*5*1 | 把 | 15 |
| 17 | 髓核钳 | 20cm圈柄式 上弯 头部3×12 | 把 | 6 |
| 18 | 自动牵开器 |  | 把 | 8 |
| 19 | 自动牵开器 |  | 把 | 4 |
| 20 | 神经根拉钩 |  | 把 | 10 |
| 21 | 硬质合金镶片持针钳 | 22cm左双弯 粗针0.5 | 把 | 1 |
| 22 | 硬质合金镶片持针钳 | 25cm直 细针0.3圆鳃 | 把 | 1 |
| 23 | 硬质合金镶片持针钳 | 22cm直窄 细针0.2 | 把 | 1 |
| 24 | 无损伤肺动脉钳 | 24cm圆弯70×10 1×2齿 | 把 | 2 |
| 25 | 无损伤肺动脉钳 | 24cm圆弯70×20 1×2齿 | 把 | 2 |
| 26 | 无损伤肺动脉钳 | 22cm角弯90°×20 1×2齿 | 把 | 2 |
| 27 | 腹腔吸引管 | 20cm弯形圆头φ10 | 把 | 1 |
| 28 | 腹腔吸引管 | 28cm直形圆头φ10 加强型 | 把 | 1 |
| 29 | 脾蒂钳 | 25cm弯 头宽5 | 把 | 1 |
| 30 | 咬骨钳 | 22cm双关节 角弯20°刃4双角柄 | 把 | 5 |
| 31 | 乳突牵开器 | 170*9 弯型 | 把 | 6 |
| 32 | 组织钳 | 20cm金圈 头宽6 | 把 | 4 |
| 33 | 精细剪 | 20cm弯窄头 金圈 | 把 | 1 |
| 34 | 精细剪 | 25cm弯窄头 金圈 | 把 | 1 |
| 35 | 组织镊 | 22cm直形 凹凸齿2.4×3.2(钛) | 把 | 1 |
| 36 | 组织镊 | 22cm直形 凹凸齿3.0×3.4(钛) | 把 | 1 |
| 37 | 鼻中隔咬骨钳 | 对咬 刃宽4 | 把 | 7 |
| 38 | 海绵钳 | 36cm 滑板式 弯 有齿 头宽10 | 把 | 1 |
| 39 | 海绵钳 | 32cm 弯有齿 头宽10 | 把 | 1 |
| 40 | 吸引管 | 33cm 角弯尾弯 平头 φ6 | 把 | 1 |
| 41 | 吸引管 | 33cm 弯 平头 φ6 | 把 | 1 |
| 42 | 淋巴结钳 | 36cm 滑板式 碗口有齿 头宽8 | 把 | 1 |
| 43 | 持针钳 | 26cm 镶片0.2 | 把 | 1 |
| 44 | 分离钳 | 320mm 直角弯 H22 全齿 有锁牙 | 把 | 1 |
| 45 | 海绵钳 | 25cm弯无齿 头宽10 WD | 把 | 1 |
| 46 | 分离钳 | 36cm 滑板式 弯H10 有锁牙 1×2齿 | 把 | 1 |
| 47 | 持针钳 | 30cm 滑板式 无损伤式 | 把 | 1 |
| 48 | 组织剪 | 综合剪 26cm 弯 | 把 | 1 |
| 49 | 组织剪 | 精细剪 32cm 滑板式 弯H10 | 把 | 1 |
| 50 | 分离钳 | 320mm 角弯 H15 全齿 有锁牙 | 把 | 1 |
| 51 | 止血钳 | 32cm 弯 1×2齿 H12 有锁牙 | 把 | 1 |
| 52 | 止血钳 | 32cm 弯 1×2齿 H17 有锁牙 | 把 | 1 |
| 53 | 吸引管 | 33cm 角弯尾弯 平头 φ6 | 把 | 1 |
| 54 | 海绵钳 | 36cm 滑板式 弯 有齿 头宽8 | 把 | 1 |
| 55 | 分离钳 | 36cm 滑板式 弯H15 有锁牙 1×2齿 | 把 | 1 |
| 56 | 组织钳 | 36cm 滑板式 三角形 弯 有锁牙 横齿 | 把 | 1 |
| 57 | 电钩 | 单极电钩 φ5×330 | 把 | 1 |
| 58 | 麻醉开口器 |  | 套 | 4 |
| 59 | 压舌板 | 角形 | 把 | 2 |
| 60 | 鼻剥离器 | 19cm弯长圆形 头宽2.5/2.5 | 把 | 2 |
| 61 | 扁桃体夹持钳 | 22cm多齿 | 把 | 2 |
| 62 | 咽喉镜 | φ10 | 把 | 1 |
| 63 | 手术刀柄 | 7# | 把 | 2 |
| 64 | 扁桃体剪 | 18cm弯H7 WD | 把 | 2 |
| 65 | 扁桃体止血钳 | 20cm弯半齿H9 | 把 | 6 |
| 66 | 组织钳 | 20cm 普通 头宽6(镀金) | 把 | 2 |
| 67 | 持针钳 | 22cm细针 | 把 | 2 |
| 68 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm角弯φ2.5 | 把 | 10 |
| 69 | 鼻腔吸引管 | 17.5cm角弯φ3 | 把 | 10 |
| 70 | 鼻用镊 | 20cm 枪形有齿 WD | 把 | 5 |
| 71 | 乳突牵开器 | 14cm固定式3×4钩锐 | 把 | 5 |
| 72 | 深部拉钩 | 30cm板式 叶宽48×152 | 把 | 14 |
| 73 | 椎板牵开器 | 17cm固定式 单钩 直角弯H40 | 把 | 2 |
| 74 | 组织钳 | 20cm 普通 头宽5 WD | 把 | 7 |
| 75 | 咬骨钳 | 20cm双关节 角弯20°尖头无角柄 | 把 | 1 |
| 76 | 医用电动钻 | 7.2V | 套 | 1 |
| 77 | 超薄型椎板咬骨钳 | 185*4.0*110°头部正口 | 把 | 1 |
| 78 | 椎板咬骨钳 | 185*2.0*110°头部正口 | 把 | 1 |
| 79 | 超薄型椎板咬骨钳 | 220*2.0*110° | 把 | 1 |
| 80 | 组织镊 | 25cm直形凹凸齿2.4*3.2（钛） | 把 | 1 |
| 81 | 辊轴取皮刀 | 刀片16cm（1×10） | 盒 | 5 |
| 82 | 举宫器 |  | 把 | 3 |
| 83 | 拔牙钳 | 成人 46# | 把 | 1 |
| 84 | 拔牙钳 | 成人 8# | 把 | 1 |
| 85 | 拔牙钳 | 成人 10S# | 把 | 1 |
| 86 | 拔牙钳 | 成人 15# | 把 | 1 |
| 87 | 拔牙钳 | 成人 1# | 把 | 1 |
| 88 | 剥离器 | 200*3 | 把 | 5 |
| 89 | 鼻骨复位钳 | 200，角弯 | 把 | 2 |
| 90 | 椎板咬骨钳 | 185*3.0*110° | 把 | 5 |
| 91 | 椎板咬骨钳 | 185*4.0*110° | 把 | 3 |
| 92 | 腹腔吸引管 | 20cm弯形圆头φ10 | 根 | 5 |
| 93 | 组织镊 | 18cm直形 凹凸齿 1.5×2.8 | 把 | 1 |
| 94 | 无损伤肺动脉钳 | 22cm角弯90°×20 1×2齿 | 把 | 1 |
| 95 | 阻生牙骨凿 | 半圆刃/锤 | 把 | 1 |
| 96 | 牙刮匙 | 4#双弯铲形 八角柄 | 把 | 1 |
| 97 | 牙挺 | 3#直圆 头宽4 六角柄 | 把 | 1 |
| 98 | 后颅凹咬骨钳 | 205*5.5 | 把 | 2 |
| 99 | 脑吸引管 | 1.2-5 | 套 | 1 |
| 100 | 脑膜镊 | 200*1*2 | 把 | 3 |
| 101 | 乳突牵开器 | 130*18，活动式3*4钩 | 把 | 2 |
| 102 | 后颅凹牵开器 | 180*24，活动式4*3钩 | 把 | 2 |

生物显微镜

一、用途：

病理科日常病理诊断必备的设备。

二、技术参数：

1、正置显微镜，可作明场观察，可拓展荧光、相差、DIC、偏光等其他观察方法

2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm

3、调焦：载物台垂直运动方式距离≤25mm，最小微调刻度单位≤1微米

4、高级可倾斜三目镜筒：人工工程学三目镜筒，倾斜角度可调5-35度可调。

▲5、照明装置：新一代高亮度LED光源（功率≥13W），寿命≥40000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。

▲6、物镜：要求物镜符合下列参数，投标公司必须提供物镜编号

2X（N.A. ≥0.06，W.D. ≥5.6）

4X（N.A. ≥0.13，W.D. ≥16.8）

10X（N.A. ≥0.3，W.D. ≥9.8）

20X（N.A. ≥0.5，W.D. ≥2.0 spring）

40X（N.A. ≥0.75，W.D. ≥0.13spring）

7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。

8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。

9、物镜转换器：编码型六孔物镜转换器。

10、聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A≥0.9。

11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，荧光激发块转盘位置≥7，具备复眼荧光照明技术。

裂隙灯显微镜

- 用途：裂隙灯显微镜是眼科医生的桌边常驻设备，做眼科显微检查、显微手术

- 数量：两台

三、技术要求：

1.显微镜

★1.1类型：伽利略式会聚型双目镜

1.2放大倍数选择系统：5档旋转卷筒

1.3接物镜：f=125mm

1.4目镜：12.5x

1.5屈光度调节：±8 D

★1.6放大倍数：5x，8x，12.5x，20x，32x

1.7真实视野：46mm，29.5mm，18.4mm，11.5mm，7.5mm

1.8瞳孔间调节：50至75mm

1.9立体角度：6°

★1.10是否包括黄色滤光片：是

2.裂隙灯

2.1光源：6v20w卤素灯泡

2.2裂隙投射比例：1.16X

2.3裂隙宽度：0至14mm连续可变

2.4裂隙长度：1.8至13mm连续可变

2.5最大裂隙长度：14mm

2.6光圈直径：14mm，9mm，5.5mm，0.2mm

2.7滤光片：蓝光，无赤光，热吸收

2.8裂隙旋转角度：±90°按照Tabo比例连续

2.9入射角度：0° 水平

2.10无障碍工作距离（退出棱镜/患者眼睛距离）：68mm

3.下颚支架

3.1固视点：白色，发光，带接缝

3.2固视点指示灯：LED 12V 60mA

3.3下颚托高度调节：76mm

4.直角运动底座：侧向或横向运动（x）107mm

前后或深度运动（y）113mm

上下或垂直运动（z）36mm

水平细致运动（x，y）14mm

5.电源及功耗：100V/120V/230V/240V AC ±10%，40V

6.尺寸及重量：500(W)×430(D)×662(H)mm /15.8kg

四、配置清单

- 裂隙灯主机1台

- 校准棒1个

- 保护罩1个

- 国产电动桌1台

五、保修期限：四年

综合验光仪

- 用途：综合验光仪是目前国际上公认的主要验光设备。综合验光仪不仅能完成对近视、远视、散光、老视和双眼屈光平衡等常规屈光的定量检查，而且能够实现多重特殊的视觉测试功能。

- 数量：一台

三、技术要求：

★1.测量范围：

1.1球镜：-29.00至+26.75D (增量为0.12/0.25D/0.5D/3D)

-19.00至+16.75D (十字交叉柱镜测试，棱镜测试)

1.2柱镜：0.00至±8.75D (增量为0.25D/1D/2D/3D)

1.3轴位：0至180°(1/5/15°增量)

1.4瞳距(PD)：48至80mm

50~74mm（近视距离35CM时）

54~80mm（辐辏时的远用PD）0.5/1.0mm间隔

1.5棱镜：0至20Δ(0.1Δ/0.5Δ/2Δ间隔)

★2.辅助镜片：十字交叉柱镜镜片(±0.25D,±0.50D,±0.25D自动十字交叉柱镜镜片)，遮挡镜，小孔镜（直径2mm），红/绿镜片，偏振滤光片（45°，135°），固定十字交叉柱镜镜片（±0.50D），检影镜用球镜镜片（+1.5D/-2.0D），红色马氏杆，固定分离棱镜，双眼平衡分离棱镜，水平隐斜视分离棱镜，垂直隐斜视分离棱镜，固定十字柱镜+水平隐斜视分离棱镜，双眼开放雾化（单只眼睛可以0.5Δ为增量更改）

★3.视野: 40°（VD=12mm），39°（VD=13.75mm）

4.近视力验光距离：350至700mm(50mm增量)

5.近视力灯：白色LED

6.前额托调节范围：14±2mm

7.顶点距离标记：12mm，14mm（13.75mm），16mm，18mm，20mm

8.水平调节：±2.5°

★9.显示：8.4英寸点阵式可翻转触摸彩色LCD屏

10.程序更新和版本升级可通过CF卡完成，简单而迅速，大幅度扩充仪器潜在功能

11.尺寸及重量：主机405（W）X 102（D）X 276（H）mm，3.5kg

控制器220（W）X 206（D）X 200（H）mm，1.9kg

继电器箱194（W）X 227（D）X 72（H）mm，4.0kg

打印机102（W）X86（D）X 121（H）mm，0.3kg

- 电源及功耗：AC230V（±10%） 50/60Hz，120VA

四、配置清单

1.主机1台

2.控制箱1个

3.继电器箱1个

4.内置打印机1台

- 前额托1个

五、保修期：四年

宫腔镜及器械

项目概述：该项目用于妇科手术中病变组织的抓取和离断

- 数量：宫腔镜及器械一批

- 宫腔镜及器械一批技术参数

1、宫腔电切镜

1.1、直径4mm ，12°镜，具有蓝宝石玻璃镜面，可高温高压灭菌

1.2、可高温高压灭菌

2、宫腔电切镜配套器械

2.1、外管鞘，外径26Fr

2.2、内管鞘，用于外径26Fr外管鞘

*2.3、工作把手，被动式，用于生理盐水下

2.4、环形，12度中号电极

2.5、艾力克冲洗器

2.6、软管旋阀

2.7、软管接头

2.8、清洗刷

3、自动膨宫加压装置

3.1、灌注泵的预置压强限应可调，调节范围为20mmHg～400mmHg；

3.2、过压减压功能灌注泵实际压力超过设定压力30mmHg，灌注泵应能在10s内过压减压

3.3、过压报警功能，灌注泵具有过压报警功能，过压报警的报警气压差为30mmHg。实测报警声强不小于50d B（A），报警延迟不得大于10s；

3.4、预置流量应可调，调节范围为100mL/min～1000mL/min。

4、一体式宫腔镜

4.1、内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

4.2、窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

4.3、采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

4.4、带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

4.5、镜体为直管型，使医生更便于控制内窥镜的方向；

4.6、镜体外径： Ø6.2mm ；镜体长度：200mm

5、宫腔镜配套活检钳

5.1、规格6Fr*385mm

6、宫腔镜配套剪刀

6.1、规格6Fr*385mm

7、内窥镜导光束

7.1、规格直径2.8mm，长3m，CF型；

7.2、内镜插入部最大外径<=4.1mm。

- 配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宫腔电切镜 | 3支 |
| 2 | 自动膨宫加压装置 | 2套 |
| 3 | 一体式宫腔镜 | 4支 |
| 4 | 宫腔镜配套活检钳 | 4把 |
| 5 | 宫腔镜配套剪刀 | 4把 |
| 6 | 内窥镜导光束 | 3把 |

- 保修期：主机两年，器械一年。

呼吸机

- 用途：适用于院内抢救室术后复苏及监护室，院内转运

- 数量：2台

- 主要技术规格：

- 主要性能

1.供气方式及电源：进口呼吸机, 电动电控,内置涡轮供气。适用于院内抢救室

术后复苏及监护室，院内转运；交直流两用电源,内置电池≥3小时，可选加外置电池再延长3小时

2.传感器技术：热丝传感器技术,监测准确，长效耐用

3.重量：≤16KG，装卸简便，方便转运病人使用

4.操作屏幕：≥10.4英寸彩色触摸液晶屏幕显示，中文操作系统；监测屏幕与主机一体化

5.通气模式

5.1有创通气模式：容量控制/辅助通气（VCV） ，压力控制/辅助通气(PCV)，同步间歇指令通气（SIMV），压力支持自主通气PSV，安全通气模式（窒息通气Apnea ventilation)，自动插管补偿,手动通气

*5.2无创通气模式: 压力支持自主通气+PEEP无创模式（PSV NIV），持续气道正压通气(CPAP)，具备自动漏气补偿功能，无创模式属标配功能。

*5.3高级通气模式: 压力同步间歇指令通气（PSIMV）双水平正压通气（Duo-Levels），APRV，PRVC，PS-pro*

（二）监测参数要求

6.通气设置

*6.1潮气量: 20 ~ 2000 mL

6.2呼吸频率（VCV,PCV)：4 ~120 bpm

6.3吸气时间百分比：2～80%

6.4平台时间:0～60%

6.5呼吸频率(SIMV)：1~120 c/min

6.6呼气末正压PEEP：0~50 cmH2O

6.7吸气触发：1 ~ 10 L/min, OFF (OFF 在 VCV和 PCV情况下可用)

6.8呼气触发：OFF, 0~ 90% of peak flow

6.9吸气时间：0.2~10秒

6.10氧浓度：21~100%

6.11最大吸气时间:0.3~ 5s

6.12吸气压力：2~99 cmH2O

6.13压力支持 PS：PEEP之上2 ~40 cmH2O

6.14压力上升斜率：20 ~200 cmH2O/s

6.15最小频率：1～100c/min

6.16叹息：OFF，ON

6.17容量叹息，潮气量：1~2倍VT

6.18压力叹息，吸气压力：1~2倍PI

6.19流速波形：方波/减速波

6.20最大吸气流速：根据氧浓度的不同，最大流速可在150 L/min到200 L/min (at 4 bar)

6.21智能吸痰：吸痰前后自动增氧，时间浓度可调，吸痰中自动停止通气

6.22同步气动雾化功能，雾化流速1~20L/min，雾化时间1~60min，雾化周期1~24h

- 病人监测

7.1监测病人实时数据：通气参数，静态气道阻力/顺应性，内源性呼气末正压，平台压， FIO2,平均压，吸气百分比,P0.1, 漏气百分比，NIF，RSB，呼吸功（WOB），动态顺应性/阻力

7.2显示曲线：实时曲线：流速（时间），压力（时间）
环路曲线：压力/容积，容积/流速，流速/压力;
可显示呼吸环路曲线并可以实时冻结，连续80小时趋势图

- 报警功能

8.1视觉和听觉：三级智能声光报警，分不同的声音和颜色

8.2报警设置项目：气道峰压（ Ppeak high），平台压限值( Pplat high)，呼吸频率上/下限 (RR low/RR  high)，吸气潮气量上/下限（ High Vti/Low Vte），呼气潮气量下/下限 （Low VTe/ High Vte），分钟通气量上/下限 （High Mve/Low Mve），氧浓度上/下限（FiO2 low/FiO2 high），窒息时间（T apnea)，电源故障，断电报警，管路脱落，病人活动增加吸气流速，技术报警，自主呼吸频率，自主分钟通气量

8.3报警参数：历史记录，保留4000条

- 气源：可连接高压氧接口（2.8~6bar ）或低压氧接口（0~1.5 bar ）

- 数据传输和连接：具有连接投影仪大屏幕的视频输出 和 OTP连接功能。

*11.特殊功能：氧疗，通过呼吸机连接高流量鼻吸氧管给病人供氧，氧浓度和流量可调

（三）保修期

呼吸机主机保修叁年；除颤仪保修叁年；心电图机保修叁年。

供货范围清单

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含氧传感器） | 2套 |
| 2 | 台车 | 2套 |
| 3 | 机械臂 | 2套 |
| 4 | 850加温加湿器 | 2套 |
| 5 | 可消毒EVA呼气阀（含呼出流量传感器） | 2套 |
| 6 | 一次性成人回路 | 2套 |
| 7 | 细菌过滤器 | 2个 |
| 8 | 灰尘过滤器 | 2片 |
| 9 | 涡轮HEPA过滤器 | 4个 |
| 10 | 中文操作手册 | 2本 |
| 11 | 国标电源线 | 2条 |
| 12 | 除颤仪 | 1台 |
| 13 | 心电图机 | 1台 |
| 14 | 手柄式可视喉镜 | 1个 |
| 15 | 硅胶管道 | 1副 |

转运呼吸机

用途：

适用于院内抢救室、术后复苏及监护室和其他各个临床科室，以及转运途中。

一、数量：1台

二、主要技术规格：

（一）操作界面

1、彩色液晶触摸屏幕≥6.4寸，所有功能都在屏幕上显示，操作界面按功能分区 ，仅用一个旋钮调节和确认；

2、全中文显示操作界面，共有九种语言可供选择；

*3、监测屏幕与机身一体化，可以显示波形、流速（时间），压力（时间）、3条环路曲线、压力容积、容积/流速、流速/压力和监测参数。

*4、界面显示可以180°旋转切换，方便医护人员在狭窄空间对面操作时设置。

（二）、技术条件

*1、配置涡轮，不需外置空压机；电动电控不依赖氧气驱动，在无氧源情况下呼吸机仍可送气工作。

*2、后备电源：内置充电电池，后备时间5小时，可外接电池达到20小时供电；

- 可接临床通用型双回路病人管路，无需专用管路，与床边呼吸机无缝连接；

4、铂金丝加热式呼出流量传感器：精确度高，自动校准传感器，无需暂停呼吸机，不影响正常工作；

5、数据传输和连接：可以接外部外部传输系统，中央监护系统等；

6、历史事件：可以持续存储40个小时的趋势图和4000项报警记录。

（三）、通气模式

1、容量辅助控制通气(VCV)；

2、压力辅助控制通气(PCV),可开启容量保障（VT target）功能；

3、同步间歇指令通气 (SIMV)；

4、压力支持自主通气(PSV )可开启容量保障（VT target）功能；

5、无创容量辅助控制通气(NIV-VCV)；

6、无创压力辅助控制通气(NIV-PCV)；

7、无创同步间歇指令通气 (NIV-SIMV)；

8、无创压力支持自主通气(NIV-PSV +PEEP)；

9、窒息通气和最小频率（RRmin）支持通气。

10、双/单回路通气。

（四）、通气参数

1、潮气量：50-2000ml；

2、呼吸频率：1-60bpm；

3、吸气时间：0.2-3s；

4、PEEP：0-20cm H2O；

5、压力支持：5-50cmH2O（PEEP之上）；

6、吸气流速触发：0,5-10L/min；

7、呼气触发：10-90%峰流速；

8、吸呼比：1:1～1:9；

9、流速波形：方波/减速波。

（五）、监测项目

1、分钟通气量（MVe/MVi）；

2、潮气量（Vte/Vti）；

3、呼吸频率(ＲＲ) ；

4、呼气末正压（ＰＥＥＰ）：0-99cmH2O；

5、ＦｉＯ２：18-100%；

6、吸呼比（Ｉ：Ｅ）：1:20－1:0.3；

７、漏气量（Ｖｌｅａｋ）：2-60L/Min；

8、显示曲线：实时曲线：流速（时间），压力（时间）；

9、环路曲线：压力/容积，容积/流速，流速/压力 。

（六）、报警项目

1、报警：声光报警，智能分级报警，划分为三级；

2、供应报警：气源、电源异常；

3、超过阈值自动报警（最大压力，潮气量上/下限，氧浓度上/下限，病人连接，呼吸频率上/下限，窒息，分钟通气量上/下限，电源等）；

4、不可调病人报警：病人回路脱落等；

5、窒息报警；

6、技术性报警。

三、保修期

呼吸机主机保修贰年。

供货范围清单

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | (主机+背包） | 1套 |
| 2 | 单回路连接盖 | 1套 |
| 3 | 成人一次性单回路 | 1套 |
| 4 | 内置电池 | 1套 |
| 5 | 氧电池 | 1套 |
| 6 | 流量计 | 1套 |
| 7 | 呼气阀 | 1个 |
| 8 | 可重复呼气流速传感器 | 1片 |
| 9 | 中文操作手册 | 1本 |
| 10 | 国标电源线 | 1条 |