
高档彩色多普勒超声诊断仪
一、	设备用途及说明：
    全身应用型彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科、 浅表组织与小器官、儿科、肌骨神经、介入诊疗、容积导航及临床学术研究。
二、	数量：一台
三、	技术要求：
3.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：
[bookmark: _GoBack]*3.1.1	≥22英寸OLED有机自发光纯黑液晶监视器，具备万向关 节臂，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠。
3.1.2	液晶触摸屏≥12.1英寸,可与显示器同步显示实时图像,支持滑 动翻页功能 。
3.1.3	触摸屏支持数字TGC 功能，滑动调节时间增益曲线，并可保存为常用预设置 。
3.1.4	操作面板支持电动调节高度、前后左右位置及旋转，支持全封闭式键盘。
3.1.5	原始数据储存，可对回放的常规图像进行≥30种参数调节
3.1.6	动态宽波束发射与接收超声信号，采用整场空间像素成像原理成像，一次性成像，无需调节焦点位置和数目，图像区域无聚焦点或聚焦带。
3.1.7	智能像素优化技术：提高图像整体空间分辨率、对比分辨率和信噪比。
3.1.8	主机一体化耦合剂加热装置，温度可调
3.1.9	具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限
*3.1.10	智能控制设备功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，使用移动设备代替面板按键完 成冻结、检查模式切换、测量、拍照片等操作
3.1.11	影像互联功能：超声主机可与手机或平板电脑等移动终端相连接，由移动端所拍摄的图片可瞬时上传至超声设备，单幅显示或与超声、超声动态图像同屏对照显示
3.2	二维灰阶成像单元
3.2.1	宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调
3.2.2	斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多级可调，支持 3D/4D、CFM/PDI、宽景成像、造影成像 等技术
3.2.3	空间复合成像：1）支持所有凸阵、线阵及容积探头，具有帧平均、帧速率等多种可调节参数。2）具有最大、平均、混合三种复合模式，每个模式中都有三档开角可调节 
3.2.4	组织谐波成像,：可用于全部成像探头，频率可视可调，具体中心频率数值可显示
3.2.5	组织声束矫正技术 适用于所有凸阵及线阵探头，≥7 级可调，可显示具体数值
3.2.6	高清放大功能 可对局部图像进行高清放大，并可以对照显示被放大组织在图像中所处位置关系
3.2.7	宽景成像：扫描长度≥160cm，支持所有成像探头，可与空间复合成像功能联合使用，自动检测扫描方向，支持旋转及测量
3.3	先进成像技术
3.3.1	血管内中膜自动测量技术：可测量血管前、后壁内中膜厚度，并给予最大值、平均值及所测范围区间
*3.3.2	灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，真实反应血管内血流状态，无取样框、不降低帧频、无角度依赖，无需注射造影剂的情况下观 察真正的血流动力学，可去掉血流周围组织回声背景，单独显示血流
3.3.2.1	支持凸阵/高频凸阵、小微凸、线阵/高频线阵、面阵、相控阵及介入探头等
3.3.3	超微细血流成像技术
3.3.3.1	采用全新智能算法及编解码技术，显示超微细血流及低速血流信号
3.3.3.2	适用探头≥6把，支持凸阵、面阵、线阵、高频线阵等
3.3.3.3	具备多种彩色图谱，并具备方向性显示，可帮助医生提高对微细血流的识别度
3.3.3.4	具备多级别背景模式选择，≥7级
3.3.3.5	支持PW速度测量
3.3.3.6	支持累积模式，累积级别可调控
3.3.3.7	支持与B模式同屏对照显示，支持与实时拍摄的情景照片同屏对照显示
3.3.3.8	可在造影成像模式下使用，进一步提高血流敏感性
3.3.4	立体血流成像，通过对相关血流动力学参数的特殊处理在二维图上立体呈现血流，突显血管位置关系，利于捕捉诊断信息，立体呈现程度可调节。
3.3.5	穿刺针增强显示功能
3.3.5.1	可独立调整穿刺针的显示增益，不影响背景图像质量
3.3.5.2	多角度可调，帮助清晰显示穿刺路径，提高穿刺活检及介入治疗操作信心 及成功率
*3.3.6	智能多普勒技术:能够快速识别血管结构，自动调整彩色取样框位置、角度，调整频谱取样容积及角度
3.4	高级成像技术
3.4.1	造影成像技术
3.4.1.1	造影功能支持凸阵、线阵、相控阵、面阵、腔内探头，线阵术中探头、中央开槽式穿刺探头、凸阵容积、腔内容积探头等， ≥15把探头
3.4.1.2	既有谐波造影模式，又有基波造影模式，具备高机械指数、高保真调幅、 反转脉冲等多模态造影技术
3.4.1.3	B型图与造影图像实时同屏双幅显示，可带双穿刺引导线，实现同屏双幅 投射式测量
3.4.1.4	超声造影成像可以与 CT/MR/PET-CT 图像融合成像，同屏显示，以利于 精准定位引导介入，并可联合定位导航功能
3.4.1.5	支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器
3.4.1.6	具有爆破后再灌注显像功能以及微血管成像功能
3.4.1.7	具备三种造影显示模式：常规模式、平衡模式、组织模式，支持 双幅对照显示，可用于实时或回放
3.4.1.8	具有全套机载一体化TIC时间强度分析软件及图像后处理功能
可在双幅 对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析 - 感兴趣区≥8个 - 可分析的项目包括：均方误差、造影剂到达时间、曲线下面积、梯度、造影剂到达时间等
*3.4.1.9	具备参量成像功能
使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较 病灶及组织的造影剂灌注特点- 彩色和时间可自行设置 - 支持原始数据功能，同一系列其他机型以原始数据格式存储的动态造影 图像也可以导入本设备做造影参量成像图
3.4.1.10	造影采集时间一次性存储≥10 分钟
3.4.2	应变式弹性成像
3.4.2.1	具备成像质量监控色棒和操作动作曲线，指导医生操作
3.4.2.2	可支持凸阵、线阵、腔内、面阵、术中探头等≥8个探头
3.4.2.3	可以与融合成像、定位导航功能结合使用
3.4.2.4	具备弹性量化分析：动态弹性图定量分析，可同屏提供≥8个感兴趣区的硬 度值和≥7个感兴趣区与参照区的硬度比
3.4.3	剪切波弹性成像
3.4.3.1	实时二维剪切波弹性成像技术，通过多组声辐射脉冲技术产生剪切波，直 接获得组织弹性模量值，并以彩色编码方式实时显示组织的声阻抗差
3.4.3.2	该技术可支持凸阵、线阵、面阵、腔内探头，拓展临床应用
3.4.3.3	可在标配腹部凸阵探头上同时实现应变式弹性及剪切波弹性成像
3.4.3.4	可在标配的小器官线阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像
3.4.3.5	可在标配的腔内微凸阵探头上同时实现应变式弹性及二维剪切波弹性成像
3.4.3.6	具备定量质控图，指导正确放置定量取样区，提高定量准确性及重复性
3.4.4	心脏成像功能
3.4.4.1	心脏相控阵探头扫描角度≥120° 
3.4.4.2	在线或者脱机的解剖M型功能
3.4.4.3	支持高帧频心肌组织多普勒速度成像，并且在组织多普勒的同时支持解剖 M型和曲线解剖M型
3.4.5	临床操作优化功能
3.4.5.1	产科辅助测量：产科专用测量分析工具，包含自动半自动测量分析。系统能根据图像识别技术 自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，从 而提高测量客观性，减少人为误差
3.4.5.2	乳腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，并且系统提供乳腺占位BI- RADs 评分，提高乳腺检查工作效率及对乳腺病灶的管理和咨询，数据可通过 DICOM SR发送
3.4.5.3	甲状腺高效检查工具包：根据回声信号的识别，自动勾勒病灶的边界，提高甲状腺检查超声扫查的工作 效率，数据可通过DICOM SR发送
3.5	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）
3.5.1	一般测量
3.5.2	妇产科测量，
具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿 的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计 算数值
3.5.3	心脏功能测量
3.5.4	多普勒血流测量与分析
3.5.5	外周血管测量与分析
3.3.6	泌尿科测量与分析
3.5.7	多普勒频谱自动包络、测量与计算，参数由客户自由选择
3.6	图像存储与(电影)回放重现单元
3.6.1	输入/输出信号：HDMI、USB等
3.6.2	连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件( 且可以作为中央服务器远程读取、 调入、存储其他彩超图像)
3.6.3	超声图像存档与病案管理系统
3.6.4	具备双硬盘：机械硬盘容量≥1TB，固态硬盘容量≥128GB
3.6.5	一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像，图像大小有3种可调；在剪贴板上可以直接进行图像删除、转存或进入病案系统
3.6.6	USB一键快速存储功能，只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像存至U 盘、移动硬盘或者其它USB装置。USB接口支持U盘或移动硬盘快速存储屏幕上的图像
3.6.7	超声图像静态、动态存储，原始数据回放重现
3.6.8	动态图像、静态图像以PC可读格式直接存储于可移动媒介
3.6.9	支持压缩和高清DICOM图像传输
3.6.10	在屏剪帖板和多画面同屏回放功能，不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析
3.7	技术参数要求
3.7.1	系统通用功能：
3.7.1.1	监视器≥22英寸高分辨率有机自发光监视器
3.7.1.2	扫描方式：逐行扫描，高分辨率，全方位关节臂旋转
3.7.1.3	系统动态范围≥380dB
3.7.1.4	探头接口≥6 个，其中≥4 个可激活的探头接口（不包括笔式探头接口）均为 无针触点式大接口
3.7.1.5	回放重现： 灰阶图像回放≥3000幅、回放时间≥100秒
3.7.1.6	预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
3.7.1.7	增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8
3.7.1.8	扫描深度≥50cm
3.7.1.9	穿刺导向：探头可配穿刺导向装置，具备≥5个穿刺角度 
3.7.1.10	超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调 
3.7.2	探头规格
3.7.2.1	频率：无针触点式宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示，实现二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调
3.7.2.2	工作频率范围可在1-24MHz之间选择
3.7.2.3	阵元：小器官面阵探头阵元数≥1000阵元
3.7.2.4	冰晶腹部凸阵探头：超声频率1.0-6.0 MHz，支持造影、应变式弹性、剪切波弹性

3.7.2.5	超高频线阵探头:超声频率6.0-24.0MHz
3.7.2.6	腔内微凸探头：超声频率3.0-10.0 MHz，扫描角度≥110°，支持造影、应变式弹性，腔内探头扫描视野≥180°。
3.7.2.7	宽频微凸阵介入探头：超声频率2.0-7.0MHz；内置磁感应器，用于介入治疗、腹部、妇产等
3.7.2.8	线阵探头:超声频率3.0-12.0MHz
3.7.3	二维灰阶显示主要参数
3.7.3.1	凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥63
3.7.3.2	凸阵探头，18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧频≥17
3.7.4	频谱多普勒
3.7.4.1	方式：PW，CW，HPRF
3.7.4.2	多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示
3.7.4.3	PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s
3.7.4.4	最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）
3.7.4.5	PW取样容积范围：0.05cm-2cm
3.7.4.6	电影回放：≥60秒
3.7.4.7	零位移动：≥10级
3.7.5	彩色多普勒
3.7.5.1	显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示
3.7.5.2	具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）
3.7.5.3	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20° - +20°
3.7.5.4	标配心脏探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥9个
3.7.5.5	高频线阵探头彩色血流多普勒中心频率可视可调≥8个
3.7.5.6	彩色多普勒能量图 (PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）
四、	配置清单
4.1	单晶体凸阵探头一把
4.2	内置磁感应器单晶体腹部一把
4.3	多功能线阵探头一把
4.4	超高频线阵探头一把
4.5	腔直两用探头一把
4.6	主机系统一套
五、	保修
5.1	整机保修两年（含探头）
碎石机

1、 用途：用于粉碎泌尿系结石的治疗
2、 数量：壹套
3、 技术参数：
1、体外碎石机主机		
1.1.冲击波源类型：双电磁式 
1.2.聚焦方式：抛物面反射杯聚焦
1.3.冲击波触发频率：内部触发30至120次/分钟，连续可调
★1.4.具有效能监控功能：智能化TEM电磁波源效能监控，用颜色提示波源效能状态
1.5.结石定位方式：同时提供超声和C型臂双定位
★1.6.超声定位技术:同心同轴，电磁头可内置超声定位探头，定位治疗无盲区
★1.7.最大治疗深度≧155 mm
1.8．第二焦点冲击波最大峰值：同步模式≦70MPa，异步模式≦84MPa
1.9．冲击波脉宽：同步模式：≦0.52μS，异步模式：≦0.6μS
　 冲击波前沿：同步模式：≦ 0.4μS，异步模式：≦ 0.23μS
1.10．反射杯：独立的两个反射杯，上下分布，反射杯开口直径：220mm 
1.11.治疗焦区 ：蝴蝶型焦区 6.5mm ×11mm ，雪茄型焦区 6mm×60mm
1.12.治疗模式：异步模式：上、下两个冲击波电磁头单独发射冲击波
			 	同步模式：上、下两个冲击波电磁头同时发射冲击波
1.13.能量调节： 1至20级，连续可调。
   能量范围：同步模式：1.8-20.7mJ，异步模式：14-21mJ
1.14.冲击波耦合方式：干式水囊
1.15.自动排气：可排除水中微气泡
2． 控制操作系统
2.1.计算机配置：23寸宽屏，键盘、鼠标；
2.2.影像处理工作站 IPU：
2.3.治疗过程影像分解保存并显示
2.4.整体或局部影像数字化处理并显示
2.5.患者治疗记录——患者和结石信息、治疗参数、治疗结果等
2.6.输入、搜索、保存、输出和打印治疗报告
2.7.对冲击波源进行控制操作
2.8.对定位系统X机及超声进行控制操作
2.9.对治疗床进行控制操作：各个方向移动的控制
2.10.电动治疗床
床面尺寸：长2500mm（含延长板），宽690mm（含两侧钢轨）
移动控制：四维电动，通过遥控器和控制台控制
    水平移动：X/Y轴向各 100mm
    垂直移动：Z轴向 250mm(床高范围：820-1070mm，不含床垫)
	台面左倾≥15°，台面右倾≥15°
承重：最大180Kg  床体为带刹车的可移动式
3．X线定位系统     
3.1．一体式高频双焦点X线组合机头
3.2．高压发生器：工作频率40KHz，输出功率3.5KW  
3.3. 球管焦点：小焦点0.6mm；大焦点1.5mm；
3.4. 透视电流：0.5mA～5mA，增强透视：5mA～10mA；
3.5. 透视、摄片电压：40KV～110KV（全自动跟踪调整）
3.6. 漏线量≤0.002mgy/h   
3.7.阳极热容量30KJ
3.8.主控制台：180度旋转液晶触摸操作台，中文显示,中文故障提示
3.9. CCD：1K×1K百万像素千兆网相机；
3.10.监视器：24″LCD高清显示器；分辨率：1920*1080；中心分辨力≥22Lp/cm。
3.11.C型臂摆动：电动：沿水平方向旋转：±180度
沿圆弧轨道旋转：≥-25度～﹢90度 
3.12.具有实时透视图像同步显示功能、具有末帧冻结功能
3.13.图像处理：图像增强，窗宽、窗位调节、放大、缩小、负片、旋转等功能
3.14.移动性：可移动，4个带刹车脚
4．彩超定位系统    
4.1.17寸高分辨率LCD显示器，可倾斜
4.2.二维彩色双幅动态显示技术
4.3.支持In-line技术，探头可内置于电磁头
4.4.电影存储与回放图像≥12800幅 
4.5.超宽频微凸阵介入术中探头，2.0-6.0MHz，20R
4.6.自动显示冲击波第二焦点位置
4.7.泌尿科专用软件
4.8.可对整体或局部影像数字化处理并显示
4.9.超声连接器单元
 
 四、配置清单
	序号
	配  置
	数量

	1
	体外冲击波碎石机主机
-双电磁头主机
-双抛物面型反射杯
	1套

	2
	控制台
-计算机配置23寸宽屏2个
-影像处理工作站 IPU：
-电动治疗床
	1套

	3
	X线定位系统  
--组合X线高压发生器
--数字影像工作站                                            
--百万像素千兆网相机
--24″LCD高清显示器 
--9英寸三视野影像增强器系统
	1套

	4
	彩超定位系统 
--17寸高分辨率LCD显示器
--超宽频微凸阵介入术中探头 
--超声连接器单元
	1套

	5
	标准附件：
-耦合硅油 1瓶
-内水囊   2个
-外水囊   2个
-电磁头   2个
-标准工具 1套
-中英文说明书  各 1套
	1套



五、保修期：
   整机保修 贰年
泌尿外科超声穿刺引导系统

1． 设备用途：应用于引导经皮肾穿刺手术及常规肾脏检查评估；应用于泌尿外科前列腺检查和精准靶向穿刺活检；应用于瞄靶经会阴全饱和前列腺穿刺活检；应用于泌尿外科微创腹腔镜下的检查和介入性治疗；应用于达芬奇机器人手术；应用于前列腺癌放射粒子植入治疗；应用于膀胱、阴茎、睾丸检查及功能评估。系统具有升级能力，满足将来扩展临床应用的需求。
2． 数量：壹套
三．技术参数要求：
1. *操作显示屏：≥21.3"IPS-Pro LED监视器，宽视角，强比度，高亮度显示。采用灵活多点支撑臂，可倾斜、旋转和下折；
≥10.4"高灵敏彩色液晶触摸控制屏。
2.空间复合成像技术，可用于泌尿外科的肾脏，前列腺，阴茎、睾丸的脏器及血管，多角度调节，可与彩色模式、斑点噪音抑制技术、谐波技术及凸型扩展等技术结合联合应用，提升图像的细节分辨率和穿透力，加强边界显示
3. *微米聚焦技术，从探头到专用集成电路相结合，实现极窄接收波束，从而使空间分辨率时间分辨率明显提升。
4．组织谐波成像功能，≥3种不同方式的组织谐波成像，纯净谐波、宽带谐波、高精细加强动态组织谐波，具有明确谐波频率显示，方便切换，可视可调
5．高清晰斑点噪音抑制，采用智能化解析滤波技术，具有强大的信息处理能力，能智能的消除图像固有斑点噪音，大大提高图像的清晰度，多级调节，
6．增强的多普勒血流成像技术：高精细血流成像，采用宽带多普勒技术，方向性、高帧频、高分辨率地显示低速血流，提高细小血管的空间分辨率，有别于常规的彩色多普勒和方向性能量图功能
7. 具备横向增益调节功能，可迅速校正横向增益补偿，提高图像整体均一性
8. 梯形扩展成像功能，扩大扫查视野
9. *穿刺针增强显示功能.
10 自动声速校正功能，系统可自动识别组织差异，可校正超声声速完成对肥胖、困难病人条件的超声扫查，提高组织细节及边界显示
11. 原始数据存储，图像冻结后可调节增益、动态范围等多个参数
12. 具备实时双幅同屏显示二维图像和慢放图像功能，慢放速度可调
13. 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节
14.具有智能流程编辑功能，可按照操作者习惯形成记忆流程
15. 图像智能化一键优化技术，非预设置参数，单键操作，瞬间全场优化。可优化增益、多普勒速度、基线等参数
16. 发射声束聚焦：复合脉冲波发射器 ≥16段
17．接收方式：多重高速数字化声束形成器
18. 测量和分析：
18.1泌尿外科肾脏、肾动脉血流、肾皮质、副肾测量及报告软件
18.2.泌尿外科膀胱、阴茎、睾丸、精囊测量及报告软件
18.3. *泌尿外科前列腺专业测量及报告软件（包括总前列腺PSA 密度测量、前列腺PRS切片容积、移行区的PSAD分项计算、前列腺癌放射性粒子植入模版软件）  
19. 操作面板各按键功能可编程、可用户自定义
20.系统数字化通道≥300,000
21. *最大扫查深度: ≥40cm
22. 二维、彩色双幅实时成像功能
23. 回放重现：≥10000幅
24. 系统动态范围≥271dB
25. 数字式声束形成器: 数字式全程动态聚焦,数字式可变孔径及动态变迹,A/D≥12bit 
26. 高精细动态血流，具有无二维背景显示
27. 频谱多普勒方式：
27.1脉冲波多普勒（PWD，HPRF，CWD），多普勒成像工作频率3档可调
27.2最大测量速度：PWD 血流速度最大≥6.87m/s
27.3取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至20mm逐段可调
   27.4最低血流测速：≤1mm/s
28. 数字化图像管理与记录装置：
超声图像存档与病案管理	
USB存储器
    动态图像及静态图像以AVI、BMP或JPEG格式直接存储到存储媒介，不需要特殊软件转换。  
29．输入/输出信号：输入：VCR，外部视频；输出：复合视频，S---视频
30．具备单独注册证的前列腺经会阴精准穿刺导航仪 
30.1．前列腺穿刺模板步进器及固定支架系统组成
30.2．适用于前列腺检查穿刺的经直肠凸/线阵探头
30.3．*步进装置，1-5mm可调，精准定位
30.4．旋转式升降基架，升降高度≥200mm，适应不同手术高度
30.5．可360度旋转装置，可选择任何方向
30.6．旋转式步进装置，手感明确，方便使用，且清晰的刻度尺和声音方便控制步进距离
30.7．探头固定架可左右摆动≥15°
30.8．固定探头支架使用方便，可向前探出距离≥150mm
30.9．插入式模板，高度0-55mm精确可调，适用于各种消毒方式
30.10．步进装置仰俯角度≥20°
30.11．步进装置行程可达130mm，应对不同探头的长度
30.12．穿刺架上的旋钮用颜色区分使用功能，方便操作
30.13．可根据不同的探头配备相应的探头固定架
30.14．可与超声系统和计划系统配套连接，实际模板与超声系统和计划系统的虚拟模板对应一致。
40．★探头技术要求：
40.1. 多层晶体匹配探头技术，提高灵敏度，改善阻抗匹配，使得接收的声信息量得到数百倍提升，海量信息得以被真实还原。
40.2. 频率：超宽频带及变频探头，中心频率可视可调，二维中心频率可选择≥5种，多普勒中心频率可选择≥2种
40.3．泌尿专用零角度穿刺探头  超宽频凸阵穿刺探头 ，1.0-5.0 MHz  70° 
40.4．泌尿专业宽频变频凸 / 线阵粒子植入穿刺探头，频率（凸/线）4.0-8.0MHz/5.0-10MHz，凸阵扫描角度≥200°
4、 配置清单：
1.主机                              1台
2、电子扫描探头接口 （3个激活，1个备用）      4个
3、独立探头接口                                1个
4、多语言操作手册及标准附件                    1套
5、中央凹槽0°进针凸阵穿刺专用探头             1套
6、泌尿专业宽频变频凸 / 线阵粒子植入穿刺探头   1套
7、前列腺经会阴精准穿刺导航仪                  1台
五、保修期：整机保修 ：三年
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