染色体分散室
主要用途：可以提供最佳的染色体分散条件，保证染色体分散质量，提高染色体分散效率，实现标准化。

数量： 1台

三、技术要求
1、温湿度控制

1.1、温度范围： +20℃至 +40℃

1.2、温度控制精度：±0.3℃

1.3、▲温度均匀度：±0.5℃

1.4、湿度范围： 25% -75% RH, 限于5℃露点温度

1.5、露点温度范围： +5℃至 +23℃

1.6、湿度控制精度：±2.5% RH

1.7、▲湿度均匀度：±1% RH

2.1、▲同时适用于原位培养和非原位培养的收获制片过程，可以处理各种样本，如外周血、骨髓、羊水细胞、绒毛组织细胞等。

2.2、羊水细胞原位培养法须实现信息化服务：相应原位培养盒需实现条码信息化。

3、▲容积≥145升；单次通量≥48张玻片。
4、▲实验箱密封，有可伸进手臂的操作孔，方便实验员坐着操作，并免受有害气体的伤害。

5、精确地控制温度、湿度和气流，提供较好的染色体分散效果。

6、3分钟内的时间能得到高质量的染色体中期分裂相。

7、当外接条件发生变化时，控制温度系统可以对湿度进行适宜的控制。

8、空气制冷系统，需用绿色环保制冷剂。

9、▲具备有害气体专门的排气端口。

1、触摸式控制面板：全程监控温湿度变化，实时记录各时间点温湿度，随时查看温湿度曲线。具备可编程存储器，可编程序可存储量≥10个。

11、具有声控自动报警系统。

商务要求

1、所有货物（包括零件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应于招标文件的要求及其投标文件的技术要求相一致。

2、技术支持

2.1、▲中标人应向采购人提供全方位及时有效的细胞遗传学实验全流程技术服务，包括但不限于原位培养法技术培训；

2.2、中标人在细胞遗传学领域有自主研发且在售的羊水细胞培养基、细胞原位培养盒等（如有需提供产品注册证、销售出库单、发票等）。

2.3、▲供应商可提供产前诊断领域多项服务，包括产前筛查、细胞遗传学、分子遗传学等（如有，需提供医院合作合同）。

五、质保期：三年
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