1、 货物：荧光内窥镜摄影系统
2、 货物数量：详见配置清单
三、主要用途：用于为外科医生在微创内窥镜手术中，与荧光造影剂吲哚菁绿配合使用，提供高清可见光影像和近红外荧光影像。
四、技术参数：
1.荧光摄像主机光源系统和摄像头：
1.1.摄像头采用CMOS芯片高清图像传感器。
▲1.2.近红外光和可见光在相同芯片成像，精准成像。
1.3.具备主机和双光源一体机。
1.4.光源调节无实体旋钮或按键控制，系统根据图像反馈自动调节亮度。
▲1.5.光源类型：LED光源，具备两种光源类型。可见光光源和近红外NIR激光光源。
1.6.NIR近红外激光光源为3R级医用激光。
▲1.7.NIR近红外激光光源发射激光波长805±4nm。
▲1.8.NIR近红外激光光源脉冲重复率≥20脉冲/秒，最大输出能量≤2mj/脉冲。
1.9.具备三种视频输出信号：HD-SDI，3G-SDI,DVI。
1.10.超高清摄像系统，视频输出分辨率≥1920×1080p。
1.11.摄像头采用CMOS高清图像传感器。
1.12.摄像系统具备专用荧光摄像头，可同时捕捉高清白光信号和荧光信号，实现白光和荧光的融合图像。
▲1.13.具备四种不同荧光显示模式：高清白光模式，黑白荧光模式、绿色荧光模式、彩色荧光模式，并可通过摄像头按钮自由切换。
1.14.具备电子调焦功能，可通过摄像头上的调焦按键调节焦距，调整图像清晰度。
1.15.摄像头为四按钮，可控制白光和荧光切换，白平衡等功能。
1.16.主机视频输出信号可在3G-SDI和HD-SDI模式下切换。
[bookmark: _GoBack]1.17.模块化，后期可升级扩展开放手术模块，兼容腔镜手术与开放手术。
2.荧光腹腔镜：
2.1.可同时传输白光和近红外光。
2.2.规格10mm，320mm长度，30度荧光腹腔镜。
2.3.有效景深范围25-100mm。
2.4.可高温高压消毒。
3.荧光光纤：
3.1.荧光专用光缆，光纤直径4.9mm。
3.2.可同时传输可见光及近红外光专用光纤。
3.3.可高温高压消毒。
4.医用专业液晶监视器：
4.1.LED屏幕≥26英寸。
4.2.分辨率≥1920×1080。
4.3.具有专业手术模式≥9种，并可智能切换。
4.4.可按偏好设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数。
4.5.亮度≥500cd/m2。
4.6.图像输入输出具有S-VIDEO、C-VIDEO、RGB、模拟信号及VGA、HD-SDI、DVI  等数字接口，并配有光纤输入接口—远距离传输高质量图像。
5.气腹机：
5.1.最大流量≥45升/分。 
5.2.最大压力≥30mmHg。
5.3.数字化显示功能，可显示预设及实际的流量与腹压信息数值。
5.4.具有液晶触摸控制显示屏，屏幕尺寸＞5英寸，具有中文菜单显示
5.5.具有CO2累计消耗总量计算功能，并以数值显示。
5.6.具有高流量专用充气模式、儿童专用充气模式、肥胖症专用充气模式、血管采集专用充气模式 
5.7.具有具有压力过高自动泄气功能
5.8.两种供气模式可选：钢瓶高压供气和室内低压供气模式
5.9.具备双压力传感器安全设置，具有声光报警功能
6.数据刻录系统：
6.1.可采集1080P高清视频、可抓取1920▲1080分辨率静态图片。
6.2.具有USB接口，支持U盘、移动硬盘视频导出。
7.腹腔镜台车：
7.1.台车自带监视器支架吊臂。
7.2. 轮子带锁定装置。

五、配置清单：
	序号
	配置品名
	数量
	备注

	1
	荧光摄像主机光源系统
	1套
	

	2
	荧光腔镜摄像头
	1套
	

	3
	荧光腹腔镜镜头
	1根
	

	4
	荧光光纤
	1根
	

	5
	医用液晶监视器
	1台
	

	6
	气腹机
	1台
	

	7
	数据刻录系统
	1台
	

	8
	腹腔镜台车
	1台
	



六、保修期：两年
高清十二指肠镜
一、主要用途：用于消化道的检查与治疗
二、技术参数：
1.高清电子肠镜（1根）
1.1.视野方向：后方斜视15°
1.2.视野角度：≥100°
1.3.观察景深：4～60mm
1.4.头端部外径：Ф≤13.1mm
1.5.插入最大部外径：Ф≤11.3mm
1.6.全长≥1550mm
1.8.弯曲角度：上：120°、下：90°、左：90°、右：110°
1.9.钳道直径：Ф≥4.2mm
▲1.10.感光元件：彩色CCD
1.11.前射水功能：有
三、保修期：三年
高清电子胃肠镜
一、用途：用于胃肠疾病检查和治疗。
二、数量:4套
三、技术要求
（一）、高清电子胃镜   2条
1.视野角：广角≥140°，长焦≥75°
★2.景深：广角7-100mm，长焦1.5-3mm（焦距范围可转换）
3.插入部外径：≤10.5mm
4.先端部外径：≤10.8mm
5.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100°
6.有效长度：≥1,030mm
7.全长：≥1,350mm
8.钳子管道内径：≥2.75mm
9．最小可视距离：≤4mm
10.支持特殊光功能，辅助医生快速靶向活检；
（二）高清电子结肠镜  2条
1.视野角：≥170°
2.视野方向：0°直视
3.景深：5-100mm
4.先端部外径：≤12.2mm
5.插入部≤12mm
6.弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160°
7.有效长度： ≥1,330mm
8.全长： ≥1,655mm
9.钳子管道内径：≥3.2mm
10.最小可视距离：≤3mm
★11.可变硬度：有

四、配置要求：
	序号
	产品品名
	数量

	1
	高清电子胃镜
	2

	2
	高清电子结肠镜
	2

	
	
	



五、保修期两年
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