- 货物：荧光内窥镜摄影系统

- 货物数量：详见配置清单

三、主要用途：用于为外科医生在微创内窥镜手术中，与荧光造影剂吲哚菁绿配合使用，提供高清可见光影像和近红外荧光影像。

四、技术参数：

1.荧光摄像主机光源系统和摄像头：

1.1.摄像头采用CMOS芯片高清图像传感器。

▲1.2.近红外光和可见光在相同芯片成像，精准成像。

1.3.具备主机和双光源一体机。

1.4.光源调节无实体旋钮或按键控制，系统根据图像反馈自动调节亮度。

▲1.5.光源类型：LED光源，具备两种光源类型。可见光光源和近红外NIR激光光源。

1.6.NIR近红外激光光源为3R级医用激光。

▲1.7.NIR近红外激光光源发射激光波长805±4nm。

▲1.8.NIR近红外激光光源脉冲重复率≥20脉冲/秒，最大输出能量≤2mj/脉冲。

1.9.具备三种视频输出信号：HD-SDI，3G-SDI,DVI。

1.10.超高清摄像系统，视频输出分辨率≥1920×1080p。

1.11.摄像头采用CMOS高清图像传感器。

1.12.摄像系统具备专用荧光摄像头，可同时捕捉高清白光信号和荧光信号，实现白光和荧光的融合图像。

▲1.13.具备四种不同荧光显示模式：高清白光模式，黑白荧光模式、绿色荧光模式、彩色荧光模式，并可通过摄像头按钮自由切换。

1.14.具备电子调焦功能，可通过摄像头上的调焦按键调节焦距，调整图像清晰度。

1.15.摄像头为四按钮，可控制白光和荧光切换，白平衡等功能。

1.16.主机视频输出信号可在3G-SDI和HD-SDI模式下切换。

1.17.模块化，后期可升级扩展开放手术模块，兼容腔镜手术与开放手术。

2.荧光腹腔镜：

2.1.可同时传输白光和近红外光。

2.2.规格10mm，320mm长度，30度荧光腹腔镜。

2.3.有效景深范围25-100mm。

2.4.可高温高压消毒。

3.荧光光纤：

3.1.荧光专用光缆，光纤直径4.9mm。

3.2.可同时传输可见光及近红外光专用光纤。

3.3.可高温高压消毒。

4.医用专业液晶监视器：

4.1.LED屏幕≥26英寸。

4.2.分辨率≥1920×1080。

4.3.具有专业手术模式≥9种，并可智能切换。

4.4.可按偏好设置画面的RGB、Gamma、亮度、对比度等参数。

4.5.亮度≥500cd/m2。

4.6.图像输入输出具有S-VIDEO、C-VIDEO、RGB、模拟信号及VGA、HD-SDI、DVI  等数字接口，并配有光纤输入接口—远距离传输高质量图像。

5.气腹机：

5.1.最大流量≥45升/分。

5.2.最大压力≥30mmHg。

5.3.数字化显示功能，可显示预设及实际的流量与腹压信息数值。

5.4.具有液晶触摸控制显示屏，屏幕尺寸＞5英寸，具有中文菜单显示

5.5.具有CO2累计消耗总量计算功能，并以数值显示。

5.6.具有高流量专用充气模式、儿童专用充气模式、肥胖症专用充气模式、血管采集专用充气模式

5.7.具有具有压力过高自动泄气功能

5.8.两种供气模式可选：钢瓶高压供气和室内低压供气模式

5.9.具备双压力传感器安全设置，具有声光报警功能

6.数据刻录系统：

6.1.可采集1080P高清视频、可抓取1920▲1080分辨率静态图片。

6.2.具有USB接口，支持U盘、移动硬盘视频导出。

7.腹腔镜台车：

7.1.台车自带监视器支架吊臂。

7.2. 轮子带锁定装置。

五、配置清单：

| 序号 | 配置品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光摄像主机光源系统 | 1套 |  |
| 2 | 荧光腔镜摄像头 | 1套 |  |
| 3 | 荧光腹腔镜镜头 | 1根 |  |
| 4 | 荧光光纤 | 1根 |  |
| 5 | 医用液晶监视器 | 1台 |  |
| 6 | 气腹机 | 1台 |  |
| 7 | 数据刻录系统 | 1台 |  |
| 8 | 腹腔镜台车 | 1台 |  |

六、保修期：两年

高清十二指肠镜

一、主要用途：用于消化道的检查与治疗

二、技术参数：

1.高清电子肠镜（1根）

1.1.视野方向：后方斜视15°

1.2.视野角度：≥100°

1.3.观察景深：4～60mm

1.4.头端部外径：Ф≤13.1mm

1.5.插入最大部外径：Ф≤11.3mm

1.6.全长≥1550mm

1.8.弯曲角度：上：120°、下：90°、左：90°、右：110°

1.9.钳道直径：Ф≥4.2mm

▲1.10.感光元件：彩色CCD

1.11.前射水功能：有

三、保修期：三年

高清电子胃肠镜

一、用途：用于胃肠疾病检查和治疗。

二、数量:4套

三、技术要求

（一）、高清电子胃镜   2条

1.视野角：广角≥140°，长焦≥75°

★2.景深：广角7-100mm，长焦1.5-3mm（焦距范围可转换）

3.插入部外径：≤10.5mm

4.先端部外径：≤10.8mm

5.弯曲部弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°、右≥100°

6.有效长度：≥1,030mm

7.全长：≥1,350mm

8.钳子管道内径：≥2.75mm

9．最小可视距离：≤4mm

10.支持特殊光功能，辅助医生快速靶向活检；

（二）高清电子结肠镜  2条

1.视野角：≥170°

2.视野方向：0°直视

3.景深：5-100mm

4.先端部外径：≤12.2mm

5.插入部≤12mm

6.弯曲部弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°、右≥160°

7.有效长度： ≥1,330mm

8.全长： ≥1,655mm

9.钳子管道内径：≥3.2mm

10.最小可视距离：≤3mm

★11.可变硬度：有

四、配置要求：

| 序号 | 产品品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高清电子胃镜 | 2 |
| 2 | 高清电子结肠镜 | 2 |

五、保修期两年