乳腺旋切系统
乳腺旋切系统：1套
1.用途说明：适用于对患者乳腺组织的影像学异常以及可触及乳腺病灶的患者，通过微创方式完全或部分切除,进行切检取样时使用。
2.真空强度和形式：23-25inHG,连续负压
▲3.切割方式：360度单一方向旋转切割
4.穿刺方式：单次穿刺，多次切割
5.影像引导：超声引导，三维立体定位引导，核磁引导
6.活检针规格：8G/11G
▲7.真空方向：向后和向下双方向真空吸引，向下负压确保样本固定并吸入取样槽，向后的负压确保样本的快速稳定传输
▲8.旋切刀头设计：刀片式刀头设计
9.刀槽设计：刀槽位置有6-7个真空孔
▲10.取样槽：开放式取样槽，可逐条取样，手术中不中断的开放式取样，顺序排列，每条都可观察标本
11.操作界面：所有操作均在液晶触摸屏完成，并可实时动画显示切割进度
12.液晶显示屏：可360度旋转
13.活检针刀头停止点模式：砧板设计，刀头有停止点，起到砧板效应
14.套管模式：针体双套管
15.出血处理：连续真空吸取
▲16.设备安全性：应用部分为CF型，患者漏电流小于0.01mA,使用更安全
17.分离采集系统：组织标本与液体分离采集，组织标本干净清晰容易分拣，无需用生理盐水冲洗
18.术中标记：术中可以放置标记夹
19.控制方式：手控和脚踏开关控制
20.真空管及刀头包装：真空管（包括真空三通管）与旋切刀头成一套无菌包装
21.故障报警系统：根据故障报警提示及时确定并排除故障
22.便携式彩色多普勒超声诊断系统
22.1全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机
22.1.1≥15英寸高清晰、医用专业彩色LED显示屏
22.1.2多倍波束合成
22.1.3二维灰阶模式
22.1.4组织谐波成像模式
22.1.5斑点抑制成像
22.1.6空间复合成像，支持≥3条偏转线
22.1.7频率复合成像
22.1.8彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
22.1.9高分辨率血流技术
22.1.10频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率）
22.1.11M型模式、彩色M型模式
22.1.12组织特异性成像，根据不同组织特性，可选多种成像条件，提高图
像质量
22.1.13实时双幅对比成像
22.1.14一键自动优化单元，可用于二维、彩色、频谱多普勒等多种模式，
支持频谱多普勒角度自动优化和快速矫正
22.1.15智能血流跟踪，自动识别血流方向并自动调节取样框角度，无需手
动操作
22.1.16一键实现全屏放大，支持≥2种不同成像区域的放大
22.1.17局部放大（支持前端、后端放大）
22.1.18穿刺针增强技术，具备双幅实时对比显示，增强前后效果，支持增
强平面多角度可调
22.1.19支持超声教学软件（支持腹部、妇产、甲状腺、乳腺、睾丸、神经
方面应用）
22.2测量和分析:
22.2.1常规测量软件包，具备距离、面积、周长、体积、多普勒测量（自
动或手动包络测量，自动计算测量参数）
22.2.2心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP，Tei指数分析，PISA
22.3电影回放及原始数据处理
22.3.1所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间
长度可预置，向后存储≥5分钟的电影
22.3.2原始数据处理，可对回放图像进行参数调节
22.3.3动态和静态图像同步存储功能，存储或导出图像数据的同时不影响
实时扫描
22.4检查存储和管理（内置超声工作站）
22.4.1≥800G硬盘
22.4.2内置超声工作站
22.4.3多种图像导出格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需
特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像
22.5系统通用功能
22.5.1内置探头接口:1个
22.5.2安全标准：符合商品安全质量要求
22.5.3支持用户自定义按键数量≥4个
22.6探头规格
22.6.1频率: 宽频带变频探头,二维和彩色独立变频
22.6.2线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持梯形扩展显示
22.6.3二维灰阶模式
22.6.4彩色多普勒模式
22.6.5频谱多普勒模式
23.配置要求
	序号
	产品名称
	数量
	单位

	1
	主机带液晶显示屏（含电源线）
	1
	台

	2
	推车
	1
	台

	3
	脚踏控制器
	1
	个

	4
	超声引导下麦默通手柄
	1
	个

	5
	一次性旋切探针
	1
	根

	6
	真空桶
	1
	个

	7
	彩色多普勒超声诊断仪主机
	1
	台

	8
	线性探头
	1
	个

	9
	探头穿刺架
	1
	个

	10
	便携彩超专用台车
	1
	台

	11
	微量输液泵
	2
	台

	12
	放大镜
	3
	个
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高级头脉冲甩头仪（前庭功能检查系统）
一：用途：用于记录眼球震动的轨迹。
二：数量：1套。
三、技术要求：
1. [bookmark: _Hlk51951189]眼罩：40g ，一体成型，提供舒适贴合度的弹性框架，接触皮肤处使用可清洁的硅胶垫圈。适合儿童和成人的脸型。
2. ★摄像头：可调整摄像头上下左右位置及焦距
3. ★可分别测试左右眼
4. 图像分辨率：752×480 像素
5. ★采样率：220Hz
6. [bookmark: _Hlk51950464]头动速度范围：0-500°/秒
7. 时间窗：700ms
8. ★激光校准：内置≥5 点激光校准灯，快速进行水平和垂直校准。
9. 测试结果包含 40ms、60ms、80ms 瞬时增益，速度回归增益，0-100ms 平均增益
10. [bookmark: _Hlk51949900]头部传感器：具有6个自由度的惯性测量单元
11. [bookmark: _Hlk51950222]★提供瞬时增益曲线、速度回归增益图、增益点状图和3D结果图
12. 测试数据表，扫视数据详细地记录在表格中，支持导出为.xml电子文档
13. 扫视编辑功能，支持添加、删除和编辑补偿性扫视，自动更新扫视数据表
14. [bookmark: _Hlk51950245]3D 头部模型，基于非常准确的人体半规管解剖建模，可以从6个角度观察头动
15. 支持手动输入正常值范围
16. 通过OtoAccess 2.0进行数据共享，可实现自动联网上传；可通过HL7协议连接医院HIS系统或EMR电子病历系统
四：配置清单
（1）眼罩  1个
（2）摄像头 1个
（3）激光校准器 1个
（4）卷尺 1把
（5）USB线 1根
（6）应用软件安装光盘 1张
（7）OtoAccess™ 数据库软件安装光盘 1张
（8）中文操作手册 1本
（9）产品合格证 1张
（10）便携式手提包 1个
（11）笔记本电脑 1台
（12）彩色喷墨打印机 1台
五：保修期：3年
前庭诱发肌源电位仪
一：用途：用于进行前庭电生理评估。
二：数量：1套。
三、技术要求：
1．总体要求
1.1  软件：数据库 SQL；数据格式：XML，全面兼容网络，无限存储空间；患者统计学资料，患者日志；全中文界面操作软件；同一厂家其他类别设备可同时共享数据库。
1.2 安全：内置医疗安全转换器，前置放大器光电隔离保护。
1.3  兼容性：能兼容OtoAccess数据库软件。
2、VEMP性能要求
2.1.前置放大器：双通道（标准）EPA4前置放大器（4电极），增益：80dB/60Db；频率响应：0.5 - 5000Hz；噪声：4nV/√Hz，0.22μV RMS (0-3kHz)；CMRR：最小值>118dB, 典型值130dB (<100Hz) 最大输入偏置电压：2.5V;输入阻抗：10MΩ；电源：主机供电。
2.2.耳机：Ear-Tone ABR插入式耳机 独立校准的TDH39头载式耳机（选配）。
★2.3.患者肌肉紧张度水平指示：独立的监视屏幕，实时显示EMG紧张度水平。
★2.4.肌肉紧张度差异补偿：根据测试记录过程中的肌肉紧张度，分别对每条曲线的显示增益进行补偿。
2.5.刺激声：短声（Click）和短纯音；刺激率：≤0.1-8.1次/秒（默认值5.1次/秒）≥20-130dB peSPL（-10–100dB nHL），1dB步进。
2.6.短纯音：频率：0.5kHz和1kHz包络：Blackman，Gaussian，Hanning，Hamming，Bartlett，Rectangle，手动上升/平台/下降设置。
2.7.每个测试曲线数：无限制。
★2.8自动测试协议：预设多个自动测试协议，包括短声（Click）、500Hz和1000Hz短纯音测,操作者可自定义并添加任意多个自动测试,自动测试过程中可以插入手动控制。
2.9.数据采集：分析时间：≥-20-80ms（最大150ms）时窗，采集开始：刺激开始时间±20ms。
★2.10.实时EEG：测试过程中通过大屏幕实时显示EEG，刷新率：典型值10Hz。
四：配置清单：
1．主机              1台
2. 插入式耳机        1副
3. 前置放大器        1个
4. 电源线            1根
5. 中文操作说明书    1本
6. 产品合格证        1张
7. 软件光盘         1张
8.品牌电脑 1台
9. 彩色喷墨打印机   1台
五：保修期：3年

[bookmark: _GoBack]视频脑电采集系统

一、用途：数字化视频脑电采集系统，能检查常规脑电图、视频脑电、闪光诱发脑电图、长程视频脑电图监测等，用于监测癫痫、脑炎、脑瘫、脑功能评估等神经系统的检查。 
二、数量:一台
三、技术要求:
3.1、主机： 
1) Windows 10操作系统，酷睿CPU、8G内存，2000GB硬盘、DVD刻录。
2) 24”TFT显示器,激光打印机
3) 移动推车
3.2、放大器：
1) [bookmark: OLE_LINK1]▲全数字化放大器，具有32通道EEG 、1个血氧通道、1个高频通道。放大器与主机采用全数字化传输，主机上联接放大器的接口采用标准以太网口
2) 事件标记按纽接口
3) 输入阻抗≥100MΩ
4) A/D转换：≥22BIT
5) ▲采样率最高到2000Hz
6) 带宽:0.053-500Hz
7) 共模抑制比≥115dB
8) 噪声水平 ≤1.5μV 
9) 低频滤波off,0.053-5Hz,
10) ▲高频滤波,10-1500Hz,
3.3、闪光刺激器:
1) 闪光刺激器采用高亮度低能量发光二极管LED, 连续工作不产生高热。
3.4、视频摄像系统套件：
1) 红外线专业摄像系统
2) 专业吸顶控制云台.
3.5、软件功能：
1) 原厂全中文操作系统, 系统设置菜单中直接选择语言:中文,医生可在设置菜单里随意切换中文到英文,英文到中文.包括日常操作界面及系统内所有设置界面等均为中文操作界面.
采集软件功能参数:
2) 中文脑电图同步视频采集操作界面.
3) 脑地形图分析软件
4) 脑电图采集采用一体化电极头帽和银盘电极两种方式.
5) 采集时,可选收录状态和非收录状态,非收录状态下波形可正常显示,便于调整电极且不需要收录进无用的波形信息.
6) ▲选择性视频采集功能:可设置时间点开始收录视频，可设置癫痫发作时开始收录视频。进行同一份脑电图采集时,可随时根据需要关闭-打开-关闭-打开视频的采集。
7) 持续阻抗测量:在采集时自动进行实时连续的阻抗测试,一旦有阻抗超标,立即有提示. 
8) 中文事件标记功能。
9) 中文自定义标注,可以将常用的标注进行预设,采集是直接点击即可标注. 
10) 报警功能: 通过设置触发报警器,可以进行声音、图示、email报警.
11) 实时趋势图,在采集脑电图的同时,实时显示脑电趋势图.
12) 屏幕校正功能,根据客户需要,可以将脑电图波形调整到与传统走纸脑电一致的图形,即3CM/秒.
13) 检测方案:可用户自定义的设置可存储为模版,用户可以定制自己的检测方案,如导联、趋势、事件、用户界面和其它设置，或调整以前定制的检测方案。一旦存储，就可以在开始记录时从列表中选择所需的检测方案.
回顾软件功能参数:
14) 中文视频脑电图回顾操作界面，
15) 波幅与时限的精确测量, ZOOM(放大镜)功能放大任何一部分的波形.
16) 回顾时可随时更改导联, 改变不同导联波形的颜色
17) 屏幕拷贝功能,将屏幕显示的脑电图转换到其他文档内.
18) 剪辑脑电图时,可根据实际情况选择性地进行剪辑一段或多段成为一份脑电图，可选择带视频图或不带视频图。
19) 回顾时可显示各种趋势图.
病人资料管理功能参数:
20) 中文病人资料输入界面及中文输入病人资料
21) 中文病人资料管理系统,可将病人的不同时间的所有脑电图资料及报告存储在病人的同一文件夹下,中文病人资料输入界面,输入中文病人资料.
22) 可同时设置多个文件夹类别,如不同医生的文件夹和不同病种的文件夹,病人资料信息可同时从属于多个不同的文件夹类别.
23) 输入新病人资料后,无需退出病人管理系统直接进入EEG 采集及回顾软件.
24) 在资料管理界面中以图标显示网络中的所有机器或工作站,并可随时点击访问网络中的每个机器及工作站.
病人资料存储管理功能参数:
25) 资料管理系统中自带刻录DVD工具,刻录后的病人脑电图信息可自动保留条目标识存储光盘及光盘编号.
26) 视频脑电图数据可存为DVD格式,存储介质为DVD.
报告生成系统功能参数:
27) 中文报告生成系统,标准WORD文档格式，可粘贴进JPG图片。
28) 可任意剪辑脑电图波形粘贴在中文报告上，与中文报告同页打出。  
29) ▲中文报告可自动存储在病人资料管理系统内的该病人的文件夹下,与病人其他脑电图原始资料同时存储在同一文件夹下.保证原始资料与报告的归属不会出错.
30) 软件升级功能：自动震颤分析软件
3.6、 床旁KVM系统，24寸显示器，实时显示脑电图及视频。
3.7网络化脑电图回顾分析工作站 1台
1）主机： Windows 10操作系统，酷睿CPU、8GB内存，2000GB硬盘、DVD刻录、高速图形加速、24”TFT显示器
2）软件功能：
1) 视频脑电图系统与工作站进行联网管理,实时同步、数据统一、同步更新,在联网中的任何一台机器或工作站都能查找其它机器的病人资料进行回顾和分析和诊断。合理利用每一台机，提高工作效率，真正实现电生理的网络化管理.
2) 可利用视窗操作系统对不同用户进行权限的分级，限制不同的用户对不同资料（不同机器）的访问权限。 
3) ▲专业的EEG TO GO 功能，可使存储于光盘中的脑电图资料在一台没有装任何脑电图回顾软件的任何一台普通电脑上可以回顾再分析等功能，方便教学、会诊及病人资料保存。
4) 脑电图回顾分析软件
5) ▲尖棘波及癫痫发作自动监测分析软件
6) 病人报告生成系统
7) 10/100M网络适配器，随时实现EEG的远程阅读和管理
四、配置清单：
1）激光打印机                                      1台
2） 电极胶                                          3罐
3） 无创脑电电极（12条/包）                         3包
4） 电极头帽 （大、中、小各1）                      3顶
5） 头帽转接电缆                                    1条
6） 事件打标器                                      1个
7） 导电膏                                          30罐
8） 凝胶（磨砂膏 ）                                 30支
9） 移动推车                                        1台 
五、售后服务：
1) 保修叁年,满足上述技术要求的所有配置和消耗品，且能长期优惠提供消耗品，维修响应：报修后，2小时内响应，24小时内维修到位，最初3年内，每年不少于2次的免费指导。
2) 安装培训：货到医院即派工程师安装调试及操作培训，保证操作者完全熟悉操作仪器的全部功能。
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