附件1

产品名称：多功能电动病床

产品规格：(±10mm)2260×1060×500～800mm

一、功能：

1.四电机实现各种体位，背部调节高度：0°～75°±5°，腿部调节高度：0°～40°±5°，调节床面整体升降：500～800mm，床体头尾倾斜：≥12°；

2.背部减压功能：床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势；

3.称重功能：精确称重±0.1kg；方便对病人进行体重管理，给病人后续诊治提供科学数据；

4.一键式电动CPR功能：使整床快速恢复水平状态，适合紧急救护；

5.背部手动CPR：背部床板手动快速释放，为紧急救护赢得时间；

6.一键式垂头仰卧功能：快速实现垂头仰卧体位，增加头部供血，方便头部、胸腹引流；

7.UPS后备电源：满足病床移动时或紧急情况下断电操作；

8.紧急暂停功能：一键式紧急停止开关，紧急时快速、准确固定体位。

二、结构与材质说明：

1、床体可载重≥240Kg；床体动态载重≥170kg。

2、整床采用进口机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。

3、用自延位设计减压床板，背部床板升起时床板自动后移。

4、金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。

5、▲床头尾板弧线形设计床头尾板，PP材料一体吹塑成型。全新进口ABS材料；装饰美化板采用ABS材质注塑自带内锁结构，稳定可靠，可兼作CPR功能，快速拆卸，满足临床急救需求。床头尾板实际总重量约大于11.5kg。

6、全包围欧式护栏，采用全新进口纯正PP材料，一体吹塑成型，手感光滑，无缝隙，易清洁。

7、豪华底盘，矩形对称底座，安装ABS面罩，大小与底座的匹配，有效防尘。

8、脚轮采用进口材质5寸双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入。

9、四个点滴架插座

10、床垫规格与床配套，多折设计，材质说明：高密度海棉+天然机压环保椰棕，优质防水布套。

配置清单：

床头尾板1付、全包围欧式护栏1付、不锈钢输液架1支、电源线收纳架1个、ABS病历卡1个、引流钩4个、约束带环、电机1套，中控脚轮1套，床垫1张，带屏幕显示操作器一个；护栏操件器一套。

附件2

产品名称：医用电动家居床（不带称重，五功能）

产品规格：(±10mm)2210*1000*335~725mm

材质说明：

床体可载重≥240kg；高低动态载重≥170kg.

床背板采用双支撑结构

金属表面采用双重涂层技术。附着力达到一级，更好的保护患者的身体健康。

▲脚轮采用静音脚轮，内有ABS防震安装结构；≥φ125mm，高耐磨、无噪音、防酸耐碱、容易维修。

床头床尾采用优质实木，结实耐用，耐磨损，耐腐蚀 ,边角处采用倒圆角设计，防止病人在行动过程中由于不小心而碰伤。

床垫规格与床配套，材质说明：≥ 60mm高密度海棉35A，≥20mm天然机压环保椰棕，优质防水布套.外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形,具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，多折(提供环保证明文件)。

配置：木制床头尾板及床框1付、不锈钢输液架1支、进口电机1套、护栏1付，床垫1张。

附件3

产品名称：陪护椅

一、规格:（±1%）700×720×1900mm

二、技术参数要求：

1、采用碳钢喷涂，主管采用直径≥38mm，管壁厚≥1.5mm的优质钢管。经磷化、喷塑处理，高温固化永不生锈，不掉塑、不褪色，承压≥150kg不变形。

2、垫套内为成型D38高密度发泡海绵，优质木板垫底，外包优质防皮面料。

3、塑料扶手：耐磨，舒适美观。

4、设计整体结构合理，体现舒适性，造型美观。一物两用，集沙发椅和陪护床两种功能于一体。

5、整椅各部连接根据人体力学设计，支点位置准确、焊接牢固，坚固耐用，不使用时可轻松收放，节省空间，各部连动装置活动自如，无噪音。

6、椅体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用（有权威机构检测报告）。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。

7、采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定。