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一、采购项目实施的必要性：
合同包1皮秒激光治疗平台
[bookmark: _GoBack]（1）我院始建于1881年，是福建省首批通过卫生部评审的四家三级甲等综合医院之一，是我省主要的医疗、教学、科研、毕业后教育基地之一，博士、硕士研究生学位授权点单位、国家级博士后科研工作站。是国家省级区域医疗中心。医院在全国三级公立医院绩效考核评价中连续两年进入全国前10%，等级A+。
（2）皮秒激光治疗平台是目前治疗色素性疾病及纹身的非常重要的医疗设备。在黄种人中，对美白和祛斑的需求非常高，因此色素增多性病变患者很多，占到到皮肤科门诊量的30%左右，目前皮肤色素性疾病分为两类，一类是表皮的良性色素性疾病如雀斑，日晒斑、老年斑等等，另一类则是真皮层色素性疾病如太田痣、伊藤痣、褐青色痣、咖啡斑等等，另外还有外源性色素性疾病包括纹身治疗、文眉清除等等。在早期主要采用的是调Q激光的治疗，因为黄种人皮肤的黑色素比较高，治疗的同时往往伴随一些并发症如红斑、水泡、色素减退以及炎症后色素沉着等较为常见。据了解，在使用调Q激光治疗中国人色素性病变时，其炎症后色素沉着过度（PIH）率约为25％。造成色沉的原因是由于调Q激光的光热作用较大影响了靶目标周围的组织产生炎症反应所致。特别是南方深肤色的患者在使用纳秒激光祛除文身时，出现并发症的风险更高。皮秒激光相对调Q激光峰值功率更高，单次治疗效果更佳，且光声作用大于光热作用，减少治疗区域周围组织的热损伤，避免色沉的发生。光声作用相比其他激光将色素和文身颗粒粉碎的更加细小，色素和文身颗粒粉碎的越细小越有利于巨噬细胞的吞噬，更快的代谢出体外，提高单次治疗的效果，缩短整体治疗的疗程。
皮肤科是我院的传统优势科室，学科发展水平整体处于省内先进水平，美容皮肤科亚专业处于省内先进水平，是福建省省级临床重点专科。是“国家级皮肤医疗美容示范基地”、“福建省首批美容皮肤科主诊医师进修培训基地”，为了更好地开展医疗工作，以及更好地完成医疗美容教学、培训任务，需要购买一台治疗效果好，副作用少其无创无痛的皮秒激光治疗平台用于临床医疗工作及推进临床科研教学项目的顺利开展。
合同包2、术中神经电生理监测系统
1、福建医科大学附属第二医院是泉州最大的三级甲等医院。随着精准医疗，确保神经外科强大的发展动力，引进开展更多更新的技术，为医院三甲综合实力的发展提供技术与设备保障；
2、术中神经电生理监测可以减少术中神经损伤的发生率；
3、缩短患者术后康复时间，降低患者住院费用，提高科室病床周转率，间接提升科室经济效益；
4、提高医护人员的生态保护效益，降低医护人员心理压力，更大程度保护医护人员的健康。 
我院拟采购的术中神经电生理监测将开展包括以下几个方面的科研、临床工作：
新型术中脑电肌电诱发电位测量技术的开展便于医生开展常规手术的术中神经的监护，与此同时可以开展颅底、皮下肿瘤切除、动脉瘤等相关及技术，进一步促进微创技术的发展。
目前，我国国产产品中只有普通肌电、脑电图的电生理监测系统，不是真正的术中神经电生理监测系统系统，无法术中实时监测手术情况，无法释放电流，监控各神经状态；国内市场上尚无与术中神经电生理监测系统采用相同技术的同类国产产品。
因国产无同类产品，而只有进口产品技术先进、应用成熟能够满足我院临床科室的采购需求。为了更好的促进各临床科室的建设和发展，提高医疗技术水平和临床科研水平，为了能更快速发现病变，为病人赢得最佳治疗时机，现需要采购进口术中神经电生理监测1套。
二、开展需求调查
（一）根据《需求管理办法》第二十八条确定编制单位
编制单位：__福建医科大学附属第二医院____
编制时间：2021 年 12月27日
（二）需求调查情况
1.根据《需求管理办法》第十一条填写相应情形
 应当开展调查
___采购进口产品_____________________________
[bookmark: br1_1]□不重复开展调查
[bookmark: br1_2][image: ]______\_____________________________________
□不需开展调查
______\_____________________________________
2.根据《需求管理办法》第十条填写需求调查事项相
应情形
	项目名称
	皮秒激光治疗平台等医疗设备项目

	调查人员
	郭燕妮

	调查对象
	合同包1：美国赛诺龙Candela，韩国元泰，吉林科英，合肥广安
合同包2：美国美敦力，丹麦阿尔派，加拿大艾泰克

	调查时间
	2021年8月

	调查地点
	全国

	调查方式
	询价


3.需求调查结果
（1）相关产业发展情况
合同包1：皮秒激光治疗平台
目前我国医疗激光的发展还是集中在基础的激光设备层面，包括强脉冲光治疗仪、二氧化碳激光治疗仪、半导体脱毛激光治疗仪以及调Q激光治疗仪等等比较基础的临床应用方面，对于皮秒激光治疗平台等技术要求比较高的设备，目前还没有厂家能够研发并生产，技术壁垒仍然存在；国内的激光厂家还需要在激光器的研发及改进等方面有所突破。在临床使用中，患者对治疗的无创无痛及安全性方面要求非常高，皮秒激光治疗平台是必不可少的。
目前，国内激光厂家目前只能生产具备光热作用原理的纳秒级的激光，不能生产具备光声效应的皮秒级别的激光，需要用很高的能量才能达到治疗效果，且治疗后的副作用比较大。目前国内厂家仍然无法生产皮秒激光治疗平台，只有进口产品能够满足我院需求科室的采购需求。
合同包2：术中神经电生理监测系统
开展了术中神经电生理监测新业务，广泛应用于临床外科科室，如神经外科、骨科、血管外科、耳鼻喉科、口腔科等，现简单介绍如下：
①、术中神经电生理监测的定义：
术中神经电生理监测（Intraoperative Neurophysiological Monitoring, IONM）是用来表达应用各种神经电生理技术，监测手术中处于危险状态的神经系统功能的完整性的一门技术。已逐渐成为临床手术中监测神经功能完整性、减少神经损伤、提高手术质量的一个不可缺少的重要组成部分。在现代医学手术中，各种影像技术，从解剖结构上极大地促进了手术学的发展。术中神经电生理监测的结果是从功能上了解神经系统是否受到损伤，客观地评估在神经外科、骨科、心脏外科及五官科等术中病人神经系统功能的完整性，从而提供给手术医师可靠的信息，使手术进行得更顺利、更安全。
②、术中神经电生理监测的目的：
1）、术中神经电生理监测的主要目的是尽可能早地发现和辨明由于手术造成的神经损害，并迅速纠正损害的原因，避免永久性的神经损伤。
2）、迅速发现手术中系统性的变化，如缺氧或低血压而引起的系统性变化。常出现在系统性变化之前。
3）、协助手术医师鉴别不明确的组织，特别是那些穿过或围绕在组织或肿瘤上的神经纤维。
4）、协助手术医师鉴别神经受损害的部位、节段，并检查受损的神经或者神经束是否还有功能。
5）、提供给手术医师神经电生理监测的依据，使手术者明白正在进行的手术步骤会不会造成神经的损伤。如中央沟定位。
6）、脑电图和肌电图还可以帮助了解麻醉深度和使用肌松剂的情况。
7）、为医务人员提供自我保护，减少医疗纠纷，提高医疗质量。
8）、术中神经监测在心理上给患者及其家属一种安全感，消除病人的疑虑和恐惧心理，有助于患者的术后恢复。
③、术中神经电生理监测的适应症：
任何与神经系统（包括中枢神经系统和周围神经系统）有关连的手术都可以受益于神经监测。在各科各类手术中，凡是可能影响到脑、脊髓、神经根和外周神经功能的手术，都可以在手术中通过不同方式的神经监测技术直接了解神经功能的完整性，减少神经损伤的机会，提高手术质量。
1）、脑神经外科：脑肿瘤、血管畸形或癫痫病灶切除的手术中，可以根据神经电生理测定对大脑皮质运动区和感觉区定位，决定手术皮质入路及切除范围,减少手术对运动皮质的损伤。
2）、脊髓神经外科：选择性后根切除、脊髓粘连和腰骶脊髓分离手术中，可以根据刺激神经根丝引发的肌电图、刺激肌电图的结果决定分离、切除及保留的范围，对保护尿道括约肌、肛门括约肌功能提供了极大的帮助。
3）、脊柱外科：在脊柱侧弯矫形手术中，手术医师可以根据即时的感觉、运动传导束功能测定的结果，决定对侧弯矫正的程度。
4）、骨科或者神经外科：腰骶椎脊柱器械固定手术中，可以根据刺激肌电图的结果，了解植入人体内的器械是否破入椎管或离脊髓神经根太近。
5）、血管外科：颈动脉内膜切除术中，可以根据脑电图、体感诱发电位的结果提供给手术医师大脑功能状态，以决定手术中是否使用分流导管，以降低手术中因放置分流导管而造成的脑血管栓塞。
6）、五官科：在乳突根治、中耳重建、腮腺及面部肿瘤切除过程中，利用面神经功能监测手段，可以减少面神经损伤的机会。
④、术中神经电生理监测的基本方法：
1）、躯体感觉诱发电位（Somatosensory Evoked Potentials  SSEPs）--监测上行感觉神经传导系统的功能；
2）、运动诱发电位（Motor Evoked Potentials  MEPs ）-- 监测下行运动神经传导系统的功能；
3）、脑干听觉诱发电位（Brainstem Auditory  Evoked Potentials  BAEPs）--通过听觉传导通路监测脑干功能及听神经功能 ；
4）、自由肌电图（Free Electromyogram FEMG）及刺激肌电图 （Triggered EMG）--监测支配肌肉活动的颅神经、脊神经根丝以及外周神经的功能；
5）、脑电图（Electroencephalogram EEG）--显示大脑半球皮质功能和癫痫灶定位；
⑤、目前主要检测的手术及检测项目：
1）、颅底（脑干、CPA、岩斜、 枕大孔）手术监测：BAEP, EMG (CN VII, V)；
2）、脊髓(髓内、髓外、圆锥)手术监测：
髓内-- TceMEP, median and tibial SSEP；
髓外、圆锥-- EMG (自发和诱发EMG),  TceMEP, median and tibial SSEP；
3）、皮层功能定位（中央沟附近肿瘤）：Phase reversal, possibly cortical stimulation, direct-cortical MEP；
4）、癫痫手术监测：EEG, possibly Phase reversal；
5）、脑瘫手术监测：EMG (自发和诱发EMG), tibial SSEP；
6）、鞍区手术监测：BAEP, median and tibial SSEP；
7）、脑血管病（动脉瘤，AVM，颈动脉内膜切除术)手术监测：
动脉瘤、AVM-- Phase reversal, possibly cortical stimulation, direct-cortical MEP；大脑前动脉动脉瘤（ACA）-- EEG, tibial nerve SSEP, TceMEP (direct cortical)；大脑中动脉动脉瘤（MCA）-- EEG, median nerve SSEP, TceMEP (direct cortical)；
脊椎基底动脉瘤 -- Median nerve SSEP, BAEP, cranial nerve EMG as needed；
颈动脉内膜切除术--EEG, median nerve SSEP；
8）、面神经-舌下神经吻合术监测：EMG (自发和诱发EMG)；
9）、骨科手术监测：TceMEP, median and tibial SSEP, EMG (Spontaneous and evoked EMG if using pedicle screws)；
10）、神经保留--具体神经而定；
11）、面肌痉挛--侧方扩散、肌电。
目前，我国国产产品中只有普通肌电、脑电图的电生理监测系统，不是真正的术中神经电生理监测系统系统，无法术中实时监测手术情况，无法释放电流，监控各神经状态；国内市场上尚无与术中神经电生理监测系统采用相同技术的同类国产产品。
（2） [bookmark: br1_3]市场供给情况
合同包1：皮秒激光治疗平台
	序号
	本单位对皮秒激光治疗平台的技术要求
	采购需求
	赛诺龙Candela
	元泰
	科英
	广安

	1
	产地
	\
	美国
	韩国
	吉林/国内
	合肥/国内

	2
	脉宽级别
	皮秒
	皮秒
	皮秒
	纳秒
	纳秒

	3
	作用原理
	具备光声作用和光热作用
	具备光声作用和光热作用
	具备光声作用和光热作用
	只具备光热作用
	只具备光热作用

	4
	脉冲持续时间:
	≤500PS
	290-500PS
	450-550PS
	2.5-4ns
	5-6ns

	5
	最大峰值功率
	≥1.33GW
	1.4GW
	1.33GW
	/
	/

	6
	激光模式
	多模
	多模
	多模
	单模
	单模

	7
	光斑直径
	2-10mm可调
	2-10mm可调
	2-10mm可调
	1.5-8mm可调
	1-8mm可调

	8
	能量密度
	每个光斑能量密度分别可调
	2-10mm光斑下能量密度分别可调
	2-10mm光斑下能量密度分别可调
	一个光斑对应一个能量，不可调节
	一个光斑对应一个能量，不可调节

	9
	激光输出能量
	≤400mJ
	400mj
	300mj
	600mj
	1000mj



合同包2：术中神经电生理监测系统
	[bookmark: br1_4][bookmark: br1_5]序号
	本单位对术中神经电生理监测的技术要求
	Medtronic NIM-ECLIPSE
	Alpine bioMed ApS
	xltek ProteKtor32

	1
	产地
	美国
	丹麦
	加拿大

	2
	放大器设计
	放大器与头盒一体化设计，无需外接延长排线。防溅入设计。无信号衰减。
	放大器与头盒独立分开，有提供6米延长线接入输入头盒。
	放大器和头盒分开，有延长输入盒。无防溅入设计。有信号衰减。

	3
	电刺激器
	电刺激器一套，8个独立的恒流/恒压高电平电刺激，输出范围0-100mA和0-400V，1通道低电平刺激，输出范围可调。内置专用TCeMEP刺激模式。
	恒流刺激或恒压刺激，输出范围0-100mA和400Vmax。
	恒流刺激，需外接恒压刺激输出范围0-100mA和0-300V。

	
	
	每通道最大恒压输出电压0-1000V（拒绝通过串联两个通道刺激输出或外接其他刺激器的方法），即可完成麻醉状态下MEP监测。
	通道最大恒压输出电压0-1000V
	通道最大恒压输出电压0-1000V

	
	
	一体化电刺激器：8通道恒流/恒压高电平电刺激和2通道1000V经颅电刺激、1通道低电平刺激在一个刺激器上（总计18个插孔），并提供彩色电刺激器图片。
	有单独运动诱发专用恒压经颅电刺激器。
	有高级运动诱发刺激盒，8导运动诱发刺激盒，可提供高达1000伏恒压或250毫安恒流刺激。

	4
	适配器
	配置视频采集适配器，可同步回放影像和电生理信号。
	支持将手术室的各种视频图像导入到软件界面中，进行同步显示。
	具备数据共享方式。

	5
	同时监测
	支持诱发电位、肌电图、脑电图、运动诱发电位等同时监测。
	支持多项目同时监测。
	不支持同时监测。测定交互替换监测。

	6
	数据存储功能
	数据自动存储和保护功能，断电后再度开机数据自动恢复。也可通过网络进行远程数据监测。
	具备数据自动存储、保存。也可通过网络进行远程数据监测。
	具备数据共享方式。

	7
	抗干扰
	专用防电刀干扰探头。
	有抗手术器械干扰功能。
	有抗干扰方案，单接地端子，抗干扰能力一般。

	8
	软件
	双模式运行软件：脊柱外科专业版（在线帮助电极安装和阻抗测试）和专业多功能电生理版。
	单模式多功能一体化软件。
	单功能模式软件。

	9
	扩展
	可以与同一品牌导航软件同步结合，精确定位，也可与不同品牌导航软件同步结合。
	可通过第三方接头与不同一品牌导航结合。
	可通过第三方接头与不同品牌导航结合。

	10
	椎弓根探测
	自动椎弓根钉安全测试，根据电刺激反应大小采取不同音量和颜色报警，提高螺钉位置的准确性和安全性，并自带脊柱图谱指导流程，自动记录每颗螺钉的刺激电流阈值。
	无椎弓根探测功能。
	具有椎弓根螺钉专用测量功能。

	11
	近神经根探测
	近神经探测功能，确定探针和神经距离神经根探测软件。
	不具备近神经探测功能。
	不具备近神经探测功能。

	12
	电极安放指南
	软件有相应的解剖图显示，用于引导监测医生电极位置安放。
	不具备引导监测医生电极位置安放图。
	不具备引导监测医生电极位置安放图。

	13
	中文界面
	内置原厂中文软件包。
	内置原厂英文软件包。
	内置原厂英文软件包。

	14
	售后服务
	厂家提供专业临床专员，为客户提供安装，培训，跟台等完整的专业售后服务。
	代理商提供售后。
	代理商提供售后。


（3） 同类采购项目历史成交信息
合同包1：皮秒激光治疗平台
	产品名称
	项目名称
	采购人名称
	网址（若有）

	Nd:YAG皮秒激光治疗平台
	厦门大学附属第一医院皮秒激光治疗平台
	厦门大学附属第一医院思明分院
	http://120.41.36.6/350200/notice/e8d2cd51915e4c338dc1c6ee2f02b127/e0cb6ca7da674397b738975126e4f7ed/

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Nd:YAG皮秒激光治疗平台
	中山大学附属第五医院Nd:YAG皮秒激光治疗平台招标项目
	中山大学附属第五医院
	https://www.gdebidding.com/zbjggg/98316.jhtml

	皮秒激光治疗平台（翠绿宝石激光治疗仪）
	昆山市第一人民医院关于皮秒激光治疗平台项目
	昆山市第一人民医院
	http://www.ks.gov.cn/kss/zfcgztbqk/202103/a92d22d4253d4ade985a884eb308be96.shtml



合同包2：术中神经电生理监测系统
	产品名称
	项目名称
	采购人名称
	网址（若有）

	术中神经电生理监测
	神经监护仪设备
	福州市第二医院
	https://www.bidcenter.com.cn/newscontent-21773042-4.html

	
	
	
	

	术中神经电生理监测
	术中脑电/肌电/诱发电位测量系统
	福建医科大学附属第一医院
	http://www.zgazxxw.com/zbpd/zhongbgg/201601/1436194.php

	术中神经电生理监测
	神经电生理监测
	福建省儿童医院
	https://www.chinabidding.com/bidDetail/249803391-BidResult.html

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（4）可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗
材等后续采购情况
合同包1：皮秒激光治疗平台
本项目需采购的产品是医疗器械三类产品，使用过程中厂家承诺免费升级更新。产品保修期为24个月，国外供应商在国内设有分公司，后续使用过程中如需要维护或维修，由国内公司完成。另外，本产品没有专门的耗材及易损配件，使用过程中不需要其他备品备件。
合同包2：术中神经电生理监测系统
本项目需采购的产品是医疗器械三类产品，使用过程公司为设备提供终身维修。2年保修期后，公司仅收取零配件费成本费及合理的维修服务费，并对该次维修所更换的配件提供三个月的有限保修。维修替用品服务：在用户产品维修期间，如果维修影响到用户的使用，公司可根据需要可为用户提供等同的设备以保证用户正常的医疗工作。使用过程中需要专机专用耗材。
（5）其他相关情况
无
（三）需求清单
1.根据《需求管理办法》第七条填写项目概况
合同包1：皮秒激光治疗平台
福建省医科大学附属第二医院皮肤科是医院的明星科室，是福建省省级临床重点专科，国家级皮肤医疗美容示范基地，福建省首批美容皮肤科主诊医师进修培训基地,承担着福建省内乃至全国的皮肤科主诊医生的培训、科研及教学的工作，还承担着闽南地区以及福建省内患者的皮肤疾病的治疗及对美的需求，皮秒激光治疗平台是目前市面上最热门，效果最好，副作用最小的设备，其强大的光声作用可以将色素和纹身颗粒粉碎的更加细小，治疗疗程大大缩短，且高峰值功率的作用下可降低能量密度的使用，只需要用极低的能量就能带来很好的治疗效果，从而也很好的避免了治疗过程中的不良反应发生，提升整体治疗的舒适度，也为患者减少治疗中的痛苦。因此购入此进口设备既可以满足今后科室日常工作的需要，又能在学术研究已经临床培训，教学等方面发挥非常重要的作用。预算金额为290万元。
合同包2：术中神经电生理监测系统
(1)、福建医科大学附属第二医院是泉州最大的三级甲等医院。随着精准医疗，确保神经外科强大的发展动力，引进开展更多更新的技术，为医院三甲综合实力的发展提供技术与设备保障；
(2)、术中神经电生理监测可以减少术中神经损伤的发生率；
（3）、缩短患者术后康复时间，降低患者住院费用，提高科室病床周转率，间接提升科室经济效益；
（4）、提高医护人员的生态保护效益，降低医护人员心理压力，更大程度保护医护人员的健康。 
我院拟采购的术中神经电生理监测将开展包括以下几个方面的科研、临床工作：新型术中脑电肌电诱发电位测量技术的开展便于医生开展常规手术的术中神经的监护，与此同时可以开展颅底、皮下肿瘤切除、动脉瘤等相关及技术，进一步促进微创技术的发展。
2.采购项目预算
项目预算：355万元
包 1 预算：290万元
包 2预算：65万元
	包号
	序号
	标的名称
	品目分类编码
	计量单位
	数量
	是否进口

	1
	1-1
	医用激光仪器及设备（皮秒激光治疗平台）
	A032006

	套
	1
	是

	2
	2-1
	医用电子生理参数检测仪器设
（术中神经电生理监测）
	A032003
	套
	1
	是


3.根据《需求管理办法》第六条、第八条、第九条设
置技术要求和商务要求
	包号
	技术商务要求
	具体内容

	包1
	技术要求
	皮秒激光治疗平台主要技术参数如下：
1、激光器类型：Nd:YAG； 
2、波长：至少包含1064nm和532nm；
▲3、脉宽级别：皮秒；
  4、作用机制：同时拥有光声作用和光热作用；
▲5、1064nm脉宽: 290ps ~500 ps；
6、532nm脉宽: 240ps~400ps；
7、1064nm激光输出能量：400mj；
8、532nm激光输出能量:  200mj；
▲9、1064nm激光输出最大峰值功率：≥1.35GW；
10、532nm激光输出最大峰值功率：≥0.7GW；
▲11、光斑尺寸：2mm-10mm可调，步进1mm；
12、脉冲重复频率：1HZ~10HZ可调，步进1HZ；
▲13、1064nm激光输出最大能量密度：≥12.5J/cm2；
14、532nm激光输出最大能量密度：≥6.25J/cm2；
15、输出能量密度：2mm-10mm独立可调；
16、光束输出模式：多模式；
17、脉冲输出方式：单脉冲和重复脉冲可选；
18、激光输出发散角：＜0.3rad；
19、瞄准光束：650 nm +20%，＜3.5mW；
20、开机预热时间 ≤2分钟；
21、激光传输系统：带手柄的导光臂；
22、图形化用户界面，彩色触摸屏；
23、运行成本低，无闪光灯等消耗性配件；
24、激光控制模式：脚踏开关控制。

	包2
	技术要求
	合同包2术中神经电生理监测主要技术参数如下：
术中神经电生理监测1套
1.1 电脑主机：双核 2.5G，4G内存，320G硬盘，DVD刻录机，15寸液晶显示器。
1.2 台车一套，打印机一套。
1.3 放大器：16通道，32道输入口，防溅入设计。 
★1.4 16通道放大器与头盒一体化设计，无需外接延长排线。
1.5 共模抑制比100dB，噪声电平20nV。
1.6 每通道最大恒压输出电压0-1000V（拒绝通过串联两个通道刺激输出或外接其他刺激器的方法），即可完成麻醉状态下MEP监测。
1.7 配置视频采集适配器，可同步回放影像和电生理信号。
1.8 支持诱发电位、肌电图、脑电图、运动诱发电位等同时监测。
1.9 数据自动存储和保护功能，断电后再度开机数据自动恢复。
1.10 记录电极及刺激电极脱落自动报警。
1.11 自动伪迹抑制功能。
1.12 专用防电刀干扰探头。
1.13 报告系统和病员数据库。
★1.14 可以与同一品牌导航软件同步结合，精确定位
★1.15 双模式运行软件：模块化易用版（在线帮助电极安装和阻抗测试）和专业多功能版
1.16 工作单元与电脑软件分析主机之间数据传输：高速USB电缆
1.17 提供16通道设备主机。
★2.1 原厂中文操作界面
2.2 诱发电位术中监护（体感、听觉、视觉）。
2.3 肌电图、刺激肌电图术中监护。
2.4 经颅电刺激运动诱发电位术中监测。
2.5 脑电术中监测，包括CSA、DSA、CDSA分析。
2.6 脑电边界功率、峰值功率、相干分析及爆发抑制分析实时监测。
2.7 麻醉深度监测。
2.8 TOF试验肌松监测。
2.9 H反射术中监测。

	包1、包2
	商务要求
	交付地点：福建泉州市丰泽区东海大街950号福建省医科大学附属第二医院东海院区。
②、交付时间：合同签订后90个工作日内交货；
③、交付条件：经采购人验收合格
④、是否收取履约保证金：否
⑤、是否邀请投标人参与验收：否
⑥、验收方式：
验收期次 1 次，验收期次说明，按招标文件要求执行
⑦、付款方式：
	支付期次
	支付比例（%）
	支付期次说明

	1
	90
	全部货物交货并经验收合格3 0天后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以转账方式向乙方一次性支付90%的货物价款,

	2
	5%
	货物验收3个月后支付5%

	3
	5%
	货物质保期满后支付5%。



⑧、售后服务要求 
1.安装、调试及培训要求： 
（1）合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同 的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、
 调试同型号设备的实际工作经验，并负责调试至验收合 格交付采购人使用。 
（2）设备到达最终采购人现场后，中标人的工程师 到采购人的现场安装设备，同时应免费向采购人进行技 术培训，直至采购人相应技术人员熟练掌握产品的各项 功能。。 
（3）中标人须免费对设备进行安装和调试，并列好 计划（对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常 保养等方面）提供系统技术培训，直到受训的技术人员 能独立操作为止；对相应的受训人员将免费提供相应讲 义教材等资料。 
2.验收要求 
2.1 验收标准 
投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的 未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符 合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关 内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范 等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。 
2.2 验收程序和方法 
（1）出厂检验 中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检 
验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合招标参 数要求。 （2）初验收：
由中标人和采购人共同对设备的数量、质量、外包 装等根据本章节的有关规定逐项检验。 
（3）试运行： 设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功 能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标 人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合 
同中的相关条款，同时中标人应向采购人提供自检记录。
 （4）最终验收： 试运行并测试验收结束后，由采购人或中标人委托 的专业公司以及有关管理部门按招标文件以及合同相关 条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采 购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题中标 人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验 收合格交付使用。 
2.3 中标人在采购人安装现场进行最终检验所产生 的一切费用由中标人承担（并入投标报价内）。 
2.4 若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的 有关规定执行。 3.售后服务及保修承诺要求 
（1）中标人应对所提供设备提供一年现场免费保 修，软件免费升级。免费保修期自验收合格签名之日起 计算。保修期内，须按合同条款提供免费服务，非因操 作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，
 中标人无条件换货。免费保修期满前 1 个月内中标人应 负责对设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题， 应负责排除，保证设备正常运行。 
（2）在质量保证期内设备运行发生故障时中标人在 
接到采购人故障通知后 4 小时内响应，并在 24 小时内 到 达现场，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机， 对造成的损失按合同规定赔偿及负责违约责任。在质量 保证期一年内出现属设备质量问题，采购人则有权要求 免费更换整机，更换的质量保证期从更换之日起相应顺 延。 
（3）质量保证期结束后，中标人应在设备使用地区 指定有维修能力的代理机构对设备在必要时进行定期 维护和修理。 
（5）投标人应在投标文件中详细提供售后服务承 诺、保障措施、保修期内的维保范围和内容、保修期后 的维保服务内容，及服务费用的报价，且质量保证期后 的服务不收取上门服务人工及差旅费。 
4.技术资料要求 中标应将所供物品的用户使用手册、维修手册等有 关资料各一套及配件、随机工具等随设备交付给买方， 及时回复买方人员提出的有关技术疑问。
 5.其他要求 
（1）中标人须保障采购人在使用该货物或其任何一 部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业 設计权等知识产权的指控。如果发生上述起诉或干预， 则其法律责任均由中标人负责。
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